山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合肿瘤学科高水平科研培育设备购置公开招标文件

项目编号：SDGP370000000202302003857

/sdhryw2023101

（第二册 项目专用部分）

采   购   人：山东第一医科大学（山东省医学科学院）

采购代理机构：山东华仁永旺招标有限公司

日        期：二〇二三年六月

目  录

第一册  通用部分

第一部分   投标人须知

第二部分   政府采购合同格式

第三部分   投标文件格式

第四部分   附件

第二册  项目专用部分（本册）

第五部分 投标邀请	3

第六部分投标人须知附表	5

第七部分评标方法和评分细则	9

一、评标方法	9

二、评分细则	9

三、初步审查属于无效投标的条款	10

第八部分技术要求及说明	12

# 第五部分 投标邀请

山东华仁永旺招标有限公司（以下简称采购代理机构）受山东第一医科大学（山东省医学科学院）的委托，对“山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合肿瘤学科高水平科研培育设备购置”货物及其他相关服务进行国内公开招标，欢迎符合条件的合格投标人参与投标。

一、项目名称及编号

项目名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合肿瘤学科高水平科研培育设备购置

项目编号：SDGP370000000202302003857/sdhryw2023101

二、采购内容及分包

1、采购内容：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合肿瘤学科高水平科研培育设备购置，包括拟采购设备的供货、运输、安装调试及售后服务等。

2、分包情况：共4个包，分包内不允许拆包后投标。具体分包及技术、服务要求详见“第八部分技术要求及说明”。

| 包号 | 货物名称 | 数量（宗） | 预算（万元） | 投标人资格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 细胞荧光分析仪等设备 | 详见技术参数 | 64.4 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（www.creditsd.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次政府采购活动；3、进口产品需提供产品授权；（所投产品为进口产品的）4、本项目不接受联合体投标。 |
| B | 二维调强验证系统 | 详见技术参数 | 45 |  |
| C | 病理切片扫描仪等设备 | 详见技术参数 | 290.4 |  |
| D | 化学发光荧光图像分析系统等设备 | 详见技术参数 | 29.8 |  |

三、招标文件发售的时间、地点、售价及方式

1、时间：2023年7月5日至2023年7月12日，每天8:30-12:00、13:30-16:30（节假日除外）。

2、地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603(山东华仁永旺招标有限公司)。

3、报名备案登记方式：凡有意参加本次政府采购的供应商必须在中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）进行注册并报名，网站报名成功后携带营业执照复印件、授权委托书（格式自拟）、进口产品需提供产品授权（所投产品为进口产品的）等材料盖章前来招标代理机构现场报名或邮箱报名（联系电话：19861051518，邮箱sdhryw@126.com）：上述资料扫描件及对公汇款截图、联系人、联系电话发至邮箱（报名费转账必须公对公转账并备注23-101报名费+包号开户单位：山东华仁永旺招标有限公司，开户银行：中国工商银行济南高新支行，帐号：1602023609200296250）。投标报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以评审小组的资格后审为准。标书售出不退。招标文件售价：400 元/包

4、地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603

四、投标文件的递交

1、递交投标文件时间：2023年7月26日08:30-09:00（北京时间）。

2、递交投标文件截止时间和开标时间：2023年7月26日09:00（北京时间），逾期递交的投标文件不予接受。

3、递交投标文件和开标地点：山东省济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603

五、采购人信息

1、名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）

六、采购代理机构信息

1、名称：山东华仁永旺招标有限公司

2、地址：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603

3、项目联系人：于美玲、葛东银

4、联系电话：19861051518、15650010801

第六部分投标人须知附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院） |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：山东华仁永旺招标有限公司 地址：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603 |
| 3 | 投标人特定资格要求 | 进口产品需提供制造商的授权书或经销证明（授权能追溯到厂家）（若采进口产品的需提供） |
| 4 | 计划编号 | 37000000014006520230104 |
| 5 | 资金性质 | 财政资金 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 疑问 | 投标人有疑问需要采购人解答的须在招标文件发售截止次日12:00之前发送到sdhryw@126.com，注明邮件主题为XXX公司关于XXX项目X包的疑问，并电话告知采购代理机构（0531-88589238），逾期不再接收。 |
| 8 | 投标有效期 | 投标截止日后90日有效 |
| 9 | 是否专门面向中小微企业采购 | □是☑否 |
| 10 | 中小企业划分标准中采购标的所属行业 | 制造业 |
| 11 | 是否允许分包、转包 | □是☑否 |
| 12 | 备选方案 | ☑不允许 □允许，备选投标方案的编制要求、评标办法： |
| 13 | 样品要求 | 详见技术参数要求 |
| 14 | 演示要求 | ☑不需演示 □需演示 |
| 15 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织 |
| 16 | 报价方式 | 1、本项目为交钥匙工程。 2、国产、进口设备：人民币完税报价； 3、本项目采用全费用报价方式，投标人在报价时应充分考虑市场环境和生产要素价格变化对合同价的影响，可考虑一定的风险系数；所填报价格在合同实施间不因市场变化（或政策性）因素而变动。 投标人填报的全费用报价包括为完成招标文件要求而发生的全部费用，即标准配件、辅助材料、检测检验、专用工具、运输装卸、调试合格验收、人员培训、售后服务、策划、设计所需的各种费用及必要的保险（含货物保险和人身保险）、利润、税费等费用，及合同明示或暗示的所有责任、义务、风险及中标服务费等所有费用的总和。上述费用均摊在各子项单价中，不单独结算。 上述费用描述须包括所有采购材料到指定交货地点的所有费用，采购人不支付除投标人报价的任何附加费用。 4、凡投标人在报价中未列的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。投标人应根据现场实际情况进行复核服务需求，如服务需求调整视为投标人风险自担，采购人将不再采购报价外追加费用。 |
| 17 | 质保期 | 详见招标文件“第八部分技术要求及说明”具体要求； 投标人可根据自身实际情况自报最长质保期。 |
| 18 | 供货期 | 详见招标文件“第八部分技术要求及说明”具体要求； 投标人可根据自身实际情况自报最短供货期。 |
| 19 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 20 | 投标保证金 | 根据鲁财采【2019】40号规定，本项目不向诚信记录良好的投标人收取投标保证金。 |
| 21 | 付款方式及履约保证金 | 国产设备：合同签订前成交供应商向采购人指定账户缴纳合同金额5%的履约保证金。在合同签订生效且具备实施条件后，成交供应商向项目负责人或指定人申请合同金额70%的预付款，采购人确定后7个工作日内支付。项目验收合格、审计定案（若需要）后7个工作日内，支付剩余合同货款。 进口设备：中标后合同签订前中标人向采购人指定账户缴纳合同金额5%的履约保证金。在合同签订生效且具备实施条件后，外贸公司向项目负责人或指定人申请合同金额70%的预付款，采购人确定后7个工作日内支付。信用证开立后7个工作日内，支付剩余合同货款。 外贸公司开具以中标人指定的国外生产商为受益人的不可撤销即期信用证，或货到后电汇。 |
| 22 | 投标文件格式 | 按招标文件要求 |
| 23 | 投标文件组成、份数、密封要求 | 正本一份，副本七份，报价一览表（一式三份），USB 接口设备存储的电子版投标文件一份（要求：可编辑WORD 版本、签字盖章的投标文件正本PDF 版本）。 正本、副本、报价一览表、电子版投标文件分别单独密封。 |
| 24 | 关于递交原件的规定 | 业绩加分部分：若要求提供原件的，须提供合同原件（复印件加盖投标人公章胶装于投标文件），该合同不提供或提供不全不得分。 |
| 25 | 递交投标文件的时间和地点 | 时间：2023年7月26日08:30-09:00（北京时间） 地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603A |
| 26 | 开标时间和地点 | 时间：2023年7月26日09:00（北京时间） 地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603A |
| 27 | 检查投标文件的密封情况 | 由监督人/公证机关/见证律师/投标人授权代表检查投标/投标文件密封情况 |
| 28 | 中标服务费收取标准 | 中标人须在中标公告发出后5个工作日内向采购代理机构缴纳中标服务费，中标服务费以中标价格为计费基础，收费标准参照“计价格[2002]1980号”规定80%收取。 |
| 29 | 见证律师费的收费标准 | 中标人按中标金额1‰向公证机关/见证律师交纳公证费/见证律师费，不足500元，按500元收取。 |
| 30 | 技术部分评审依据内容 （综合对比） | 1、制造商公开发布的印刷资料或彩页等； 2、检测机构出具的检测报告； 3、技术响应表； 4、投标详细技术描述、建设方案等； 5、评分细则中规定的其他内容。 |
| 31 | 招标文件解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；同一部分组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一部分组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构负责解释。 |
| 32 | 同一品牌产品相关问题 | 1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 2、非单一产品采购项目中核心产品的确定原则： （1）第八部分技术要求及说明中规定核心产品的，以核心产品参照上述第1款的规定。 （2）第八部分技术要求及说明中未规定核心产品的，多家代理商所投同一品牌产品价格总和均超过该项目投标总价50%的，适用于上述第1款的规定。 |
| 33 | 其他 | 1、中标人所有投标文件的所有权（包括知识产权）归采购人所有。 2、采购人提供的相关资料只供本次招标活动使用，各投标人应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。 3、各投标人的调研费、差旅费及所获补偿金、奖金的税费自理。 4、所有提交成果一律不退回。 5、参加本次投标的单位均被视为承认本招标文件的所有条款，并按招标文件规定条款完成投标任务和活动。 |
| 34 | 投标注意事项 | 1、投标人须于报名截止前在中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/index.jsp）注册并报名成功。 2、根据财库[2016]125号的相关规定，本次招投标活动将对相关主体信用记录进行查询，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。投标人信用记录信息以信用信息查询记录和证据为准【信用查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（www.creditsd.gov.cn）、 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）】 注： （1）自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止，出具相关证明材料，查询时须将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。 （2）注册地非山东省的投标人，须提供注册地省份相关网站查询记录。 3、参与投标活动的投标人应当遵循公平竞争和诚实信用的原则，任何违反公平竞争和诚实信用的行为都将导致投标无效，且依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条进行处罚。 4、根据财库〔2015〕135号的相关规定，本次采购将对中标人的投标报价明细表进行公示，请投标人务必认真填写，如因填写有误等投标人自身原因引起的质疑等产生的一切后果由投标人承担。 5、节能、环保产品，是指列入财政部、国家发展改革委制定的最新《节能产品政府采购品目清单的通知》里的“节能产品政府采购品目清单”内和财政部、生态环境部制定的最新《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品,具有《国家节能产品认证证书》和《中国环境标志产品认证证书》，且证书在有效期之内。 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。 6、本项目实行资格后审，报名成功不代表开标结束后通过资格审查。 |

说明：本表内容与招标文件其他部分内容不一致的，应当以本表内容为准。

# 第七部分评标方法和评分细则

## 一、评标方法

本项目采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。经采购人授权，本项目由评标委员会直接确定中标人，综合评分得分最高的投标人为中标人。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。投标人的综合得分分值计算保留到小数点后两位数，第三位数四舍五入；当出现分值相同情况时，则报价低者优先。

- 评分细则

评分细则

| 总分100分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总分组成 | （1）价格 | 30 |
|  | （2）技术 | 59 |
|  | （3）商务 | 11 |
| 投标报价 30分 |  | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 技术部分 59分 | 投标产品参数响应 43分 | 根据招标文件的技术要求，对照投标文件和技术支持资料的技术参数进行比较，能够实质性响应招标文件要求的得基本分43分，普通条款一项偏离扣2分，经评标委员会集体认定供应商复制粘贴招标文件制作技术响应表该项得0分。投标人须提供所投产品技术彩页（或网站截图或制造商说明书或第三方检测报告）作为技术佐证材料，否则评委有权视为技术参数存在负偏离。 |
|  | 投标产品综合性能10分 | 综合考虑投标产品整体配置、后期使用成本、产品维护及其它因素等综合评分。①投标产品整体配置、②明显优于采购要求③后期使用成本低、④产品易于维护、⑤其它因素，每项完全满足得2分，每存在一处不合理、瑕疵、不完善扣1分，扣完为止。 |
|  | 实施方案 6分 | 对供应商提供的具体实施方案进行评审，根据项目实施进度、质量保证措施等进行综合评审，每项完全满足得3分，满分6分，每有一项不足扣1分。 |
| 商务 部分 11分 | 业绩 3分 | 根据供应商所投产品近三年（2020年4月至投标截止日止，以合同签订时间为准）完成同类项目（核心产品）的业绩，每提供1项业绩得1分，最高得3分。 注 1.合同中需反映出签约双方名称及公章、签约时间、设备名称、型号。 注 2. 国内销售业绩：制造商或其他代理商销售业绩均可。 |
|  | 服务支持 5分 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的①售后服务方案、②响应时间、③技术力量等三方面综合评价，满分5分，每存在一处不合理、瑕疵、不完善扣1分，扣完为止。 |
|  | 质保期 3分 | 质保期满足招标文件要求得0分，超过招标文件要求的，每多一年得1分，最多得3分。 |

## 三、初步审查属于无效投标的条款

★投标文件有以下情况之一的，在资格性和符合性审查时按无效投标处理，不得进入详细评审阶段：

1、不具备招标文件中规定的资格要求的；

2、未从采购代理机构报名并取得招标文件的；

3、投标文件未按招标文件规定要求编制、签署、盖章的；

4、投标有效期不满足招标文件要求的；

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、未按招标文件要求报价的；

7、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8、未经许可，以进口产品参与投标的；

9、投标文件没有对招标文件的实质性要求部分（包含投标人须知附表要求部分）和条件或标注★部分作出响应或响应不全面、不规范的；

10、有重大偏离且采购人不能接受的；

11、不提供招标文件要求的任何形式技术资料的；

12、同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选方案的除外；

13、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

# 第八部分技术要求及说明

一、项目总体说明

1、本项目所招设备未标识允许进口产品参与投标的，不允许进口产品参与投标。

2、本项目各包均为交钥匙工程，与用户现有信息系统连接，费用包含在报价内。

二、技术参数要求

A包 预算64.4万元

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 | 售后及质保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细胞荧光分析仪（核心产品） | 台 | 1 | 1.仪器可进行细胞的周期、凋亡、转染、细胞杀伤、抗体亲和力、表面标记物CDmarker（三色）等实验； 2.在自然光实验环境下即可进行荧光样本的观察和图片采集。 3.载物台：软件操控载物台全自动取样，精确移动控制，5个样品≥15个视野可自动连续完成计数。 4.物镜放大倍数：5倍 5.光源：采用长寿命高亮度LED冷光源，寿命>3万小时。 6.≥10英寸LCD液晶显示屏，支持多点触控。 7.激发光配置：激发光 375nm、480nm、525nm；检测器滤光片：460nm、535nm、580nm、600nm。 8.镜头：≥140万像素CCD。 9.对焦方法：定焦技术。 10. 细胞参数 细胞直径：3～180μm 细胞浓度：1×104～3×107个/mL 11.上样体积：≤20μL 12.检测耗时：成像、计数和活力分析时间<20秒。 13.单个计数板可进行5个样品的连续计数，全自动检测。 14.图像采集：点击拍摄图像，完成采集和存储功能；图像可进行多通道叠加，图像可调节亮度。 15. 荧光功能 细胞活率分析：通过AO/PI进行细胞活率的精确分析。 有核细胞的精确计数：通过AO染料，精确计数所有有核细胞。 16.模式识别功能： 细胞碎片排除分析；成簇细胞的单个细胞计数；不规则细胞计数；细胞直径分析功能；细胞直径均值；细胞大小直方图 17. 明场计数功能： 细胞总浓度和细胞总数；活细胞浓度和活细胞数；细胞存活率检测（台盼蓝染色法） 18.存储功能 ≥500G固态硬盘数据存储功能；细胞图像存储功能；存储的细胞图像随时调出进行再次分析功能 19.计算器功能： 可直接计算出达到目的浓度稀释原液所需的体积或到目的接种细胞数所需原液体积。 20.预设多种实验类型：台盼蓝计数，AO/PI计数，细胞转染等。 21. 标配专用软件可对单个或多细胞进行荧光图像量化分析，如细胞周期分析等，细胞凋亡、表面标记物CDmarker（三色）、细胞杀伤等来帮助使用者获得更多的分析结果。 22.获取的数据图像：支持Excel，PDF，JPG输出方式 23.具备打印机接口 24.输出端口：1个USB 2.0，1个USB 3.0 25.标配硬件密钥即密码狗1只； | 质保一年 |
| 2 | 杂交箱 | 台 | 1 | 1.配备两个分子杂交箱，可独立控制. 2.包含摇动、滚动、轨迹式摇动、旋转等多种运动模式 . 3.转速： 上箱：配三种运动模式附件，有不同转速 下箱：10-15rpm 4.功率：上箱：≥500W 下箱：1250W 5.温度范围：室温~80℃ 和室温~99.9℃ 6.温度显示：LED 7.温度控制精度：±0.1℃ 8.温度均一性：箱内：±0.3℃ 瓶内：±0.1℃ 9.杂交瓶容量： 下箱：20个35×150mm或10个35×300mm | 质保一年 |
| 3 | 液氮罐 | 个 | 6 | 1几何容积（L）≥50 2口径（mm）≥ 125 3液氮日蒸发量（L/D) ≤0.45 4静态液氮保存期（d）≥ 110 5采用高强度铝合金制造，外壳采用喷塑技术； 6抽真空技术以及保温技术，保证真空性能； 7配套冻存架和冻存盒； 8 配备盖塞，配有加锁的锁盖； | 3年 |
| 4 | 移液器基本套装 | 套 | 10 | - 1.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌 2.下半支可徒手拆卸 3.伸缩式弹性吸嘴设计 4.具有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 5.颜色标识移液器量程 6. RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪 - 7、量程：20～200μl、30～300μl、100～1000μl、1000～5000μl（每套含四支） | 3年 |
| 5 | 移液器微量套装 | 套 | 10 | - 1.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌 2.下半支可徒手拆卸 3.伸缩式弹性吸嘴设计 4.具有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 5.颜色标识移液器量程 6. RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪 7、量程：0.1～2.5μl、0.5～10μl、2～20μl、10～100μl（每套含四支） | 3年 |

B包   预算：45万元  可采进口   数量：1台

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 售后及质保 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二维调强验证系统 | 1、探测器类型：半导体探测器； 2、探测器数量≥1500； 3、探测器有效面积(mm2):≥0.48； 4、探测器有效体积(cm3):≥0.000019； 5、探测器稳定性:≤1%kGy at 6MV； 6、探测器灵敏度(nC/Gy):≤15.0 7、采样频率：累积； 8、剂量率限（Gy/min）：≤56.0； 9、剂量率依赖：±1%， 10.测量距离（SSD）：75～250cm ； 11、探测器间距(mm)：≤7.1； 11、照射野尺寸:≥26.0cm×32.0cm； 12、矩阵几何分布：平行于X和Y轴方向探测器间距≤1.0；行间距≤0.5 13、固有建成厚度(g/cm2):≥1.5；背散射厚度（g/cm2）：≥2.3 14、辐射测量能量范围: 电子线，4MeV～ 25MeV；光子线，Co-60～25MV | 1年 |

C包  预算：290.4万元   可采进口

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 | 售后及质保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理切片扫描仪（核心产品） | 套 | 1 | 一、病理切片扫描仪主机： 1.一体化、箱式病理切片扫描仪主机。 3.切片装卸：机械手臂全自动进行切片装载，一次性装载量≥200 张标准切片扫描。 4. 连续扫描能力：可以实现无人值守的批量连续扫描的工作流程，机械传动方式完成切片运动。 5.采用 sCMOS 图像传感器。 6.可以实现的组织最大扫描面积≥（宽）25mm x （长）52 mm 7. 物镜切换：采用单个物镜实现 0-40×光学成像。 8.物镜倍率：20 倍物镜，N.A.值≥0.7 9.图像扫描倍数：20 倍 和 40 倍 10.扫描区域：自动识别和人工设定两种模式 11.可扫描切片尺寸：≥26mm×76mm，厚度 0.9-1.2mm（含盖玻片） 12.扫描分辨率：≤0.48μm/pixel(20×标准模式), ≤0.24μm/pixel(40×高分辨率模式) 13. 图像扫描速度: 15mm×15mm 范围，在 20 倍率下，扫描时间≤70 秒； 15mm×15mm 范围，在 40 倍率下，扫描时间≤180 秒； 14．聚焦方式:自动对焦和手动设置 15. 提供接口文件，可以与国内主流 PIS/第三方诊断平台进行对接 二、扫描控制及浏览软件： 1．图像质量：无缝隙图像 2．图像调节：可以对图像进行对比度、亮度和 Gamma 校正，便于分析 3.具有聚焦和扫描质量评分功能。 4.切片命名：人工输入 & 自动识别条形码(如切片编码为条形码，仪器可自动识别条形码) 5.具有扫描预览功能。 6.支持多区域聚焦/扫描，区域间空白位置可设置为不扫描 7.图像显示：同一屏幕可同时显示多张图像。可以同时控制这些图像，进行同样操作：比如放大或者缩小, 移动位置等等 8.具有图像标注/测量功能. 9.3D扫描功能: 可以实现图像的 Z-Stack 多层扫描。 10.切片图像可以任意角度旋转。 11.浏览器可将缩小的导航图切换到全窗口模式进行导航。 12.具有浏览器可扩展 Case view 功能。 13.具有浏览器动态查看功能。 14.具有浏览历史追踪功能。 三、远程会诊、教学系统数据库： 1.可通过局域网、互联网传输、浏览数字切片图像，可进行远程诊断，配有远程图像管理软件，可支持多客户端访问。 2.存储切片所有信息，包括切片注释，附加参考链接，链接文件格式包括 word，excel，pdf，jpeg 等常用格式。 3.分类管理，根据数据特征和使用者建立不同的文件夹。 4.可用参数进行特定切片搜寻，具备强大的数据库搜索功能。 5.保密管理，只有在管理员授权下才能登录数据库，可进行多组用户的权限设置，保证信息的安全性。 6.权限管理，限制使用者对指定文件夹进行浏览、注释、编辑、下载的操作。 7.提供免费软件供互联网浏览使用，远程客户在登录网站的时候，计算机自动下载插件进行软件安装。 8.储存数字图像文件≥1000 张，管理员可注册的用户数量无限制，适合科室开展远程会诊、培训教学、数字化质控、科研等相关工作。 9.可实现实时图像共享。 四、扫描及远程会诊工作站参数： 1.扫描控制工作站：CPU:四核 64 位英特尔®至强®处理器，3.5GHz，6.4GT/S，10MB 三级高速缓存/存:2*16GBECC DDR4/硬盘：2TB 3.5 英寸SATA2 7.2K+250GB SSD/Windows（R）10 X64/NVIDIA Quadro K620 2GB 专业独立显卡/U2412M 专业级显示器/DVDRW/ 2.远程会诊工作站：CPU:四核 64 位英特尔®至强®处理器，3.5GHz， 6.4GT/S，10MB 三级高速缓存/存:2*16GBECC DDR4/硬盘：6TB 3.5 英寸 SATA2 7.2K+250GB SSD/Windows（R）10 X64/NVIDIA Quadro K620 2GB 专业独立显卡/U2412M 专业级显示器/DVDRW/ 五、产品配置： 1 病理切片扫描仪主机 1 台 2 扫描控制工作站 1 台 3 远程会诊工作站 1 台 4 数字切片图像浏览软件 1 套 5 数字切片图像扫描软件 1 套 6 远程会诊软件 1 套 | 2年 |
| 2 | 超速离心机 | 套 | 1 | 1. 最高转速： ≥ 100,000 rpm；最大相对离心力： ≥ 803,000 x g； 2. ≥6 英寸触摸式液晶显示屏； 3. 具备转头动态惯性检测功能速； 4. 真空度≤1.3Pa； 5. 目视平衡，样品不平衡容许度：±5mm 6. 可以使用手机或计算机远程监控仪器状态； 7. 离心软件具备实验模拟的功能； 8. 离心时间设定范围最大值为 999 小时 59 分，可连续离心； 9. 仪器可本机模拟以下实验过程： 计算 K 因子及沉淀时间，计算使用高密度液体时所允许的最高 rpm,速率区带离心模拟，等 密度离心模拟，溶质溶度转换，分子参数的相互转换，转头数据库 10. 具备密码保护功能； 11. 具备电子签名功能； 12. 主机具备 6 个半导体制冷模块，采用串并联设计 , 最低制冷温度 0℃； 13. 转子配置： 1) 定角转头：70,000 rpm，容量：8×39ml，配 39ml 热封管 200 个，20ml 厚壁管 200 个，26ml 离心瓶 30 个 2）水平转头：40,000 rpm/容量：6×13ml；离心力：284000xg 的钛合金水平转头 1 个。配 13ml 离心管，11ml 热封管，3.5ml 离心管各 200 个 3)热封仪一台，配套管架 2 个 | 2年 |
| 3 | 超微量分光光度计 | 套 | 1 | - 光程：≥5 个； 2. 最小样品体积≤1ul； 3. 光源：氙闪灯； 4. 波长范围：190－850nm； 5. 波长准确度：±1nm 6. 核酸检测范围：2～27,500ng/ul（dsDNA）； 7. 蛋白检测范围：0.06～820mg/ml（BSA） 8. 检测重复性：0.002A(1.0mm 光程) 或 1%CV ztp ； 9. 吸光度范围：0～550A（等效于 10mm 光路径）； 10. 吸光度准确度：3% - 11. 波长分辨率：≤1.8nm（FWHM at Hg 254 nm）； 12. 光纤包裹材质：303 高抛光高耐磨不锈钢； 13. 污染物检测：可鉴定污染物≥5 种； 14. 样本检测的结果会自动扣除污染物的 OD 值，保证得到精确的样本浓度； 15. 质控报警功能：当样本纯度偏离要求范围内，系统报警提示； 16. 内置传感器：可对样本液柱数码成像，监测气泡； 17. 操作系统：安卓（本机操作）；window 7 和 10,64bit(电脑操作)； 18. 操作屏尺寸：≥7 吋； 19. 操作屏分辨率：≥1280×800 高分辨率彩色触摸屏； 20. 系统内存：≥32GB 21. 显示屏角度调整：可左右移动或前后 45 度角调整角度； 22. 触屏兼容性：实验手套可有效点触操作； | 2年 |
| 4 | 多功能酶标仪 | 套 | 1 | 1. 系统特点：双光源双光路设计，具有连续波长吸收光检测、荧光检测和发光检测。 2. 吸收光检测模块 1) 光源：氙闪灯 2) 检测器：光电二极管 3) 波长范围：200～999nm，1nm 步进 4) 带宽：≤5 nm 5) 测量范围：0～4.0 OD 6) 波长准确性：±2nm 7) 波长重复性：±0.2nm 8) OD 准确性：<1%@2.0OD 9) OD 重复性：<0.5%@2.0OD 10) OD 线性：<1%@0～2.5OD 11) OD 分辨率：0.0001OD 12) 具有光程校正 13) 检测速度：96 孔板 12 秒；384 孔板 23 秒 3. 荧光强度 1) 光源：卤素灯 2) 检测器：PMT 3) 波长范围：200～700nm 4) 检测灵敏度：≤2 pM 荧光素 5) 动态范围：≥7 个数量级 6) 检测速度：96 孔板 24 秒；384 孔板 76 秒 4. 发光 1) 波长范围：200～700nm 2) 灵敏度(ATP) ：≤10 amol /孔 3) 动态范围： ≥7 个数量级 5. 其他系统参数 1) 孔板类型：兼容 6-384 孔板和多样本超微量检测板 2) 震荡：线性，轨道和双轨道震荡模式，可调节震荡频率及时间 3) 软件：对仪器进行控制，同时完成数据分析及报告生成，还可对 TIFF 格式图片 进行分析定量。 | 2年 |
| 5 | 实时荧光定量 PCR 仪 | 套 | 1 | 一、技术参数 1.热循环系统： 珀耳帖效应系统 2.数码温控模块: 多个独立控温模块，模块可独立设定反应程序，一机多用 3.通道数：激发光通道≥4 色和检测光通道≥4 色 4.温控范围：4℃～100℃，满足所有实验温度条件和样本 4℃保存功能 5.光学系统：高亮度白光半导体光源 6.光路设计：菲涅尔透镜原理 7.检测模式：CMOS 同步收集荧光信号 8. 参比染料校正功能：支持 ROX 参比荧光校正去除移液误差 9.反应模式：支持快速反应模式和标准反应模式 10.运行时间：完成 96 孔板 40 个循环反应≤30 min 11.温控模块升温速率：≥6.5℃ /秒 12.检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系 13.分辨率：可分辨 1.5 倍拷贝数差异， 置信度≥99.7% 14.荧光染料支持：FAM™, SYBR®, SYTO®9 (MeltDoctor™), Fluorescein, SYPRO® Orange，VIC®,JOE™, TET™, HEX™，TAMRA™, NED 等 15.具备 Protein Thermal Shift 分析功能。 16.耗材与试剂：完全开放。 17.内置互动触摸屏：自带存储 100 次以上的实验数据；仪器触摸屏提供一键式的实验方案，可快速地设置多种应用。 18.单机运行模式：可连接或不连接电脑，直接定义运行程序，并储存数据结果。 二、软件功能 1.支持云端服务器，可以用网络打开浏览器，使用云端服务器查看，分析，共享数据；可以进行远程查看分析数据 2.设置向导/高级设置/快速启动/自动标准曲线建立/相对标准曲线/基因分型/数据和反应板读取/移液反应/反应体系设计 3.支持导出至 Excel, Powerpoint, Jpeg, PDF 等常用格式 4.高级分析选项/每孔手动基线设定/产品查询等 5.绝对定量；相对定量；融解曲线分析；存在/不存在 ；基因分型 6.相对定量分析功能，并用热点图和散点图提供数据质量的快速检查 7.实时监控基因分型聚类分析 | 2年 |
| 6 | 微量低温冷冻离心机 | 台 | 2 | 1、最高转速≥14000rpm 2、最大离心力≥21000×g 3、最大离心容量：24×1.5/2.0ml 4、驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动 5、控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LED数字显示 6、运行时间控制：1～99分钟，1分钟递增；并具有快速离心及连续离心方式 7、温度控制范围：-9～+40℃ 8、安全性能：自动锁盖和内锁装置、转头自动识别、不平衡保护、状态自诊断、多种电路保护 9、具有自锁式生物安全转头盖 10、机体及转头采用坚固、耐腐蚀材料制造，转头可承受高温高压灭菌 8、配置要求： ①主机 一台 ②转子：24×2/1.5ml；14000转/分，21,100×g | 质保一年 |

D包 预算：29.8万元

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 | 售后及质保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学发光荧光图像分析系统（核心产品） | 套 | 1 | 1．仪器性能： 1.1 摄像头：半导体制冷 CCD 摄像头 1.2 制冷方式：半导体制冷 1.3 最低冷却温度：≤-65℃ 1.4 物理分辨率：≥600 万，非插值生成 1.5 量子效率：≥75% 1.6 具有摄像头镜头接口 1.7 电动镜头：标配 F0.80 镜头 1.8 电动调焦：可通过软件进行镜头的电动聚焦调整 1.9 样品台：上下双层样品台，可兼容拍摄样品厚度范围≥0.01mm ～15cm 1.10 滤光片轮：电脑控制多位自动滤光片轮，标配 535nm、590nm、605nm、699nm 滤光片 1.12 透射紫外波长：302nm 1.13 反射紫外波长：254nm、365nm 1.14 多色荧光：标配 R、G、B 荧光激发光源 2 软件功能 2.1 全中文拍摄分析软件，自动识别 8bit、16bit 的图像以及序列图像。 2.2 自动曝光:自动获得最佳图像，并可序列保存 2.3 区域自动曝光: 可自由选择曝光识别区域，实现精确自动曝光 2.4 单张拍摄:具有长时间曝光功能，可实现单张画面长时间曝光 2.5 积分拍摄:可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积， 2.6 具有序列图像保存功能 2.7 溢出提示:在拍摄中可显示过饱和像素 3 配置要求 3.1 标配主机一套 3.2 图像处理工作站一台 i7 | 2年 |
| 2 | 高速冷冻离心机 | 套 | 1 | 1、离心腔材质：不锈钢 2、多点触控液晶屏≥7吋 3、可储存≥15种程序， 4、用户可自由输入转速、离心力、时间和温度，离心过程中可改变参数值 5、最高转速≥18500r/min，最大相对离心力≥32000g，转速精度为±5r/min， 6、最大容量：6*50ml 7、温度设定范围：-20℃～40℃， 8、压缩机组：具备一键预冷功能，室温25℃降至4℃用时≤5分钟 9、定时范围：1min~99h59min 10、温控精度：±1℃ 11、转子配6*50ml和24*1.5ml 12、具有转子识别、不平衡保护、门盖保护、超温报警、过压报警、通信故障报警等功能 | 2年 |
| 3 | 低温循环水浴 | 套 | 1 | 控温范围：5-70℃ 电源电压：220V 控温精度：±0.1℃ 水浴参考尺寸：50×30×35cm 加热功率：1000W 制冷功率：375W | 2年 |
| 4 | 涡旋振荡器 | 套 | 1 | 转速：100-2800转/分 速度控制：无极调速 工作方式：连续、点触、调速 工作台：碗型、平板型可调换 外形参考尺寸：170×120×170mm | 2年 |
| 5 | -20℃低温冰箱 | 套 | 1 | 1、总容积 ≥500L 2、冷藏室容积 ≥310L 3、冷冻室容积≥160L 4、变温室容积≥30L 5、温控方式 电脑温控 6、制冷方式 风冷 7、冷冻能力 6.5kg/12h 8、能效等级 1级 9、显示屏 触摸式显示屏 10、压缩机 变频 | 2年 |
| 6 | 2℃-8℃冰箱 | 套 | 1 | 1、样式：立式，单门。 2、有效容积：≥330L。 3、双层透明保温玻璃门，电加热门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露。 4、箱体配锁。 5、底部配置4个万向脚轮（带锁止功能）。 6、箱体材料为PCM彩板，内壁为HIPS塑料材质。 7、箱内横排配有LED照明功能，使箱体内部一目了然。 8、配5个优质钢丝浸塑搁架。 9、标配1个测试孔。 10、控温：高精度电脑温度控制系统。 11、高亮度数码显示，在2～8℃范围内任意设定，温度显示精度0.1℃。 12、声光报警功能：具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警等多种声光报警功能。 13、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 14、冷凝水自动蒸发。 | 2年 |
| 7 | 倒置显微镜 | 套 | 1 | 一、技术规格： 1、光学系统：无限远光学系统 2、观察筒：铰链式三目头，30度倾斜，瞳距调节范围48-75mm 3、目镜：高眼点、超大视野目镜10X/22 4、转换器：五孔转换器 5、物镜：无限远平场长距物镜4X、40X无限远平场相衬物镜10X、20X 6、聚光镜：超长工作距离聚光镜NA0.3，LWD72mm；卸下聚光镜后培养皿高度可达150mm 7、相衬划板：10X、20X-40X预调心型相衬划板 8、载物台：平面载物台160X250mm，载物台插入圆板机械移动尺移动范围120X78mm，接长托板70X180mm 9、焦距调节：同轴粗微调焦机构，微调行程每圈0.2mm 10、照明系统：6V30W卤素灯，亮度可调 11、滤色镜：直径45mm蓝色、绿色、磨砂玻璃 | 2年 |
| 8 | 电泳仪 | 套 | 1 | 1 电压：10～300V，递增单位1V 2 电流：5～400mA，递增单位1mA 3 定时：0～999分，递增单位1分 4 输出类型：稳压/稳流控制 5 具有4组输出（配四个电泳槽） 6 输出定时/计时控制 7 自动无负载输出保护 8 自动过载和短路保护 9 自动记忆工作状态 10可层叠防滑动机箱 11安全标准：通过CE认证 | 2年 |
| 9 | 液氮罐 | 套 | 1 | 1、几何容积≥65L，口径≥210mm； 2、空载静态日蒸发率≤0.89%； 3、标配方提桶数量6个，可存放2ml内旋冻存管数量2400个； 4、标配锁盖，具有液氮罐液位监测和温度监测集成控制；内置高效镍电池，有效供电2年以上； 5、采用高强度铝合金制造，外壳采用喷塑技术； 6、具有手提式冻存架和81/100孔冻存盒； | 5年 |

售后服务保障

1、厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

2、厂家工程师至少每年保养机器一次。

3、设备相关软件终身免费升级。

4、随机附带快速操作流程（纸质压膜）2套。

5、交货期：自行填写（或按甲方要求）。

6、交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

7、质保期：详见参数；

8、供货地点：所有产品的供货、安装地点均由用户指定。

9、付款方式：

国产设备：合同签订后成交供应商向采购人指定账户缴纳合同金额5%的履约保证金。在合同签订生效且具备实施条件后，成交供应商向项目负责人或指定人申请合同金额70%的预付款，采购人确定后7个工作日内支付。项目验收合格、审计定案（若需要）后7个工作日内，支付剩余合同货款。

进口设备：中标后合同签订前中标人向采购人指定账户缴纳合同金额5%的履约保证金。在合同签订生效且具备实施条件后，外贸公司向项目负责人或指定人申请合同金额70%的预付款，采购人确定后7个工作日内支付。信用证开立后7个工作日内，支付剩余合同货款。

外贸公司开具以中标人指定的国外生产商为受益人的不可撤销即期信用证，或货到后电汇。

10、1）履约保证金提交形式：电汇形式、银行汇票、履约保函

履约保证金在验收合格后满一年后，没有任何质量问题，由中标人向采购人提交申请，采购人根据履约情况无息退还给中标人

2）履约保证金缴纳信息;

户  名：山东第一医科大学

账  号：15126101040096666

开户行：中国农业银行股份有限公司济南槐荫支行

机构代码（大额支付银行行号）：103463051852

3）增值税发票开具信息：

名  称： 山东第一医科大学

识别号： 12370000MB2865235G

地  址： 济南市槐荫区青岛路6699号

电  话： 0538-6229987

账户名称：山东第一医科大学

账  号：15518501040000160

开户行：中国农业银行股份有限公司泰安旅游开发区分理处

机构代码（大额支付银行行号）：103463051852

11、外贸公司

| 外贸代理价格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分段 | 山东润文国际经贸有限公司 |
| 1 | 合同金额在30万元以下（含） | 1.50% |
| 2 | 合同金额在30万元以上80万元以下（含） | 1.40% |
| 3 | 合同金额在80万元以上300万元以下（含） | 1.00% |
| 4 | 合同金额在300万元以上1000万元以下（含） | 0.60% |
| 5 | 合同金额在1000万元以上 | 0.40% |

注：1）以上代理服务费为从签订三方合同到设备到甲方期间所产生的全部费用，含代办免税、批件手续以及有关进口环节发生的费用(如银行用费用、报关费、仓储费、送货费等)

2）海运设备及大型超重设备的运费及装卸费用,由外贸代理服务商与中标商另行商议。

3）代理服务费不含海关根据政策不批准免税所发生的海关税费。

4）其他特殊情况产生的费用,由甲方同外贸代理服务商双方协商决定。

12、若有其他优惠请自报。