山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合学术提升创新角膜供体材料的研发和临床研究设备购置（145）

公开招标文件

项目编号：SDGP370000000202302004575

/sdhryw2023145

（第二册 项目专用部分）

采   购   人：山东第一医科大学（山东省医学科学院）

采购代理机构：山东华仁永旺招标有限公司

日        期：二〇二三年七月

目  录

第一册  通用部分

第一部分   投标人须知

第二部分   政府采购合同格式

第三部分   投标文件格式

第四部分   附件

第二册  项目专用部分（本册）

第五部分 投标邀请	3

第六部分投标人须知附表	5

第七部分评标方法和评分细则	9

一、评标方法	9

二、评分细则	9

三、初步审查属于无效投标的条款	9

第八部分技术要求及说明	12

# 第五部分 投标邀请

山东华仁永旺招标有限公司（以下简称采购代理机构）受山东第一医科大学（山东省医学科学院）的委托，对“山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合学术提升创新角膜供体材料的研发和临床研究设备购置（145）”货物及其他相关服务进行国内公开招标，欢迎符合条件的合格投标人参与投标。

一、项目名称及编号

项目名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合学术提升创新角膜供体材料的研发和临床研究设备购置（145）

项目编号：SDGP370000000202302004575/sdhryw2023145

计划编号：

二、采购内容及分包

1、采购内容：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合学术提升创新角膜供体材料的研发和临床研究设备购置（145），包括拟采购设备的供货、运输、安装调试及售后服务等。

2、分包情况：共2个包，分包内不允许拆包后投标。具体分包及技术、服务要求详见“第八部分技术要求及说明”。

| 包号 | 货物名称 | 数量（宗） | 预算（万元） | 投标人资格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 扫频源广角血流（OCT） | 1 | 220 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（www.creditsd.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次政府采购活动；3、进口产品需提供产品授权；（所投产品为进口产品的）4、本项目不接受联合体投标。 |
| B | 数码裂隙照相等设备 | 详见技术参数 | 80 |  |

三、招标文件发售的时间、地点、售价及方式

1、时间：2023年7月6日至2023年7月12日，每天8:30-12:00、13:30-16:30（节假日除外）。

2、地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603(山东华仁永旺招标有限公司)。

3、报名备案登记方式：凡有意参加本次政府采购的供应商必须在中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）进行注册并报名，网站报名成功后携带营业执照复印件、授权委托书（格式自拟）、进口产品需提供产品授权（所投产品为进口产品的）等材料盖章前来招标代理机构现场报名或邮箱报名（联系电话：19861051518，邮箱sdhryw@126.com）：上述资料扫描件及对公汇款截图、联系人、联系电话发至邮箱（报名费转账必须公对公转账并备注23-145报名费+包号开户单位：山东华仁永旺招标有限公司，开户银行：中国工商银行济南高新支行，帐号：1602023609200296250）。投标报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以评审小组的资格后审为准。标书售出不退。招标文件售价：400 元/包

4、地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603

四、投标文件的递交

1、递交投标文件时间：2023年8月1日08:30-09:00（北京时间）。

2、递交投标文件截止时间和开标时间：2023年8月1日09:00（北京时间），逾期递交的投标文件不予接受。

3、递交投标文件和开标地点：山东省济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603A

五、采购人信息

1、名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）

六、采购代理机构信息

1、名称：山东华仁永旺招标有限公司

2、地址：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603

3、项目联系人：于美玲、葛东银

4、联系电话：19861051518、15650010801

第六部分投标人须知附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院） |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：山东华仁永旺招标有限公司 地址：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603 |
| 3 | 投标人特定资格要求 | 进口产品需提供制造商的授权书或经销证明（授权能追溯到厂家）（若采进口产品的需提供） |
| 4 | 计划编号 | 37000000014006520230144 |
| 5 | 资金性质 | 已落实 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 疑问 | 投标人有疑问需要采购人解答的须在招标文件发售截止次日12:00之前发送到sdhryw@126.com，注明邮件主题为XXX公司关于XXX项目X包的疑问，并电话告知采购代理机构（0531-88589238），逾期不再接收。 |
| 8 | 投标有效期 | 投标截止日后90日有效 |
| 9 | 是否专门面向中小微企业采购 | □是☑否 |
| 10 | 中小企业划分标准中采购标的所属行业 | 制造业 |
| 11 | 是否允许分包、转包 | □是☑否 |
| 12 | 备选方案 | ☑不允许 □允许，备选投标方案的编制要求、评标办法： |
| 13 | 样品要求 | 详见技术参数要求 |
| 14 | 演示要求 | ☑不需演示 □需演示 |
| 15 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织 |
| 16 | 报价方式 | 1、本项目为交钥匙工程。 2、国产、进口设备：人民币完税报价； 3、本项目采用全费用报价方式，投标人在报价时应充分考虑市场环境和生产要素价格变化对合同价的影响，可考虑一定的风险系数；所填报价格在合同实施间不因市场变化（或政策性）因素而变动。 投标人填报的全费用报价包括为完成招标文件要求而发生的全部费用，即标准配件、辅助材料、检测检验、专用工具、运输装卸、调试合格验收、人员培训、售后服务、策划、设计所需的各种费用及必要的保险（含货物保险和人身保险）、利润、税费等费用，及合同明示或暗示的所有责任、义务、风险及中标服务费等所有费用的总和。上述费用均摊在各子项单价中，不单独结算。 上述费用描述须包括所有采购材料到指定交货地点的所有费用，采购人不支付除投标人报价的任何附加费用。 4、凡投标人在报价中未列的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。投标人应根据现场实际情况进行复核服务需求，如服务需求调整视为投标人风险自担，采购人将不再采购报价外追加费用。 |
| 17 | 质保期 | 详见招标文件“第八部分技术要求及说明”具体要求； 投标人可根据自身实际情况自报最长质保期。 |
| 18 | 供货期 | 投标人可根据自身实际情况自报最短供货期（需写明具体天数）。 |
| 19 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 20 | 投标保证金 | 根据鲁财采【2019】40号规定，本项目不向诚信记录良好的投标人收取投标保证金。 |
| 21 | 付款方式及履约保证金 | 国产设备：合同签订后成交供应商向采购人指定账户缴纳合同金额5%的履约保证金。在合同签订生效且具备实施条件后，成交供应商向项目负责人或指定人申请合同金额70%的预付款，采购人确定后7个工作日内支付。项目验收合格、审计定案（若需要）后7个工作日内，支付剩余合同货款。 进口设备：合同签订后中标人向采购人指定账户缴纳合同金额5%的履约保证金。在合同签订生效且具备实施条件后，外贸公司向项目负责人或指定人申请合同金额70%的预付款，采购人确定后7个工作日内支付。信用证开立后7个工作日内，支付剩余合同货款。 外贸公司开具以中标人指定的国外生产商为受益人的不可撤销即期信用证，或货到后电汇。 |
| 22 | 投标文件格式 | 按招标文件要求 |
| 23 | 投标文件组成、份数、密封要求 | 正本一份，副本七份，报价一览表（一式三份），USB 接口设备存储的电子版投标文件一份（要求：可编辑WORD 版本、签字盖章的投标文件正本PDF 版本）。 正本、副本、报价一览表、电子版投标文件分别单独密封。 |
| 24 | 关于递交原件的规定 | 业绩加分部分：若要求提供原件的，须提供合同原件（复印件加盖投标人公章胶装于投标文件），该合同不提供或提供不全不得分。 |
| 25 | 递交投标文件的时间和地点 | 时间：2023年8月1日08:30-09:00（北京时间） 地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603A |
| 26 | 开标时间和地点 | 时间：2023年8月1日09:00（北京时间） 地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603A |
| 27 | 检查投标文件的密封情况 | 由监督人/公证机关/见证律师/投标人授权代表检查投标/投标文件密封情况 |
| 28 | 中标服务费收取标准 | 中标人须在中标公告发出后5个工作日内向采购代理机构缴纳中标服务费，中标服务费以中标价格为计费基础，收费标准参照“计价格[2002]1980号”规定70%收取。 |
| 29 | 见证律师费的收费标准 | 中标人按中标金额1‰向公证机关/见证律师交纳公证费/见证律师费，不足500元，按500元收取。 |
| 30 | 技术部分评审依据内容 （综合对比） | 1、制造商公开发布的印刷资料或彩页等； 2、检测机构出具的检测报告； 3、技术响应表； 4、投标详细技术描述、建设方案等； 5、评分细则中规定的其他内容。 |
| 31 | 招标文件解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；同一部分组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一部分组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构负责解释。 |
| 32 | 同一品牌产品相关问题 | 1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 2、非单一产品采购项目中核心产品的确定原则： （1）第八部分技术要求及说明中规定核心产品的，以核心产品参照上述第1款的规定。 （2）第八部分技术要求及说明中未规定核心产品的，多家代理商所投同一品牌产品价格总和均超过该项目投标总价50%的，适用于上述第1款的规定。 |
| 33 | 其他 | 1、中标人所有投标文件的所有权（包括知识产权）归采购人所有。 2、采购人提供的相关资料只供本次招标活动使用，各投标人应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。 3、各投标人的调研费、差旅费及所获补偿金、奖金的税费自理。 4、所有提交成果一律不退回。 5、参加本次投标的单位均被视为承认本招标文件的所有条款，并按招标文件规定条款完成投标任务和活动。 |
| 34 | 投标注意事项 | 1、投标人须于报名截止前在中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/index.jsp）注册并报名成功。 2、根据财库[2016]125号的相关规定，本次招投标活动将对相关主体信用记录进行查询，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。投标人信用记录信息以信用信息查询记录和证据为准【信用查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（www.creditsd.gov.cn）、 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）】 注： （1）自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止，出具相关证明材料，查询时须将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。 （2）注册地非山东省的投标人，须提供注册地省份相关网站查询记录。 3、参与投标活动的投标人应当遵循公平竞争和诚实信用的原则，任何违反公平竞争和诚实信用的行为都将导致投标无效，且依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条进行处罚。 4、根据财库〔2015〕135号的相关规定，本次采购将对中标人的投标报价明细表进行公示，请投标人务必认真填写，如因填写有误等投标人自身原因引起的质疑等产生的一切后果由投标人承担。 5、节能、环保产品，是指列入财政部、国家发展改革委制定的最新《节能产品政府采购品目清单的通知》里的“节能产品政府采购品目清单”内和财政部、生态环境部制定的最新《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品,具有《国家节能产品认证证书》和《中国环境标志产品认证证书》，且证书在有效期之内。 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。 6、本项目实行资格后审，报名成功不代表开标结束后通过资格审查。 |

说明：本表内容与招标文件其他部分内容不一致的，应当以本表内容为准。

# 第七部分评标方法和评分细则

## 一、评标方法

本项目采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。经采购人授权，本项目由评标委员会直接确定中标人，综合评分得分最高的投标人为中标人。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。投标人的综合得分分值计算保留到小数点后两位数，第三位数四舍五入；当出现分值相同情况时，则报价低者优先。

- 评分细则

评分细则

| 总分100分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总分组成 | （1）价格 | 30 |
|  | （2）技术 | 59 |
|  | （3）商务 | 11 |
| 投标报价 30分 |  | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 技术部分 59分 | 投标产品参数响应 43分 | 根据招标文件的技术要求，对照投标文件和技术支持资料的技术参数进行比较，能够实质性响应招标文件要求的得基本分43分，普通条款一项偏离扣2分，经评标委员会集体认定供应商复制粘贴招标文件制作技术响应表该项得0分。投标人须提供所投产品技术彩页（或网站截图或制造商说明书或第三方检测报告）作为技术佐证材料，否则评委有权视为技术参数存在负偏离。 |
|  | 投标产品综合性能10分 | 综合考虑投标产品整体配置、后期使用成本、产品维护及其它因素等综合评分。①投标产品整体配置、②明显优于采购要求③后期使用成本低、④产品易于维护、⑤其它因素，每项完全满足得2分，每存在一处不合理、瑕疵、不完善扣1分，扣完为止。 |
|  | 实施方案 6分 | 对供应商提供的具体实施方案进行评审，根据项目实施进度、质量保证措施等进行综合评审，每项完全满足得3分，满分6分每有一项不足扣1分。 |
| 商务 部分 11分 | 业绩 3分 | 根据供应商所投产品近三年（2020年6月至投标截止日止，以合同签订时间为准）完成同类项目（核心产品）的业绩，每提供1项业绩得1分，最高得3分。 注 1.合同中需反映出签约双方名称及公章、签约时间、设备名称、型号。 注 2. 国内销售业绩：制造商或其他代理商销售业绩均可。 |
|  | 服务支持 5分 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的①售后服务方案、②响应时间、③技术力量等三方面综合评价，满分5分，每存在一处不合理、瑕疵、不完善扣1分，扣完为止。 |
|  | 质保期 3分 | 质保期满足招标文件要求得0分，超过招标文件要求的，每多一年得1分，最多得3分。 |

## 三、初步审查属于无效投标的条款

★投标文件有以下情况之一的，在资格性和符合性审查时按无效投标处理，不得进入详细评审阶段：

1、不具备招标文件中规定的资格要求的；

2、未从采购代理机构报名并取得招标文件的；

3、投标文件未按招标文件规定要求编制、签署、盖章的；

4、投标有效期不满足招标文件要求的；

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、未按招标文件要求报价的；

7、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8、未经许可，以进口产品参与投标的；

9、投标文件没有对招标文件的实质性要求部分（包含投标人须知附表要求部分）和条件或标注★部分作出响应或响应不全面、不规范的；

10、有重大偏离且采购人不能接受的；

11、不提供招标文件要求的任何形式技术资料的；

12、同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选方案的除外；

13、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

# 第八部分技术要求及说明

一、项目总体说明

1、本项目各包均为交钥匙工程，与用户现有信息系统连接，费用包含在报价内。

2、未标注可采进口的设备，不允许采购进口产品。

二、技术参数要求

A包  预算：220万元

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼前后节生物测量光学相干断层扫描仪扫频源广角血流（OCT） | 台 | 1 | - 1、OCT扫描速度≥200,000 A-scans/s； 2、OCT轴向光学分辨率≤3.8μm； 3、OCT轴向数字分辨率≤2.0μm； - 4、OCT横向光学分辨率≤10μm； - 5、OCT光源：扫频激光； - 6、具有共聚焦点扫描成像系统； 7、OCT前节成像深度＞16mm，OCT后节成像深度≥12mm； 8、OCT成像范围：线扫描范围＞25mm，三维成像范围＞25mmx20mm 9、具备OCT血流成像功能； 10、单次血流成像范围＞25mmx20mm； 11、自动拼接≥5张血流图像； 12、血流成像拼图范围≥200°（眼内角）； - 13、具备基于深度学习的人工智能分层，分层调整可自动扩展范围；血流成像量化功能 ,量化数值可直接导出成表格。内置前节镜头； 14、具备实时眼动追踪功能，追踪速度≥60帧/s； 15、眼前节功能：角膜、瞳孔、前房、晶体的可视化，以及角膜曲率和厚度、瞳孔直径、前房深度、晶体厚度、人眼角膜直径和眼周长度的测量； 16、内置前节镜头，自动更换； - 17、扫频源光学相干断层成像技术，光源波长840nm～1050nm； 18、屈光补偿范围：-33D～+40D； 19、最小瞳孔≤2mm； 20、数据开放接口：DICOM - 21、具备全层去伪影功能，在OCTA及断层图像上的血流信号均可去除投射伪影； - 22、具备对视网膜各层、脉络膜进行自动厚度分析功能； - 23、具有自动测量杯盘比、视杯视盘面积、盘沿面积、神经纤维层厚度、神经节细胞复合体厚度参数功能； - 24、经纤维层厚度及神经节细胞复合体厚度的正常值数据库，并具备进行自动对比分析功能； - 25、具有对视网膜下积液进行自动识别并计算其面积和体积功能； - 26、具备对脉络膜大中血管进行自动识别并计算血管体积及血管指数功能； - 27、具有自定义量化图形，如圆形、网格、ETDRS环的大小，量化数据可导出为表格； - 28、具备显示全景前节断层结构（一次扫描同时显示角膜全层、双侧房角、前房、晶状体前囊及后囊、前部玻璃体的断层结构）； - 29、具备小梁虹膜空间面积、房角开放距离、小梁虹膜夹角、房角隐窝面积自动测量功能； - 30、具备ICL拱高自动测量功能； - 31、具备角膜瓣厚度自动测量功能； - 32、具备角膜地形图、角膜上皮厚度地形图、角膜屈光力四联图功能； - 33、具备圆锥角膜分析功能； - 34、具备一键全自动对准及对焦功能，包含瞳孔自动居中、工作距离自动调节、OCT图像自动居中及对焦、OCT信号自动调节至最强信号； - 35、配备图像处理工作站：CPU性能≥四核主频3.0GHz，DDR4内存≥16G，SSD≥500G；HDD≥8TB（支持外接扩展），显卡RTX2060或以上，显示器屏幕≥24英寸。 |

商务要求：

1.签订合同后设备一个月内交货且检测验收合格。
2.所有产品的交货地点均由采购人指定。
3.在设备到货后一周内对设备进行安装调试及用户培训，培训人数不限，培训次数不限，用户不承担培训任何培训费用。
4.设备交付验收合格之日起质保期三年。
5.供货商在12小时内响应维护服务，24小时内到达现场维修。
6.每年两次免费上门保养。

B包：预算：80万元     可采进口

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数码裂隙照相（核心产品） | 台 | 1 | 1.裂隙灯类型：上光源 2. 双目立体显微镜,有五段放大倍率:6.3X、10X、16X、25X、40X 3. 五段放大倍率 视野≥ 倍率 视野≥ 6.3X 32.0mm 10.0X 20.0mm 16.0X 12.7mm 25.0X 8.0mm 40.0X 5.1mm 4. 接目镜放大率12.5X,可做屈光调整-8D～+8D 5. 隙裂宽度:0～8mm 连续可调。 6. 隙裂长度:1～8mm 连续可调。 7. 隙裂旋转角度:-90°～+90°连续可调。 8. 隙裂倾斜角度:0～18° 9. 滤镜:蓝光滤镜,绿光滤镜,灰光滤镜,吸热滤镜等。 10.瞳距范围:52～75mm。 11.光轴角度:13°。 12.光源：LED光源 13.外接单反相机，＞3200万像素。 14.100%的光线用于检查和拍摄，具有同步闪光功能。 15.图象处理软件:专业级眼科图象处理软件，具有详尽的资料库。 16.独立的闪光灯系统，闪光灯位置180°可调，闪光灯强度可调。 17.光圈≥5段可调 18.人性化分离式快门设计。 |
| 2 | 免散瞳眼底照相 | 台 | 1 | - 1.类型：数字眼底照相机、免散瞳型 2.观察角度≥45° 3.分辨率≥3200万像素 4.数码相机连接方式：外接式同品牌单反相机，专业定制的医疗级相机 5.最小瞳孔直径￠4.2mm（SP模式：约￠3.3mm） 6.工作距离：物镜前≥35mm 7.无补偿透镜：-10D～+15D 负补偿透镜：-31D ～-7D 正补偿透镜:+11D～+30D 8. 工作距离调整：劈裂线调整、工作距离点调整 9.曝光补偿：自动 10.对焦方式：自动对焦、手动直线式劈裂线对焦 11.外眼显示: 分离瞳孔调节；视网膜显示: 工作距离点调节 12.外眼拍摄：彩照、红外光 13.内眼拍摄：彩照、无赤光、钴蓝光 14.拍摄模式：自动、手动 15.内外眼切换：自动、手动 16.内固视目标：LED点矩阵 (＞60点),绿色 17.光源:红外LED/白色LED 18.显示器：专门定制的医疗EOS相机液晶屏 19.显示模式：彩色、无赤光、蓝光、红光 20.ISO：400/800/1600/3200/6400 具有低闪光模式 21.尺寸：长（500）X宽（305）X高（473）重量：15Kg 22.放大模式：具有2倍放大模式 23.专业图像处理软件 24具有白内障降浊功能 25.前节拍摄：红外拍摄获得睑板腺状态影像 26.视盘立体成像 - 27.报告模式：报告中图片数量自定义 - 28.附带图像处理工作站一套带打印功能 （配置按用户要求提供）。 |

商务要求：

1.签订合同后设备三个月内交货且检测验收合格。
2.所有产品的交货地点均由采购人指定。
3.在设备到货后一周内对设备进行安装调试及用户培训，培训人数不限，培训次数不限，用户不承担培训任何培训费用。
4.设备交付验收合格之日起进口设备质保期一年。
5.供货商在12小时内响应维护服务，24小时内到达现场维修。
6.每年两次免费上门保养。

售后服务保障

1、厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

5、交货期：自行填写（需填写具体日期如签订合同后XX日）。

6、交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

7、质保期：详见参数；

8、供货地点：所有产品的供货、安装地点均由用户指定。

9、货物运抵现场后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，采购人将对货物（试剂）数量、质量、规格等进行检验。如发现货物（试剂）和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

10、货物由中标人进行安装、调试，并承担因此发生的一切费用。完毕后，采购人应对货物（试剂）的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。

11、付款方式：

国产设备：同签订后成交供应商向采购人指定账户缴纳合同金额5%的履约保证金。在合同签订生效且具备实施条件后，成交供应商向项目负责人或指定人申请合同金额70%的预付款，采购人确定后7个工作日内支付。项目验收合格、审计定案（若需要）后7个工作日内，支付剩余合同货款。

进口设备：合同签订后中标人向采购人指定账户缴纳合同金额5%的履约保证金。在合同签订生效且具备实施条件后，外贸公司向项目负责人或指定人申请合同金额70%的预付款，采购人确定后7个工作日内支付。信用证开立后7个工作日内，支付剩余合同货款。

外贸公司开具以中标人指定的国外生产商为受益人的不可撤销即期信用证，或货到后电汇。

12、1）履约保证金提交形式：电汇形式、银行汇票、履约保函

履约保证金在验收合格后满一年后，没有任何质量问题，由中标人向采购人提交申请，采购人根据履约情况无息退还给中标人

2）履约保证金缴纳信息;

户  名：山东第一医科大学

账  号：15126101040096666

开户行：中国农业银行股份有限公司济南槐荫支行

机构代码（大额支付银行行号）：103463051852

3）增值税发票开具信息：

名  称： 山东第一医科大学

识别号： 12370000MB2865235G

地  址： 济南市槐荫区青岛路6699号

电  话： 0538-6229987

账户名称：山东第一医科大学

账  号：15518501040000160

开户行：中国农业银行股份有限公司泰安旅游开发区分理处

机构代码（大额支付银行行号）：103463051852

13、外贸代理收费标准（以差额累进法计算）

| 序号 | 外贸代理公司 | 委托合同金额（元） | 收费标准（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山东福恩国际贸易有限公司 | 合同金额在30万元（含）以下 | 1.5% |
| 2 |  | 合同金额在30万元以上100万元（含）以下 | 1.4% |
| 3 |  | 合同金额在100万元以上300万元（含）以下 | 1% |
| 4 |  | 合同金额在300万元以上1000万元（含）以下 | 0.55% |
| 5 |  | 合同金额在1000万元以上 | 0.18% |

1.1、外贸代理费由中标方或成交供应商承担并由其支付给乙方。

1.2、以上代理服务费为从签订三方合同到设备至甲方指定地点期间所产生的全部费用，含代办免税、批件手续以及有关进口环节发生的费用（如银行费用、报关费、仓储费、送货费等）

1.3、海运设备及大型超重设备的运费及装卸费用，由乙方与中标商另行商议，与甲方无关。

1.4、代理服务费不含海关根据政策不批准免税所发生的海关税费，上述费用由甲方承担。

1.5、其他特殊情况产生的费用，由甲方同外贸代理服务商双方协商决定。

14、若有其他优惠请自报。