山东第一医科大学（山东省医学科学院）大学专项口腔楼启用配置专用设备二项目公开招标文件

项目编号：SDGP370000000202502008774

/sdhryw2025222

采   购   人：山东第一医科大学

采购代理机构：山东华仁永旺招标有限公司

日        期：二〇二五年十月

目录

第一部分 投标邀请	9

第二部分投标人须知附表	11

第三部分  投标人须知	16

一、总则	16

1、适用范围	16

2、定义	16

3、合格的投标人	16

4、踏勘现场	17

5、其他	17

二、招标文件	20

6、招标文件的构成	20

7、招标文件的澄清	21

8、招标文件的修改	21

三、投标文件	21

9、编制要求	21

10、投标语言及计量单位	22

11、投标有效期	22

12、投标文件的组成	23

13. 投标文件的签署及规定	26

四、投标保证金	27

14、投标保证金	27

五、投标文件的递交	27

15. 投标文件的密封和标记	27

16. 递交投标文件的截止时间	27

17 投标文件有下列情况之一，其投标文件将被拒绝	27

18. 投标文件的修改和撤销	27

六、开标	28

19. 开标	28

七、评标	28

20. 评标委员会	28

21. 评标和定标步骤及要求	29

八、询问与质疑	31

22. 询问	31

23.质疑	31

九、投标费用	32

24. 中标服务费	32

25. 公证费/见证律师费	32

十、招标文件解释权	32

十一、保密和披露	32

27.保密和披露	32

第四部分 评标方法和评分细则	34

第五部分技术要求及说明	37

第六部分  投标文件格式	3

一、商务部分	3

二、资格资质部分	3

三、技术部分	4

四、报价部分	5

五、其他部分	5

六、特别说明	5

第七部分  合同格式	6

政府采购合同	6

第八部分  附件	19

# 第一部分 投标邀请

山东华仁永旺招标有限公司（以下简称采购代理机构）受山东第一医科大学的委托，对“山东第一医科大学（山东省医学科学院）大学专项口腔楼启用配置专用设备二项目”货物及其他相关服务进行国内公开招标，欢迎符合条件的合格投标人参与投标。

# 一、项目名称及编号

项目名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）大学专项口腔楼启用配置专用设备二项目

项目编号：SDGP370000000202502008774/sdhryw2025222

计划编号：37000000014006520250243

# 二、采购内容及分包

1、采购内容：山东第一医科大学（山东省医学科学院）大学专项口腔楼启用配置专用设备二项目，包括拟采购耗材的供货、运输及售后服务等。

2、分包情况：共8个包，分包内不允许拆包后投标。具体分包及技术、服务要求详见“第八部分技术要求及说明”。

| 包号 | 货物名称 | 数量（宗） | 预算（万元） | 投标人资格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 高端口腔显微镜 | 1 | 58 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、医疗器械经营许可证或经营许可备案凭证（所投产品所属医疗器械的，厂家投标提供医疗器械生产许可证）；3、医疗器械注册证（所投产品所属医疗器械的）；4、进口产品需提供产品授权（授权可追溯）；（所投产品为进口产品的）；5、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（www.creditsd.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次政府采购活动；6、本项目不接受联合体投标。 |
| B | 口腔数字化虚拟仿真培训系统 | 1 | 55 |  |
| C | 根管测量仪等 | 1 | 37.2485 |  |
| D | 种植机 | 1 | 19.9 |  |
| E | 高速气涡轮手机等 | 1 | 58 |  |
| F | 离心机等 | 1 | 33.545 |  |
| G | 心电监护仪等 | 1 | 27.54 |  |
| H | 常规口腔器械等 | 1 | 51.5756 |  |

注：①报价不得超过预算及单项预算，否则做无效标处理；

# 三、招标文件发售的时间、地点、售价及方式

1、时间：2025年10月31日至2025年11月6日，每天8:30-16:30（节假日除外）。

2、地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603(山东华仁永旺招标有限公司)。

3、报名备案登记方式：凡有意参加本次政府采购的投标人必须在中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）进行注册并报名，网站报名成功后携带营业执照复印件、授权委托书（格式自拟需附法人及授权代表身份证复印件）等盖章资料现场报名或邮箱报名（邮箱sdhryw@126.com）：上述资料扫描件及对公汇款截图、联系人、联系电话发至邮箱（必须公对公转账并备注25-235报名费，开户单位：山东华仁永旺招标有限公司，开户银行：中国工商银行济南高新支行，帐号：1602023609200296250）。投标报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以评审小组的资格后审为准。标书售出不退。招标文件售价：300元/包

4、地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603

# 四、投标文件的递交

1、递交投标文件时间：2025年11月21日08:30-09:00（北京时间）。

2、递交投标文件截止时间和开标时间：2025年11月21日09:00（北京时间），逾期递交的投标文件不予接受。

3、递交投标文件和开标地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603A

# 五、招标人信息

1、名称：山东第一医科大学

# 六、采购代理机构信息

1、名称：山东华仁永旺招标有限公司

2、地址：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603

3、项目联系人：于美玲、葛东银

4、联系电话：19861051518

# 第二部分投标人须知附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：山东第一医科大学 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：山东华仁永旺招标有限公司 地址：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603 |
| 3 | 投标人特定资格要求 | 1、医疗器械经营许可证或经营许可备案凭证（所投产品所属医疗器械的，厂家投标提供医疗器械生产许可证）；2、医疗器械注册证（所投产品所属医疗器械的）；3、进口产品需提供产品授权（授权可追溯）；（所投产品为进口产品的） |
| 4 | 计划编号 | 37000000014006520250243 |
| 5 | 资金性质 | 财政资金 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 疑问 | 投标人有疑问需要招标人解答的须在招标文件发售截止次日12:00之前发送到sdhryw@126.com，注明邮件主题为XXX公司关于XXX项目X包的疑问，并电话告知采购代理机构（0531-88589237），逾期不再接收。 |
| 8 | 投标有效期 | 投标截止日后90日有效 |
| 9 | 是否专门面向中小微企业采购 | □是 ☑否 |
| 10 | 中小企业划分标准中采购标的所属行业 | 制造业 |
| 11 | 是否允许分包、转包 | □是 ☑否 |
| 12 | 备选方案 | ☑不允许 □允许，备选投标方案的编制要求、评标办法： |
| 13 | 样品要求 | □不需提交样品 ☑需提交样品（分包样品详见技术参数） |
| 14 | 演示要求 | ☑不需演示 □需演示 |
| 15 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织 |
| 16 | 报价方式 | 1、本项目为交钥匙工程； 2、人民币完税报价； 3、本项目兼投兼中； 4、本项目采用全费用报价方式，投标人在报价时应充分考虑市场环境和生产要素价格变化对合同价的影响，可考虑一定的风险系数；所填报价格在合同实施间不因市场变化（或政策性）因素而变动。 投标人填报的全费用报价包括为完成招标文件要求而发生的全部费用，即标准配件、辅助材料、检测检验、专用工具、运输装卸、调验收、人员培训、售后服务、策划、设计所需的各种费用及必要的保险（含货物保险和人身保险）、利润、税费等费用，及合同明示或暗示的所有责任、义务、风险及中标服务费等所有费用的总和。上述费用均摊在各子项单价中，不单独结算。 上述费用描述须包括所有采购材料到指定交货地点的所有费用，招标人不支付除投标人报价的任何附加费用。 4、凡投标人在报价中未列的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。投标人应根据现场实际情况进行复核服务需求，如服务需求调整视为投标人风险自担，招标人将不再采购报价外追加费用。 |
| 17 | 质保期 | 国产设备3年，进口设备1年 |
| 18 | 供货期 | 合同签订后，国产设备30日内安装调试完毕，进口设备120日内安装调试完毕。投标人可自报最短供货期。 |
| 19 | 交货地点 | 招标人指定地点 |
| 20 | 响应文件的编写与装订 | 1.投标人应按照磋商文件的要求编写响应文件。 2.投标人同时对多个包号投标的，响应文件应按所投标包分别编制并分册胶装。 3.编制“响应文件目录”，目录、内容清晰标注连续页码，页码从封面编起，标注于页面顶部右侧位置（如响应文件双面打印则须在Word“页眉和页脚”界面中勾选“奇偶页不同”，设置奇数页页码位于页面顶部右侧位置，偶数页页码位于页面顶部左侧位置）。 4.产品说明书、产品彩页、图纸、图片等非文本形式的内容，如无法标注页码，请将此部分放于响应文件末尾。 5.响应文件封装背脊打印：项目编号-包号、投标人名称。 响应文件的编写与装订3-5项，务请审慎对待。 |
| 21 | 付款方式及履约保证金 | 免税进口设备：合同签订生效且具备实施条件后，项目负责人或指定人在7个工作日内向外贸公司支付合同金额70%的预付款。外贸公司开具以中标人指定的国外生产商为受益人的不可撤销即期信用证，或货到后电汇。信用证开立后7个工作日内或验收合格后7个工作日内，支付剩余合同货款。 国内供货设备：合同签订生效且具备实施条件后，中标人向项目负责人或指定人申请合同金额70%的预付款，招标人确定后7个工作日内支付。货物验收合格后7个工作日内，支付剩余合同货款。 履约保证金金额：成交金额的5%。 |
| 22 | 投标文件格式 | 按招标文件要求 |
| 23 | 投标文件组成、份数、密封要求 | 正本一份，副本七份，报价一览表（一式三份），USB 接口设备存储的电子版投标文件一份（要求：可编辑WORD 版本、签字盖章的投标文件正本PDF 版本）。 正本、副本、报价一览表、电子版投标文件分别单独密封。 |
| 24 | 递交投标文件的时间和地点 | 时间：2025年11月21日08:30-09:00（北京时间） 地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603A |
| 25 | 开标时间和地点 | 时间：2025年11月21日09:00（北京时间） 地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603A |
| 26 | 检查投标文件的密封情况 | 由监督人/公证机关/见证律师/投标人授权代表检查投标/投标文件密封情况 |
| 27 | 中标服务费收取标准 | 成交投标人须在成交公告发出后5个工作日内向采购代理机构缴纳成交服务费，成交服务费以成交价格为计费基础，本项目中标服务费按差额累进法计算下浮30%计取（见附表）。 开户名称：山东华仁永旺招标有限公司 开户银行：中国工商银行济南高新支行 账 号：1602023609200296250 |
| 28 | 见证律师费的收费标准 | 成交投标人按中标金额1‰向公证机关/见证律师交纳公证费/见证律师费，(不足400元，按400元收取,上限1000元/每包）。 |
| 29 | 技术部分评审依据内容 （综合对比） | 1、制造商公开发布的印刷资料或彩页等； 2、检测机构出具的检测报告； 3、技术响应表； 4、投标详细技术描述、建设方案等； 5、评分细则中规定的其他内容。 |
| 30 | 招标文件解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；同一部分组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一部分组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构负责解释。 |
| 31 | 同一品牌产品相关问题 | 1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 2、非单一产品采购项目中核心产品的确定原则： （1）第五部分技术要求及说明中规定核心产品的，以核心产品参照上述第1款的规定。 （2）第五部分技术要求及说明中未规定核心产品的，多家代理商所投同一品牌产品价格总和均超过该项目投标总价50%的，适用于上述第1款的规定。 |
| 32 | 其他 | 1、中标人所有投标文件的所有权（包括知识产权）归招标人所有。 2、招标人提供的相关资料只供本次招标活动使用，各投标人应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。 3、各投标人的调研费、差旅费及所获补偿金、奖金的税费自理。 4、所有提交成果一律不退回。 5、参加本次投标的单位均被视为承认本招标文件的所有条款，并按招标文件规定条款完成投标任务和活动。 |
| 33 | 投标注意事项 | 1、投标人须于报名截止前在中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/index.jsp）注册并报名成功。 2、根据财库[2016]125号的相关规定，本次招投标活动将对相关主体信用记录进行查询，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。投标人信用记录信息以信用信息查询记录和证据为准【信用查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（www.creditsd.gov.cn）、 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）】 注： （1）自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止，出具相关证明材料，查询时须将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。 （2）注册地非山东省的投标人，须提供注册地省份相关网站查询记录。 3、参与投标活动的投标人应当遵循公平竞争和诚实信用的原则，任何违反公平竞争和诚实信用的行为都将导致投标无效，且依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条进行处罚。 4、根据财库〔2015〕135号的相关规定，本次采购将对中标人的投标报价明细表进行公示，请投标人务必认真填写，如因填写有误等投标人自身原因引起的质疑等产生的一切后果由投标人承担。 5、节能、环保产品，是指列入财政部、国家发展改革委制定的最新《节能产品政府采购品目清单的通知》里的“节能产品政府采购品目清单”内和财政部、生态环境部制定的最新《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品,具有《国家节能产品认证证书》和《中国环境标志产品认证证书》，且证书在有效期之内。 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。 6、本项目实行资格后审，报名成功不代表开标结束后通过资格审查。 |

说明：本表内容与招标文件其他部分内容不一致的，应当以本表内容为准。

代理费收费标准

| 序号 | 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 | 招标代理费（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0—100 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |  |
| 2 | 100—500 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 3 | 500—1000 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| 4 | 1000—5000 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5 | 5000—10000 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 6 | 10000—100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 7 | 100000—+∞ | 0.01% | 0.01% | 0.01% |  |

# 第三部分  投标人须知

# 一、总则

## 1、适用范围

本招标文件仅适用于本文件第五部分所述货物及相关服务的招标投标。

## 2、定义

2.1 公开招标是指通过公开发布招标公告的形式邀请所有符合条件的投标人就本次采购事宜进行投标，确定中标人的采购方式。

2.2 采购人（买方）是指山东第一医科大学。

2.3 采购代理机构是指山东华仁永旺招标有限公司。

2.4 投标人（卖方）是指向采购代理机构提交投标文件且具有合法资格的制造商或代理商。

2.5 货物是指投标人按招标文件第五部分的要求，向采购人提供全新的、未使用过的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 服务是指投标人按招标文件第五部分的要求，完成规定的货物供货过程中须承担的制造、运输、吊拉、安装、调试、技术协助、培训及其他各项义务。

2.7综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人或中标人的评标方法。

2.8进口产品，是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品。根据《政府采购进口产品管理办法》第十五条采购人及其委托的采购代理机构在采购进口产品的采购文件中应当载明优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

## 3、合格的投标人

3.1 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件、符合招标文件投标人须知附表规定的特定资格要求。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（山东）”（www.creditsd.gov.cn）、 “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次政府采购活动。

3.4向采购代理机构报名，并从采购代理机构处登记备案、取得招标文件。

3.5 投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

3.6投标人须知附表中特定资格要求

## 4、踏勘现场

4.1招标文件“投标人须知附表”规定组织踏勘现场的，采购人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，踏勘现场所发生的费用由投标人承担。

4.2 采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4.3 投标人经过采购人的允许，可为踏勘目的进入项目现场，对供货（或施工）现场及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

## 5、其他

5.1 对本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真、电子邮件等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式，向投标人发出，传真和电话（手机）号码以投标人的登记为准。收到通知的投标人须立即予以回复确认，但投标人未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道或应当知道投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其他任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效进行。

5.2 不论招标过程和投标结果如何，投标人的投标文件（含电子版）均不退还，用于资格后审的资格、资质原件或评分办法中要求提交的构成加分项的原件除外。

5.3 除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，且所有时刻均为北京时间。

5.4 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

5.5 投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。不论投标结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

5.6 中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）产品价格扣除

根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本项目对小微企业（小型、微型企业，下同）产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标，投标人投标报价进行价格扣除须符合以下条件：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）政府采购仅针对投标产品中属小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位）制造的产品进行相应价格扣除，投标文件中须提供《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》，并按附件规定格式逐项填写《中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）产品明细表》，否则不予价格扣除。

（3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。注：投标人提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业扶持政策。

（4）中小企业须符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准。

（5）监狱企业须符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中关于监狱企业的定义。

（6）残疾人福利性单位须符合财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定。

（7）对同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行价格扣除。

5.7优先采购节能、环保产品

（1）按《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《转发<财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知>》（鲁财采〔2019〕39号）等有关节能环保的政策执行。

（2）依据节能产品（环境标志产品）政府采购品目清单和认证证书实施优先采购。对属于优先采购的产品类别，给予认证产品5%的评标价格扣除优惠，同等条件下，优先采购认证产品。投标文件需提供优先节能产品（环境标志产品）明细表（见附件），并符合制表要求，同时附所投节能产品（环境标志产品）认证证书复印件，并加盖投标人公章，否则不予价格扣除。

（3）★依据节能产品政府采购品目清单和认证证书实施强制采购。对属于强制采购的产品类别，投标人必须投报经国家确定的认证机构认证的、处于有效期之内的节能产品，投标文件必须提供强制节能产品明细表（见附件），并符合制表要求，同时附所投节能产品认证证书复印件，并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

（4）本项目所称节能、环保产品，是指列入财政部、国家发展改革委制定的最新《节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）里的“节能产品政府采购品目清单”内和财政部、生态环境部制定的最新《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品,具有《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》，且证书在有效期之内。

5.8关于信用查询

（1）信用信息查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国(山东)”（www.creditsd.gov.cn）、 “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。

（2）信用信息查询截止时点：投标截止及开标时间（投标人查询时点应尽量接近截止及开标时间，采购代理机构工作人员将于评标现场进行现场查询并留存相关证据）。

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。

（4）信用信息使用规则：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

（5）两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（6）在本招标文件规定的查询截止时点之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

# 二、招标文件

## 6、招标文件的构成

6.1 招标文件是用以阐明所需货物及服务、招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件由以下部分组成：

第一部分  投标邀请

第二部分  投标人须知

- 第三部分  投标人须知附表

- 第四部分  评标方法和评分细则

第五部分   技术要求及说明

- 第六部分  投标文件格式

第七部分  政府采购合同

- 第八部分  附件

6.2 招标文件以中文编印，且以中文为准。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、条款和技术规范等。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

6.5 投标人应严格按照招标文件的各项要求编制投标文件。若有偏离之处，请如实在商务或技术响应表中注明。否则，其投标文件有可能会被拒绝。

## 7、招标文件的澄清

7.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在收到招标文件之日起2个工作日内以书面形式并附加电子邮件，要求采购代理机构对招标文件予以澄清。

7.2 采购代理机构对招标文件澄清的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。

7.3 投标人在收到澄清后，应在2日内以书面形式通知采购代理机构，确认己收到该澄清。否则，即认为同意和接受该澄清。

7.4 投标人认为招标文件存在歧视性条款或不合理要求等需要澄清的，应在规定时间内一次性全部提出。如在规定时间内，投标人对招标文件中的各项条款未提出异议，即认为同意和接受招标文件。

## 8、招标文件的修改

8.1采购代理机构对招标文件修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该修改或者补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2 投标人收到修改或补充内容后，应在2日内以书面形式通知采购代理机构，确认己收到该修改或补充。否则，即认为同意和接受该修改、补充。

8.3 招标文件的修改、补充等内容均以书面形式通知明确的内容为准。当招标文件、招标文件的修改和补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面形式通知为准。

8.4 招标文件的修改均以采购代理机构书面依据为准，且作为招标文件的组成部分并具有法律效力，对投标人具有约束力。

8.5 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑其投标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。

# 三、投标文件

## 9、编制要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求及格式编制投标文件，并保证其真实性。若投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或在各方面作出实质性响应是投标人的风险，其投标将会被拒绝。

9.2 投标人对多个分包进行投标的，应以分包为单位分别编制投标文件，每一包投标文件均需满足本招标文件对投标文件的装订、密封、签署、盖章要求。

9.3 封面设置

投标文件材料封面设置包括：“投标文件”、项目名称、项目编号、包号、投标人名称。

9.4 投标文件资料装订

投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。大小不一的文件材料用折叠的办法整理成A4纸面大小，左、下侧分别对齐。

投标文件应当胶装，保证装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用拉杆等活页方式装订。如因装订不当导致投标资料散落遗失，所造成的不利于投标人的后果由投标人自行承担。

9.5 投标人应按招标文件的要求及格式编写其投标文件；不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或资料。

9.6 投标人应编制投标文件目录、内容，标注连续页码，并装订成册。

9.7 投标文件的编制须按照招标文件中第六部分投标文件格式要求的顺序制作，否则该投标文件有可能会被拒绝。

## 10、投标语言及计量单位

10.1 投标文件及投标人和采购代理机构就投标而相互交换的资料和来往信件，应以中文书写。如投标人提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

10.2 除在招标文件的第八部分技术要求及说明中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.3 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标文件予以拒绝。

## 11、投标有效期

11.1 自开标之日起，投标有效期为90日。投标有效期不足的将被视为无效投标。

11.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期内要求投标人延长有效期，要求与答复均以书面通知为准。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不能要求也不允许其修改投标文件。

## 12、投标文件的组成

投标人提交的投标文件应包含以下各个部分，具体组成内容见第六部分投标文件格式。

12.1 商务部分

12.2 资格资质部分

12.2.1 投标人须对提交的资格证明真实性、有效性、完整性负责，并保证无不诚信记录。

12.2.2 资格证明的字迹、印章必须完整、清晰，否则其投标文件将会被拒绝。

12.2.3 投标人应携带其资格资质部分原件至开标现场，如若投标文件资格资质部分出现瑕疵，而投标人未能立即提供原件核验的，其投标文件将被拒绝。

12.3 技术部分

12.3.1 证明货物的合格性和符合招标文件规定的技术资料。

12.3.1.1货物主要技术指标和性能的详细说明，并保证所供货物必须是全新的、未使用过的。

12.3.1.2 投标人应提交证明其所投货物的合格性和符合招标文件规定的产品彩页或相应技术参数的制造商使用说明书或检测报告全本清晰影印件、技术白皮书等有效技术（印刷体）支持资料，并作为投标文件的一部分。若制造商公开发布的产品彩页或相应技术参数的使用说明书等印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准（医疗器械产品技术一致性确认以《中华人民共和国医疗器械注册证》为准。）

12.3.1.3 如制造商公开发布的产品彩页或相应技术参数的使用说明书等印刷资料或检测机构出具的检测报告不能完全证明其投标货物满足招标文件要求的，或无法提供印刷资料或检测机构出具的检测报告的，评标委员会有权视相应技术参数为负偏离。。

12.3.1.4 保证货物在质保期内正常、连续使用所必需的备品备件和专用工具清单及其货源地与价格。

12.3.1.5 投标人在详细阐述货物的主要技术指标和性能说明时，应注意招标文件第八部分技术要求及说明中指出的工艺、材料和货物标准或文字叙述仅起说明作用，并无任何限制性，投标人可选用替代标准文字叙述，但这些替代要实质上满足技术规格及参数要求。

12.3.1.6 ★如果投标人未提供详细的技术资料证明其投标货物是否响应招标文件，而采取复制招标文件技术规格相关部分的，其投标文件将被拒绝。

12.3.1.7 投标人必须对所提供货物（如机械、电子、仪器仪表、软件、商标等）知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷及费用，投标人须全部承担。

12.3.1.8招标文件第四部分评分细则中涉及到的内容。

12.3.2 关于“技术响应表”的特别说明

12.3.2.1★为合理节约政府采购评标成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人本着诚信精神，在本次投标文件的“技术响应表”中，以审慎的态度明确、清楚地逐条披露各项响应情况。投标人须对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明投标货物与服务的响应情况，否则视为无效投标。

★投标人须对照招标文件技术规格、参数与要求，在技术响应表中逐条、逐序号说明投标货物与服务是否做出了实质性响应，不得有缺项、漏项。

12.3.2.2 响应程度分为“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”和“不能确定”。

12.3.2.2.1 “正偏离”是指投标产品或方案的技术及功能相比招标文件的要求技术更先进、档次更高、更适合采购人使用。标注“正偏离”的，投标人必须注明认为“正偏离”的理由。

12.3.2.2.2 “负偏离”是指投标产品或方案的技术及功能相比招标文件的要求存在瑕疵和不足。

12.3.2.2.3 若投标人对某一事项是否存在或是否属于正/负偏离不能确定，亦必须在“技术响应表”中清楚地表明该响应程度，并注明“不能确定”的字样。

12.3.2.3 ★本次招标不允许投标人复制粘贴招标文件的技术要求作为其投标文件的响应情况，否则视为无效投标。

技术响应表中响应程度为“无偏离”、“正偏离”的，均应在招标文件要求提供的“12.3.1.2及12.3.1.3”中查询到，否则评标委员会有权不予认定。

12.3.3 关于质保期的特别说明

12.3.3.1 本次招标项目质保期见第三部分投标人须知附表或第五部分技术要求及说明。

12.4 报价部分

12.4.1 投标报价

12.4.1.1 投标范围：主件、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、运杂费、卸车费、保险费、协调配套费，安装费及其他所有相关税费（即交钥匙工程）。

12.4.1.2 投标人可对招标文件第五部分技术要求及说明中的全部货物进行投标报价，也可对某一包进行投标报价。但对每一包货物的报价必须全部报齐，并保证货物具有国家行政主管部门认定的知识产权，否则，视为无效投标。

12.4.1.3 ★本次招标不接受选择性报价和附有条件的报价，若有多个报价和附有条件的报价，其投标文件将会被拒绝。

12.4.1.4 投标人不得以任何方式或方法提供投标以外的任何附赠条款。

12.4.1.5 投标人应按招标文件中报价部分（统一格式）的内容填写报价，并由法定代表人或授权代表签署。

12.4.1.6 投标人须按附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便评标委员会对各投标文件进行比较。否则，其投标文件将会被拒绝。

12.4.1.7投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

12.4.1.7.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

12.4.1.7.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

12.4.1.7.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

12.4.1.7.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

12.4.1.8 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式由投标人加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

12.4.1.9 唱标时，采购代理机构只对按招标文件要求编制的投标报价及采购代理机构认为合适的其他内容进行唱标。

12.4.1.10 投标人的中标价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标报价将会被拒绝。

12.4.1.11 若第五部分技术要求及说明中未体现“允许进口产品参与投标”字样，投标人不允许采用进口产品投标。

12.4.1.12 若第五部分技术要求及说明标注“允许进口产品参与投标”字样，表示投标人允许采用进口产品投标，但不排斥国产产品投标。

12.4.1.13报价币种详见投标人须知附表。

12.4.2 除投标人须知附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

12.4.3未经考验的新产品、试制品不允许参加投标。

12.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12.5 电子版投标文件

电子版投标文件内容为上述12.1、12.2、12.3、12.4条款要求内容的word格式。

电子版介质为“U”盘。

电子版投标文件作为投标文件的一部分，无论投标结果如何，均不退回。

电子版投标文件单独密封，与投标文件同时递交。

12.6 投标人须知附表规定投标人应提交样品的，样品构成投标文件的组成部分。

## 13. 投标文件的签署及规定

13.1 按商务、资格资质、技术及报价四部分顺序排列并装订成一册投标文件，每册文件正本一份，副本份数见投标人须知附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

13.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并在规定处由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖单位章。授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权代表签字确认。

13.3投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，评标委员会有权据此对其投标作无效投标处理。

# 四、投标保证金

## 14、投标保证金

14.1根据鲁财采【2019】40号规定，本项目不向诚信记录良好的投标人收取投标保证金。

# 五、投标文件的递交

## 15. 投标文件的密封和标记

15.1 投标人应按分包将投标文件以正本、副本、开标一览表（一式三份）、电子版为单位分别单独密封，并在密封件上标明密封件内容、招标项目编号、项目名称、投标人名称、所投包号等（密封件格式见本册附件）。

15.2如招标文件要求必须递交的用于资格后审的资格、资质原件或评分办法中要求提交的构成加分项的原件，须按密封要求单独密封并与其他投标文件同时递交（评标结束后退还）。递交投标文件截止时间后送达的原件，采购代理机构不予接收，由此产生的一切后果，由投标人承担。

15.3投标人将每部分投标文件装入信袋内加以密封后，在封签处加盖公章或授权代表签字，如无公章或授权代表签字，投标文件将会被拒绝。

15.4因投标人对其投标文件密封不当或签署不当而造成投标文件被拒绝，由投标人自行负责。

## 16. 递交投标文件的截止时间

16.1投标人递交投标文件的时间和地点：见投标人须知附表。

16.2除投标人须知附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

## 17 投标文件有下列情况之一，其投标文件将被拒绝

●逾期送达的；

●未按招标文件要求密封的；

●违反政府采购纪律的。

## 18. 投标文件的修改和撤销

18.1 投标人可在招标文件规定的递交投标文件截止时间前，对其投标文件进行补充、修改或撤回，并向采购代理机构提交由被授权代表签字的书面通知，且补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

18.2 投标人对投标文件补充、修改的书面材料或撤回的通知应按第13和15条规定进行编写、密封标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤回投标”字样。

18.3 递交投标文件截止时间后不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

18.4 投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期期满前撤回其投标文件。

# 六、开标

## 19. 开标

19.1采购代理机构按照投标人须知附表规定的时间和地点召开开标会议。届时请投标人派代表参加，参加开标会议的代表应签名报到以证明其出席，否则视为认同开标结果。如在投标截止时间递交投标文件的投标人少于三家，采购代理机构有采取重新招标或向同级财政部门申请改变采购方式的权力，且不承担任何费用和责任。

19.2开标时，按招标文件的规定检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理工作人员当众拆封唱标，宣读投标人名称、投标报价，以及采购代理机构认为合适的其他内容并加以记录。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

19.3 无论什么原因，在开标时没有启封和宣读的投标文件，在评标时将不予考虑。

19.4开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

# 七、评标

## 20. 评标委员会

20.1 采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表及有关经济、技术等方面的专家5人以上单数组成。

20.2 评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员应对评标结果独立写出评标意见，并在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

20.3 评标委员会的职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

（3）按照招标文件规定的评分标准进行评比和打分；

（4）推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

（5）向招标单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

20.4评标委员会的义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）配合财政部门的投诉处理工作；

（6）配合招标单位答复与会投标人提出的质疑。

## 21. 评标和定标步骤及要求

21.1 初步评审

21.1.1 资格性审查

采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对所有投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，填写资格审查表并签字确认，以备评标委员会核对。

21.1.2 符合性审查

21.1.2.1评标委员会按照招标文件要求，审查投标人所投货物和服务的技术参数，并记录关键技术偏离事项，进行技术部分的符合性审查，通过符合性审查的，进入下一步的打分程序。

21.1.2.2评标委员会依据招标文件的规定，结合资格性审查的结果，对所有通过资格性审查的投标人投标文件的有效性、完整性及对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

21.1.2.3经评标委员会集体审核通过，对于不符合条件的投标人要说明其不符合要求的原因，由其法定代表人或授权代表签字确认，投标人代表拒不签字的，并不影响评标委员会所做出的结论。

21.2 详细评审

21.2.1 初步评审结束后，评标委员会按照第四部分评标方法和评分细则的规定对进入详细评审的投标人进行打分，并签字确认。

21.2.2 公开发布的招标文件中的评分细则，在评标期间，不允许做出更改。

21.2.3 采购代理机构对进入详细评审的投标人的报价按招标文件规定进行打分。

21.2.4 评分结束后，交采购代理机构汇总、统计，打印出结果，由评标委员会对投标人的价格、商务和技术得分进行最后的复核，并签字确认。

21.2.5 投标人得分是各评标委员会成员打分的算术平均值。

21.3 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。评标委员会可以允许投标人修改其投标文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或不规则的地方。

21.4投标人有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购代理机构组织的政府采购活动：

（1）提供虚假投标材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（7）一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；

（8）捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（9）不按规定程序及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、发短信息等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人的。

21.5 投标文件的答疑与澄清

21.5.1在评标期间，评标委员会应当请相关投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明和补正，且以书面答复为准，但不得对招标文件中的实质性内容进行修改。投标人有责任按照评标委员会通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。否则，其投标文件将会被拒绝。

21.5.2任何澄清和必要的解释说明的书面答复均需投标人的法定代表人或其授权的代理人授权代表签名，否则，其投标文件将会被拒绝。

21.5.3若投标文件中对同一投标货物的描述前后不一致且对不一致内容无书面解释或提供官方证明材料的，评标委员会没有义务要求投标人澄清，在评分过程中不排除以响应性较差的内容作为标准来确定投标文件的响应及投标货物的性能情况。

21.6关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则

21.6.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初步评审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则评标委员会均有权随时视情形决定是否取消该投标人的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该投标予以拒绝，并有权决定采取相应的补救及/或纠正措施。一旦该投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，相关的一切损失均由该投标人承担。

21.6.2但若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签署了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经评标委员会再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该投标人的此前评议结果或采取类似的处理措施将对本次采购更为不利的情形除外，该等情形包括：一旦予以拒绝或采取类似的处理措施将使本次采购的成本大幅上升、延误期限以至可能给采购人造成较大损失、采购人或主要用户出具明确要求维持既定结果的书面意见等。

21.6.3 在上述考虑维持结果的情形下，采购人有权要求该存在瑕疵的投标人提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或实际提供的担保金额不足要求金额，评标委员会有权并且应当决定取消该投标人的此前评议结果或采取类似的处理措施。

# 八、询问与质疑

## 22. 询问

22.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

22.2询问及答复既可以采取书面形式，也可以采取电话、面谈等口头方式。

## 23.质疑

23.1质疑的提出、接收、答复等事宜适用《中华人民共和国财政部令第94号——政府采购质疑和投诉办法》、《山东省政府采购质疑与投诉实施办法》。

23.2投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

23.3质疑文件应当符合政府采购质疑相关法律法规的规定，质疑函格式可从中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）下载专区下载、授权委托书格式可从山东省政府采购信息公开平台（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）下载。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

23.4 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

23.5质疑方式、质疑文件送达地址、联系部门、联系人、联系电话

23.5.1投标人应当在法定期限内将书面质疑文件邮寄或送达采购代理机构并办理签收手续，到付邮寄和电子邮件方式提交的质疑文件不予接收。

23.5.2质疑文件送达地址：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603；

23.5.3联系部门：山东华仁永旺招标有限公司；

23.5.4联系人：于美玲；

23.5.5联系电话：0531-88589238。

# 九、投标费用

## 24. 中标服务费

24.1中标服务费收取标准：见投标人须知附表。

## 25. 公证费/见证律师费

25.1 公证费/见证律师费的收费标准：见投标人须知附表。

# 十、招标文件解释权

26. 招标文件解释权：见投标人须知前附表。

# 十一、保密和披露

## 27.保密和披露

27.1投标人自领取招标文件之日起，须承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向其他人外传。

27.2采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向相关政府部门或有关的非政府机构负责评标的人员或与评标有关的人员披露。

27.3在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人或中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人或中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无需承担保密责任。

# 第四部分 评标方法和评分细则

# 一、评标方法

本项目采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。经招标人授权，本项目由评标委员会直接确定中标人，综合评分得分最高的投标人为中标人。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。投标人的综合得分分值计算保留到小数点后两位数，第三位数四舍五入；当出现分值相同情况时，则报价低者优先。

# 二、评分细则（A包、B包、C包、G包）

| 总分100分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 30分 |  | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 技术部分 61分 | 投标产品参数响应 45分 | 根据招标文件的技术要求，对照投标文件和技术支持资料的技术参数进行比较，能够实质性响应招标文件要求的得基本分45分，普通条款一项偏离扣1分，#为重要参数，每有一项负偏离扣3分，经评标委员会集体认定投标人复制粘贴招标文件制作技术响应表该项不得分。投标人须提供所投产品技术彩页（或网站截图或制造商说明书或第三方检测报告）作为技术佐证材料，否则评委有权视为技术参数存在负偏离。 |
|  | 投标产品综合性能10分 | 综合考虑投标产品整体配置、后期使用成本、产品维护及其它因素等综合评分。①投标产品整体配置、②明显优于采购要求③后期使用成本低、④产品易于维护、⑤其它因素，每项完全满足得2分，每存在一处不合理、瑕疵、不完善扣1分，扣完为止。 |
|  | 实施方案 6分 | 对投标人提供的具体实施方案进行评审，根据项目实施进度、质量保证措施等进行综合评审，每项完全满足得3分，满分6分，每有一项不足扣1分，扣完为止。 |
| 商务 部分 9分 | 业绩 3分 | 根据投标人所投产品（核心产品）近三年（2022年10月至投标截止日止，以合同签订时间为准）完成同类项目的业绩，每提供1项业绩得1分，最高得3分。 注 1.合同中需反映出签约双方名称及公章、签约时间、设备名称、型号。 注 2.国内销售业绩：制造商或其他代理商销售业绩均可。 |
|  | 服务支持 6分 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对投标人提供的①售后服务方案、②响应时间、③技术力量等三方面综合评价，满分6分，每存在一处不合理、瑕疵、不完善扣1分，扣完为止。 |

# 评分细则（D包、E包、F包、H包）

| 总分100分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 30分 |  | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 技术部分 57分 | 投标产品参数响应 41分 | 根据招标文件的技术要求，对照投标文件和技术支持资料的技术参数进行比较，能够实质性响应招标文件要求的得基本分41分，普通条款一项偏离扣1分，#为重要参数，每有一项负偏离扣3分，经评标委员会集体认定投标人复制粘贴招标文件制作技术响应表该项不得分。投标人须提供所投产品技术彩页（或网站截图或制造商说明书或第三方检测报告）作为技术佐证材料，否则评委有权视为技术参数存在负偏离。 |
|  | 投标产品综合性能10分 | 综合考虑投标产品整体配置、后期使用成本、产品维护及其它因素等综合评分。①投标产品整体配置、②明显优于采购要求③后期使用成本低、④产品易于维护、⑤其它因素，每项完全满足得2分，每存在一处不合理、瑕疵、不完善扣1分，扣完为止。 |
|  | 实施方案 6分 | 对投标人提供的具体实施方案进行评审，根据项目实施进度、质量保证措施等进行综合评审，每项完全满足得3分，满分6分，每有一项不足扣1分，扣完为止。 |
| 商务 部分 13分 | 业绩 3分 | 根据投标人所投产品（核心产品）近三年（2022年10月至投标截止日止，以合同签订时间为准）完成同类项目的业绩，每提供1项业绩得1分，最高得3分。 注 1.合同中需反映出签约双方名称及公章、签约时间、设备名称、型号。 注 2.国内销售业绩：制造商或其他代理商销售业绩均可。 |
|  | 样品10分 | 根据投标人所提供的样品进行综合评审，根据产品质量、做工工艺、功能完整性、精度与稳定性、操作便捷性等5项进行综合评审，每项最高得2分，满分10分，每有一项不足扣1分。样品提供不全不得分 |

# 三、初步审查属于无效投标的条款

★投标文件有以下情况之一的，在资格性和符合性审查时按无效投标处理，不得进入详细评审阶段：

1、不具备招标文件中规定的资格要求的；

2、未从采购代理机构报名并取得招标文件的；

3、投标文件未按招标文件规定要求编制、签署、盖章的；

4、投标有效期不满足招标文件要求的；

5、投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

6、未按招标文件要求报价的；

7、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8、未经许可，以进口产品参与投标的；

9、投标文件没有对招标文件的实质性要求部分（包含投标人须知附表要求部分）和条件或标注★部分作出响应或响应不全面、不规范的；

10、有重大偏离且招标人不能接受的；

11、不提供招标文件要求的任何形式技术资料的；

12、同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选方案的除外；

13、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

# 第五部分技术要求及说明

# A包：高端口腔显微镜        预算： 58万元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端口腔显微镜 | 一、主镜部分 1、采用复消色差光学设计。 2、电动连续变倍系统，放大倍数≥19倍，手动连续变倍可调；具有目镜一键放大功能，放大倍数范围≥2-28倍。 3、高眼点广角目镜，护眼杯高度可调,视度调节范围≥±7D。 4、双目镜筒瞳距可调，瞳距覆盖范围≥55-75mm，精度＜1mm，调节旋钮带消毒罩。 目镜视场直径范围≥12~120mm。 5、全金属变角双目镜筒，角度调节范围≥0-180°，具有一键放大装置，放大倍数≥1.5倍。 6、多功能电控手柄：可控制锁定/解锁电磁锁，变倍、变焦功能；影像拍照、录像、自动对焦功能；照明亮度调节、一键开关光源；调节速度2档可调。 7、电动变焦物镜，焦距≥200-430mm，带防溅保护罩。 8、LCD显示当前工作距离、缩放系数、放大倍率、测量系数、LED光源亮度等参数。 9、内置一键自动对焦系统。 二、照明部分 1、LED光源色温5500K，CRI≥90,照度≥100000 Lux。 2、具有自动限位开关。 3、具有橙色、绿色等滤镜。 4、具有增强照明系统，照度≥150000 Lux。 5、照明光斑大小多档可调，最大光斑直径≥120mm。 6、具有多功能脚控。 7、具备标尺自动配准测量功能，图像缩放，图像对比功能。 三、影像部分 1、内置4K超高清影像摄录系统：采用1/1.2"CMOS摄像头，分辨率≥3840x2160;USB3.0≥2个，USB2.0≥2个，图片、视频记录格式：JPEG;MP4; 2、具有 HDMI、DVI等端口; - 3、具有影像一键自动对焦功能 4、内置麦克风语音控制模块 5、4k显示器≥27吋,含显示器支架、显微镜立柱抱箍; 6、全平台App（主流操作系统）:通过无线WIFI或有线RJ45连接,可将显微镜视频流媒体传输到Windows桌面设备和手机. 四、支架部分 1、三电磁锁控制系统：按钮控制锁定/解锁机身全关节前后、左右、旋转移动。 2、落地式支架，支架臂伸展范围≥1500mm。第一横臂长度≥500mm，旋转角度：360°；第二横臂长度≥800mm，旋转角度：±150º，上下移动≥±300mm。 3、具有主镜平衡系统，可前、后、左、右调节； 单台配置要求 1.手术显微镜 1套 2.4K超高清影像系统1套 3.多功能无线脚控 1套 4.双目镜筒升级模块 1套 5.多功能电控手柄 2套 | 台 | 2 |

# B 包：口腔数字化虚拟仿真培训系统       预算：55万元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔数字化虚拟仿真培训系统 | - 基本要求 - 1具有主动力反馈系统，具有口腔种植、口腔牙周、牙体牙髓、口腔修复、口腔正畸、儿科、口腔临床思维诊疗、三维虚拟仿真实验资源等数字化仿真教学模块。 - 2双手均具有主动力反馈功能，左右手牙科工具杆可互换，工作空间约150x100x60mm，末端手柄可360°旋转。 - 3触屏操作显示器≥15英寸，显示分辨率≥1920x1080。具有观察窗口显示系统1套，分辨率≥3840*1080。 - 4具有3D立体显示，具体虚拟场景叠加功能。 - 5能够真实模拟牙齿的硬度，具备自主知识产权。 - 6具备仿头部模型的口腔支点； - 7实现三维训练场景。 - 8具备脚踏板系统。 - 9具备放置主机、触屏显示器及力反馈设备等硬件装置的操作平台。 - 10观察显示器可单独电动升降调节，调节范围0至25mm； - 11主机处理器≥i7，内存≥8G，SSD固态硬盘≥400GB。 - 12可通过微信扫码进行登陆，登陆后显示用户相关信息。 - 13可以进行课程编辑。 - 14具有口扫、面扫数据以及CBCT数据等上传功能，实时生成力反馈训练病例，支持口扫数据和面扫数据的配准，并支持标定训练牙位。 - 15支持为虚拟病人设定多种自然交互模式； - 16支持教师根据不同用户的需求建立不同的组别。 - 17可以通过查看3D图形模型进行评估。 - 18教师可以根据查看3D图形模型进行反馈。 - 19师生间进行沟通； - 20系统可以基于用户、群组、课程导出相关训练成绩。 - 牙周子系统功能要求 - 1 具有牙周洁治基础训练模块； - 2 ≥10个牙周基础洁治训练病例； - 3 ≥6种龈上洁治器械； - 4可实现带有力反馈的双手协调操作； - 5反馈真实的力觉感受； - 6 可以实现对口镜增大视野、增大操作空间等技能的训练； - 7牙周刮治可实现刮治器械进入病变牙龈的操作，并提供力反馈； - 8可模拟钩住牙石并发力洁除的全过程； - 9牙周探诊基础训练模块可实现对探诊顺序、操作体位、探针力量、探诊方法等技能的训练，包含25g口腔探测标准力度的专门训练模块； - 10 牙周探诊力量训练可以实时显示用户的输出力幅值； - 11牙周探诊可以实现探诊工具对病变牙周袋深度的探测； - 12超声波洁治综合训练模块可实现对设备准备、结合角度、设备提拉等技能的训练；13可实现对10种超声波洁治器工具头的模拟。 - 14牙周综合训练模块功能可实现全口操作； - 15 牙周综合训练病例可实现对用户操作过程的记录，并且以三维视频的形式进行回放； 16用户操作过程可回放，并标记出牙石刮治、误操作等关键点，用户操作过程可回放，允许对操作进行标注，并进行截图。 - 种植子系统功能要求 - 1种植基础模块提供至少三例单颗牙缺失的病例供用户训练； - 2种植模块提供虚拟病人的CBCT数据，和虚拟口腔模型相匹配； - 3可在虚拟病人的CBCT上进行术前规划训练； - 4 CT规划中提供至少两类国际主流种植系统的完整种植体数据库； - 5 CT规划中允许导入多颗种植体进行规划； - 6 CT规划后记录种植体的类型和位置等数据，并用于操作评估； - 7 提供至少两类国际主流种植系统的器械盒供用户进行种植体植入的训练； - 8可以真实模拟使用各类器械钻孔、喷水等视觉效果； - #9可以真实模拟种植工具盒内各类定位器械的定位与测量，； - 10提供种植跟踪系统； - #11 对种植过程进行数据记录，并可以从不同角度进行三维回放。 - 12基本功训练模块包括对种植过程中的定点、磨平、定轴、提拉等基本技能进行专项训练，针对以上每项技能，均提供不少于6个虚拟病例供用户训练； - #13 支持对四类牙槽骨的力觉感受进行专项训练。 - 14种植系统认知模块包含至少两种国际主流常用的种植系统的介绍； - 15针对每类种植系统，详细介绍种植体的种类、特点、适应症等内容； - 16 针对每类种植系统，建立种植工具盒内器械的三维模型并进行介绍； - 17种植基础理论教学模块包含口腔颌面解剖形态和口腔种植辅助器械等教学内容 - 口腔颌面解剖包含口腔颌面的完整形态的观察，可缩放、旋转、消隐； 口腔颌面解剖包含关键解剖结构的标识和文字介绍； - 19口腔颌面解剖包含口腔颌面关键解剖结构对应的CT展示； - 20口腔种植辅助器械通过三维模型展示常用器械的结构特点，并包含相应的文字介绍，可缩放、旋转观察。 - 修复子系统功能要求 - 1牙体预备基础技能训练模块包含8个可供训练的病例； - 2提供针对多种修复类型的训练实例，包括烤瓷冠、嵌体、冠桥等； - 3 多种类型的左、右手工具，进行带有机电主动力反馈的双手操作训练； - 4 包含教学大纲展示； - 5包含详细的训练评估信息，及时反馈学生的操作情况。 - 6修复临床综合技能训练模块包含≥3个可供训练的病例 - #7 左手工具和右手工具均可提供真实的机电主动力反馈； 8修复基础理论教学模块包含对修复工具、牙体预备流程等内容的介绍； 9牙体预备流程可以通过动画展示预备流程，并包含文字介绍，修复工具模块包含典型工具的三维结构，可旋转、缩放。 - 牙体牙髓子系统功能要求 - 1窝洞制备基础技能训练具有多种类型的左、右手工具，进行带有力反馈的双手操作训练； - 2包含教学大纲展和操作要点提示； - 3髓腔通路预备基础技能训练≥4个可供训练的病例； - 4包含教学大纲展示和操作要点提示； - 5根管预备基础技能训练包含2个可供训练的病例； - 6具有多种类型的根管预备工具，包括根管冲洗器、根测仪和不少于六个根管锉； - 7支持动态模拟不同直径的根管锉工具扩大根管的过程； - 8具有二维透视观察窗口； - 9能够显示冲洗根管时的喷水效果和根管锉扩大根管时带出碎屑的效果； - 10临床综合技能训练≥3个可供训练的病例； - #11具有多种类型的左、右手工具，进行具有机电主动力反馈的双手操作训练，左右手触碰脸颊、舌头和牙齿可以产生真实的力反馈，触碰软组织可以产生变形。 - 12基础知识教学模块包含典型牙齿备洞流程的动画演示，用户在观察过程中可以旋转和缩放画面，从不同角度观看； - 13典型牙齿备洞参数的介绍，使用三维模型和文字等多种形式进行介绍。 - 正畸子系统功能要求 - 1包含2个可供训练的病例，包括标准口腔和畸形口腔； - #2可以对正畸托槽粘接的完整流程进行训练； - #3酸蚀剂在牙齿表面上任意精准涂抹，且在冲洗、吹干后具有对应的白垩色区域； - #4 采用双手力反馈设备进行训练，双手均可提供清晰的力感，可实现左手口镜拨动脸颊等软组织产生变形，体验触碰软组织的力感； - 5右手工具可以模拟抛光杯、三用枪、探针、光固化灯、小棉棒等多种类型的工具，并都可以和牙齿、脸颊等组织交互，反馈触碰力感； - 6 可以在任意牙齿表面粘接托槽，支持粘接多个托槽，并支持用探针对托槽 的位置进行调整； 7用户可定义操作。 - 儿科子系统功能要求 - #1 可以对窝沟封闭的完整流程进行训练，包括清洁牙面、酸蚀、冲洗、吹干、涂布封闭剂、光照固化、检查等； - 2 右手工具可以模拟慢速手机、三用枪、光固化灯、探针、小棉棒等多种类型的操作工具； - #3 可以实现在目标牙齿上涂抹酸蚀剂，可以随力反馈手柄工具的运动在牙齿表面上任意精准涂抹，且在冲洗、吹干后具有对应的白垩色区域； - 4 系统在操作过程中提供相应的操作数据提示，包括酸蚀时间、冲洗时间、吹干时间、光照距离以及光照时间等； - 5 用户操作完毕后，可以给出训练全过程各环节操作细节的得失分成绩表格。 - 临床思维诊疗子系统功能要求 - 1诊断病例种类丰富、覆盖口腔各个科室，如牙周科、牙体牙髓科、口腔黏膜科、颌面外科、修复科等相关病例，病例总数量不低于30个，并可作为虚拟标准化病人（SP）用于住院规培的训练和考核。 - 2系统包括问诊、口腔检查、辅助检查、诊断、处置等全流程虚拟仿真； - #3. 问诊包括现病史、既往史、家族史等多类问题，可通过语音与病人交流，语音问诊识别率不低于90%； - #4其中口腔检查可通过力反馈设备实现触诊、探诊、叩诊、松动度以及冷诊、热诊各种特殊检查等，并可填写检查表，同时能感受到物理力觉，可实现左、右手拨开舌头、脸颊，抵住牙齿等操作； - 5辅助检查：包括根尖片、曲面体层片等必要口腔影像结果及测量，以及各种辅助检查结果展示等，从检查报告来辩识或证明对疾患病症的疑诊； - 6诊断：可进行各种拟诊及做出最终诊断，并选择相关的诊断依据； - 7处置：针对诊断结果对病人做出相应治疗措施； - 8系统包括考核评估功能, 可以对学生训练的得分项，失分项进行统计分析，并形成统计表格； - 9对问诊、口腔检查、辅检、诊疗、处置的得分情况进行分项统计分析。 - 三维虚拟仿真实验资源 - 1同时系统还包括三维虚拟仿真实验资源，对口腔医学操作技能流程进行模拟，主要包括颞下颌关节手术、正颌外科手术等虚拟软件资源，资源内容可供学员进行操作，并可通过模拟器与投影仪、LED大屏连接，进行示教。 - 2颞下颌关节手术虚拟仿真教学系统系统包括理论回顾、器械介绍、虚拟诊疗等三大模块； - 3理论回顾包括上下颌骨、上下牙列、咀嚼肌、颞下颌关节等解剖位置的三维模型展示加文字介绍，通过鼠标可对解剖模型进行旋转、缩小、放大等操作； - 4器械介绍包括口角拉钩、吸唾管、手术刀、持针器、注射器、生理盐水、碘伏、组织剪、缝针、血管钳、记号笔、铺巾、骨膜剥离器、电刀、螺丝刀钉 子、缝线等，可通过鼠标进行旋转、缩小或放大，进行查看； 5虚拟诊疗包括病史采集、术前准备、暴露术区、松解组织、锚固关节、缝合包扎、医嘱、并发症总结； 6病史采集包括问诊列表、一般检查、辅助检查； 7术前准备包括之情同意书、制作颌垫、备皮、选择体位、麻醉、消毒准备； #8暴露术区包括切开组织、分离筋膜、解剖面神经。 #9松解组织包括切开关节囊、寻找关节盘、分离盘前附着； 10锚固关节包括植入固定钉、固定关节盘； 11缝合包扎包括分层缝合、加压包扎。 12正颌外科手术虚拟仿真培训系统包含解剖复习、器械辨认、手术演示、虚拟操作、临床诊疗、总结测验六大模块； 13系统解剖复习模块通过三维重建颌面骨及周边血管，对上颌骨和下颌骨进行详细的解剖介绍； 14系统器械辨认模块包含正颌手术所需材料和器械的三维模型及用途介绍，如骨凿、锤子、来复锯、手术刀等； 15系统手术演示模块通过实际操作视频和三维动画视频演示常用正颌手术中的标准化操作的流程和要点； 16系统虚拟操作模块包含上颌骨Le Fort I型截骨前移术、下颌支矢状劈开前移术和颏成型术三种手术的关键操作步骤训练； 17系统临床诊疗模块通过虚拟仿真技术构建高度仿真的虚拟实验环境和对象，重现正颌手术的临床诊疗场景； 18系统临床诊疗模块以鼠标交互和三维动画展示的方式； 19系统虚拟测试模块包括理论考核和操作考核两个部分。 | 台 | 1 |

# C包：根管测量仪等      预算：37.2485万元   可采进口

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根管测量仪（核心产品） | 一、根管测量仪部分 1.彩色触摸屏≥3.5英寸 #2.具有根尖定位线功能 3.两种图像显示根管区域，根管全长和根尖狭窄区域放大显示 4.根尖放大区域由≥四种颜色显示 5.自带检测模块 6.可折叠放置 7.可升级到最新的程序 8.可调节音量大小，并且有两种提示音选择 9.可调节背景和字体颜色 #10.自带DEMO演示模式，可演示锉针在根管内运行情况 配置要求： 主机1台 测量线1根 锉夹2个 唇挂钩2个 探棒1根 后牙探针1个 检测模块1个 充电器1个 - 根管预备机 1.≥15个可供医生自行设置的程序 2.扭矩调节范围：20～400 gcm，增量为 10 gcm。 3.转速调节范围：250～1000rpm，增量为 10 rpm，500 ～ 1000 rpm，增量为 100 rpm 4.适用于往复旋转和360度旋转的镍钛根管预备器械系统，并预设多种系统数据 5.系统具有升级功能 6.自带充电电池，连续工作≥2小时 7.具有校准功能 #8.具有脚踏和面板开关控制 9.具备不锈钢6：1减速手机 10.配备电源适配器。 11.铝合金微型马达： 主机：1台 手柄线：1根 手机：1把 充电器：1个 脚踏：1个 | 套 | 2 |
| 2 | 根管充填仪 | 一、主机部分 1.二合一设计 2.有线链接 3.可以预设两套不同的程序 4.LED 数字显示屏 （一）携热手柄部分 #1.360度灵敏环形开关直接控制 2.具备牙髓活性测试功能 3.携热手柄可瞬间升温至工作温度并可在极短时间内降温到正常温度 4.有多个不同型号、不同锥度的携热头供配置， 5.携热部分温度控制100℃-400℃。 6.携热部分工作时，有彩色环形灯提示工作状态 7.携热部分工作声音可调节，有≥6种声音可调节 （二）回填手柄部分 #1.360度灵敏环形开关直接控制 #2.回填手柄机头部位由马达驱动。并可显示牙胶剩余量 3.回填牙胶流速可控，有≥5种速度供选择设置 4.回填部分温度调节范围≥5种温度 5.独立牙胶子弹式设计，子弹银针为一体。 6.牙胶子弹银针为直桶状，可以预弯成各个角度并可360°旋转 7.垂直加压器两支，共四个型号， 配置清单 主机：1台 携热手柄：1个 热充填手柄：1个 充电线：1根 携热加压头：1个 垂直加压器：2根 热牙胶子弹：10支 银针预弯器：1个 隔热保护罩：1个 | 台 | 2 |
| 3 | 光固化机 | 1 机体：移动式 2 12VDC持续充电 3 配备光强测定功能 4 光导棒直径≥7.5mm，可360度转动 5 工作模式：快速模式、脉冲模式、渐进模式等 6 具备锂离子电池，电容：≥2000mAh 工作时长：一次充电可连续使用≥360次 7 光谱范围：420-480nm #8 光强（直径7.5mm光导棒）：≥1250mW/cm2（提供证明材料） 配置清单： 手柄，配有防护盖，内置发光二极管； 充电基座，内置测光计 电源适配器； 锂离子电池 多纤维光导棒，45°弯曲，Ø7.5mm，可消毒 遮光罩； | 台 | 4 |
| 4 | 洁牙机 | 一、超声波牙科治疗仪技术参数 1、工作方式：间歇工作 10 分钟/5 分钟 2、振动频率范围：28-36KHZ #3、具备双向震荡技术（提供证明材料） #4、自带冲洗罐容量≥300ml 5、冲洗流速：7-40ml/分钟 6、具有颜色标记控制系统 7、手柄震动幅度：20-210 μm #8、手柄压电陶瓷片：≥4片 - 龈下喷砂壶+枪 1把 1、气动喷砂机 1.1、长度范围：180mm-205mm 1.2、高度范围：70mm-95mm 1.3、直径：≤ 46mm 2、喷灌 2.1、进口水压：最大 5bars 2.2、喷嘴末端要求的出水量：15ml/min 到±5ml/min - 进口气压：3bar-4bar 静压 三、龈上喷砂机 1把 1 消耗功耗： ≤50VA 2 水压： 1-5bar(15-72.5psi) 3 气压： 5.1到6bar( 65到87psi) 4 手柄线：2000mm±50mm 5 清洗按键： 长按可产生几秒冲洗流 6 具备高效空气过滤器 7 储砂罐容量： ≥50g。 8 喷砂速度： ≥2g/min 9 适用喷砂粉：适用可控颗粒的喷砂粉 10 材质：钛合金 11 可高温消毒 12 灌洗流量1-7档可调 13 手柄可根据需求进行超声波清洗 配置要求 龈上喷砂机： 1 主机：1 台； 2 手柄及手柄连线：1 套； 3 电源线：1 根； 4 脚踏开关：1 个； 5储砂罐 1 个。 洁牙机： 1 主机 ：2 台 2 手柄 ：10 支 3 工作尖： 1号、 2 号、10P H3各 2 支 ；超声工作尖（龈下）5支、超声工作尖（龈上）7支、超声工作尖（根管工作尖）5支、超声工作尖（荡洗针）6支 4 脚踏开关： 2 个 5 手柄连线： 2 根 6 2个储液罐和罐盖 | 台 | 2 |
| 5 | 牙片机和牙片宝 | 一、牙片机 1.高频发生器频率≥150kHz #2.焦点：≤0.4mm 3、电压：60-70KV可调节 4、曝光控制方式：自动 5、最大电流：7mA #6、曝光时间0.01-3.2s 可调 #7、液晶屏可显示电压、电流、曝光时间,有胶片/数字化模式转换按键、成人/儿童按键、每个牙位预设条件可选. 可用不同的颜色显示不同的工作状态. 8、壁挂式安装 二、数字化影像板光学扫描仪： 1 采用CR扫描系统,配置0-4号不同尺寸的IP板.IP板张入口可拆卸。 2、具有液晶显示器及LED运行状态指示灯，显示设备运行状态及报错信息。 3、分辨率≥40lp/mm 4、IP板有效面积 ≥20x30mm 多种尺寸可选，IP板厚度≤0.36mm 5、动态灰度：16比特 6、实时图像显示时间≤6秒 7、中文网络版操作软件，有拍摄部位程序选择，可显示图像曝光条件和剂量，病人的资料显示，图像可文字标记、放大、旋转、局部强化观察、反转、调节动态范围，图像有边缘增强和噪声抑制功能，图像的骨密度测量功能等密度斑点功能。具有通用模式、龋齿模式、根管模式、牙周模式等常用滤镜的快捷设置功能 8、数字图像传输终端开放无限制，无需终端授权 | 套 | 1 |

# D包：种植机    预算：19.9万元    可采进口

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种植机（核心产品） | 产品功能总体要求：该设备常用于牙科种植手术，配合相应的机头及钻头，用于牙槽骨的钻孔、 扩孔等，也可用于微创拔牙等。 技术参数要求： - 主机能自动识别所连接的马达，并提供最适当的速度和扭矩 - LCD 屏，可显示实际速度，通过报警声来反应反转操作 - 反馈感实体按键操作 - #4、具备手机校准功能 - #5、可预设达 8 个种植体系统，可设置转速、扭力等，每个植体系统可预设8 个程序 6、马达为国际通用标准接口，可兼容多品牌手机 - 脚踏有三种快捷控制按钮，可控制水流、程序、反转等 - 主机后续可升级连接同品牌超声骨刀进行组合联动使用 - 9、泵最大输出量：≥75ml/min， 6 档可调 - 10、马达转矩：≥80Ncm - 11、马达速度范围：200-40000rpm/min 4、照明方式：白色 LED 且照明度三档可调 - 12、光照度：≥32000LUX - 13、可储存程序：8×8，64 个 马达和马达连线可高温高压消毒 - 14、功率：≥40VA - 15、标配弯手机减速比：20： 1 - 16、冷却方式：可外部和内部冷却 - 17、弯机最高扭矩：≥80Ncm - 18、弯机最高转速：≥2000rpm/min - 19、车针拆卸方式：按压式 - 配置（每套） - 主机 1 - 带导线脚控开关（2m） 1 - 注水袋支架 1 - 带光纤手机 11 - 带光纤马达1 - 种植直机 2把（提供样品） - 45度仰角拔牙手机 20把（提供样品） - 备用熔断器2 - AC 电源线1 - 管线卡环7 - 手机支座1 - 内部注水嘴1 - 喷嘴支座1 - 清洁用钢针1 - 校正棒1 - E 型喷嘴1 - 防蒸汽栓1 - O 型圈(防蒸汽栓)2 - O 型圈（马达）2 | 台 | 1 |

# E包：高速气涡轮手机等    预算：58万元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速气涡轮手机(核心产品） | - 手机接口为NSK QD快接口 - 标准机头大小，头部直径：Φ11.2×H13.4mm， - 不锈钢机身，陶瓷轴承 - 防回吸卫生机头，逆止阀设计 - 基本参数信息 - 转速：350,000 - 450,000r/min - 驱动气压：0.20 - 0.25MPa (2.0 - 2.5kgf/cm2) - 上针方式：按钮式夹头 - 车针类型：ISO1797-1 类型3 ø1.59~1.60mm - 喷雾方式：单点喷雾 - 6、配60个快接头 | 把 | 178 |
| 2 | 低速手机（含直机、弯机、马达）（提供样品） | - 1、外水道设计 - 马达可整体进行高温高压灭菌 - 可正反转切换 - 使用气压：0.2～0.4Mpa - 最高转速：顺时针22,000min-1；逆时针20,000min-1 - 连接规格：B型号 - 停止转矩：1.0Ncm以上 - 气体消耗量：65L/min以下 直手机 1、手机接口：E型接口 - 手机使用HP车针，带锁定 - 外水道设计 - 卫生机头设计，无缝隙的一体化机身， - 一体化手机 - 转速比：1:1等速 - 最大输入转速：40,000rpm/ min - 最高转速：40,000 rpm/min - 夹头方式：插入旋转式 - 车针类型：HP车针用（ø2.35） - 连接头的类型：E型接口 - 弯手机 - 1、手机接口E型接口 - 手机使用CA车针，按钮卸针设计 - 外水道设计 - 超细头部和机身设计， 5、无缝隙的一体化机身 6一体化手机， 7转速比：1:1等速 8最大输入转速：30,000 rpm/min 9最高转速：30,000 rpm/min 10夹头方式：按钮式 11车针类型： φ2.35mm CA车针 12车针最大长度：22.5mm 13车针最大作业直径：ø4.0 mm 14车针安装长度：12.7mm - 15、连接头的类型：E型接口 | 套 | 70 |
| 3 | 病床单元（床、床头柜） | - 产品名称：手摇式病床 - 1 参考尺寸：2150*1050*500mm - 2 背部调节：0-75°±5° - 3 腿部调节：0-45°±5° - 4、床体：床框采用加厚30*60*1.2mm矩型钢管焊接而成，可承载≥250kg； - 5、床面板：采用≥1mm的冷轧钢板一次冲压而成，床面凹型设计； - 6、床头尾板：采用ABS工程材料一次吹塑成型， - 7、护栏：采用四片式高档 PP 护栏； - 8、摇把：采用ABS折叠式摇把，具有双向空挡保护装置； - 9、整床带有4个输液架插孔； - 10、脚轮：配置φ125豪华中控静音脚轮，一键制动刹车。 - 11.配套床头柜 | 张 | 17 |

# F包：离心机等    预算：33.545万元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机 | 1、最高转速≥4000r/min 2、最大相对离心力≥1900×g 3、定时范围：0~99min59s 4、转速精度：±10r/min 5、加/减速率：1~4 档 6、外形参考尺寸：270×310×210mm 7、具有PRP/CGF/PRF/A-PRF/I-PRF/AFG/P7自定义等模式，可适用10ml注射器、5ml/8ml/10ml等多种PRP专用试管分离 8、液晶显示，一键式操作。 9、具有应急按钮开关。 10、LCD液晶显示：时间、转速、自动计算、运行状态、错误代码、运行中可随时修改参数、无需停机，设有门盖保护、超速等多种保护功能，故障自动报警功能。 | 台 | 2 |
| 2 | 电动吸引器 | - 1.负压值≥0.02MPa-0.08MPa可调。 2.瞬时抽气速率≥20L/min。 3.噪声≤65 dB。 4.当负压值达到0.08MPa时，经10min后，负压值下降应不超过 0.005MPa。 5.具有负压调节(泄放)阀。 6.具有转向脚轮 7.具有手动、脚踏开关。 | 台 | 2 |
| 3 | 医用器械推车（小） | - 参考尺寸:600*400*870mm 2.材质:不锈钢 3.双层 4.万向轮，带锁 | 台 | 4 |
| 4 | 医用器械推车（扇形） | 1.参考尺寸:1200*450*870mm 2.材质:不锈钢 3.双层 4.万向轮，带锁 | 台 | 4 |
| 5 | 光固化机 | - 1.LED 灯，光照强度:1000-2500mW/cm2 2.可 360°旋转金属前接头， 3.光学有效面积:38.5-95mm2 4.波长:385-515nm 5.外形参考尺寸:240x25mm 6.使用期限≥10年 | 台 | 10 |
| 6 | 超声洁牙机 | 1.尖端振动频率：28±3kHz 2.半偏移力（最大值）：2N，偏差+50% 3.尖端输出功率：3～20W 4.进水压力:0.1~5bar 5.自动供水模式下可以使用双氧水，次氯酸钠，洗必泰等专用药液。 6.采用全自动频率跟踪系统。 7.全自动控制。 8.接插式手柄，带 LED 灯，可高温高压消毒。 9.双水路选择 单台配置要求 - 1.洁牙机手柄 4支, - 2.超声工作尖（龈上）GD1*2/GD2*1/GD4*1/PD1*1 5枚/套，2套 - 3.超声工作尖（龈下）PD1/PD3/PD4/PD5/PD7 5枚/套，2套 - 4.超声工作尖（PD1/PD3/PD4/PD5/PD7）5枚/套，2套 - 5.超声工作尖（ED3D/ED15/ED6/ED7/ED12/GD8）各一枚，工作尖支架消毒盒1个，2套 - 6.超声工作尖（荡洗）ED60/ED62/ED66/ED70 5枚/套，4套 | 台 | 2 |
| 6 | 超声骨刀机（核心产品） | - 1.工作尖尖端主振幅：20~200μm 2.工作尖尖端横向振幅：<5μm 3. 工作尖振动频率：24.0 ~36.0 kHz 4.蠕动泵流量：30~110mL/min 5.输出声功率：200~490mW 6. 主声输出面积：<10mm² 7. 次级横振声输出面积：<20 mm² 8.多功能脚踏防水等级≥IPX8，可控制模式、功率和水量 9.供水泵管可高温高压消毒； 10.彩色触控屏≥7英寸 11.具有选择性切割识别功能。 12.功率控制≥10档 13.水量控制≥10档 14.双模式输出。 15.具备冲水模式。 16.一键控制手柄灯光开关。 | 套 | 1 |
| 7 | 根测设备 | 一、主机部分 1 ≥3.5英寸彩色TFT屏幕，彩色指示针清晰揭示挫针在根管中的位置； 2多频测量技术，正弦波测试原理； 3 唇钧、锉夹、探针棒均可高温高压消毒； 4 可通过菜单键设置根尖止点； 5 触摸按键； 6 根测灵敏度可调； 7 具有自动关机时间设置； 8 屏幕亮度可调； 9 多种参考点音效可选； 10 具有根测演示功能； 二、主要技术参数 1电池：≥800mAh锂电池； 2电源适配器：输入：AC100-240V， 50／60Hz输出：DC5V DC1A，5W； 3功率：≥0.35W 4彩色TFT屏幕≥3.5英寸 5声响提示：根管锉在距离根尖小于2mm时 三、配置清单 主机 1台 底座 1个 探针棒 1根 锉夹 2个 唇挂钩 2个 测量线 1根 电源适配器 1个 | 台 | 6 |
| 8 | 机扩设备 | 1.内置 ≥6个可供医生自行设置的程序 2.在 1.0Ncm – 4.0Ncm 的扭矩范围内，可设置有7个微调扭矩值： 3.动态扭矩实时监控，操作屏幕上能够实时显示工作时的扭矩值大小 #4.遇阻回旋功能，防止断针。 5.转速可以调节区间 120 rpm—650rpm，适配市面上大部分锉。 6.正反转模式，往复旋转模式 #7.音量可调、屏幕可根据左右手使用习惯调整、自动关机、自动回到待机界面。 8.自动校准功能，可以校准弯机头的转速扭矩参数 9.系统内置 250/30 : 210/30 : 180/30:150/30 : 30/150 多组往复旋转角度数据 10.可重新设定设备出厂时内部存储的数据 11.内置充电电池，充电 4 小时、可连续稳定工作≥4 小时 12.无线根管马达； 13.一体化 1:1 弯机头，机头可 ≥340°旋转 14.弯机头可高温高压灭菌。 15.主要配置 主机：1 台； 马达弯机头1 个。 | 台 | 6 |
| 9 | 根充设备 | 一．牙胶充填机 1无线笔式设计； 2工作模式温度区间大，100-200℃，适配市面上大多数牙胶棒； 3加热时间短，约10秒即可达到设定工作温度（180℃）； 4 OLED屏幕实时监控工作温度与电量并且显示牙胶使用剩余量； 5工作尖银针可360°旋转，配套有预弯扳手方便工作尖预弯使用； 6全自动电动马达注射，可调整注射速度分为慢、中、快三档； 7点动注射功能，可点动注射特定长度的牙胶，有1-5档可选； 8标配两块磁吸电池，单电池容量≥1100mAh，大约可连续使用牙胶棒34支； 9纯银工作尖有多种型号； 二．牙胶切断器 1无线笔式设计； 2 360°环形开关设计，工作时有工作提示音； 3 工作尖六角梅花设计，可多方向操作，≥6个方向可以调整； 4 ≤0.07秒加热到200℃，≤1秒冷却； 5标配两块磁吸电池，单电池容量≥1100mAh； 6采用OLED屏幕，屏幕实时反馈设备电量及工作尖温度； 7预设的工作模式≥5个，每个工作模式可单独调整相应的温度； 8不同工作模式下加热温度在90°C到250°C范围内可调； 9工作尖在加热过程中只有尖端4-5mm及横截面加热； 10自动断电保护。 三.主要配置 主机 2 台； 弯针扳手 1 个； 牙胶针 2 个； 发热针 3 个； 电源适配器 2 个； 充电底座 2 个。 | 套 | 6 |
| 10 | 高速气涡轮手机 | - 夹持方式：三瓣簧 - 2、最大扭力：20W 3、径向跳动：<0.03㎜ 4、工作噪音：<65dB 5、机芯结构：开放式 6、机头尺寸：直径12.1mm×高14.3mm 7、手机净重：57.4g 8、冷却方式：单点出水 9、换针方式：按压式 10、工作转速：31--34万转/分钟 11、工作水压：0.2--0.23Mpa 12、工作气压：0.25--0.28Mpa 13、质保时间：12个月 14、感控方式：防回吸 15、消毒方式：可承受135℃高温高压灭菌 | 把 | 50 |
| 11 | 高速气涡轮手机（提供样品） | - 感控标准：100%零回吸 2、最大扭力：20W 3、径向跳动：<0.03㎜ 4、工作噪音：<60dB 5、手机结构：开放式机芯 4孔接口 6、机头材质：不锈钢一体机头 7、机头尺寸：直径11.2mm*高13.5mm 8、手机净重：64.4g 9、冷却方式：3点出水 10、轴承产地：德国 11、换针方式：按压式 12、工作转速：34--37万转/分钟 13、工作水压：0.2--0.23Mpa 14、工作气压：0.23--0.25Mpa 15、表面处理：镀钛处理 16、质保时间：12个月 17、消毒方式：可承受135℃高温高压灭菌 | 把 | 50 |

# G包：心电监护仪等    预算：27.54万元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电监护仪 | 1.彩色显示屏≥12英寸，分辨率≥800*600，波形显示≥8通道 2可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温 3可升级二氧化碳监测、有创血压监测、 有创心排量监测， 4具备ECG多导同步分析功能 5具备智能导联脱落监测功能 6可显示PI血氧灌注指数 7采用抗干扰和弱灌注血氧技术 8成人:sys 25-290 dia 10-250 avr 15-260 小儿: sys:25-240 dia:10-200 avr:15-215 新生儿: sys:25-140 dia:10-115 avr:15-125 9具有声光报警功能 10具备报警集中设置功能 11具备血液动力学、药物计算功能 12具备≥1200小时趋势图表、≥1800个报警事件、≥16000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,≥48小时全息波形回顾功能. 13具备趋势共存、呼吸氧合图、大字体显示、及标准等显示界面 14锂电池工作时间≥4小时 15整机无风扇设计 16具有收纳盒设计 17防水等级≥IPX1 | 台 | 2 |
| 2 | 心电图机 | 1.12导联同步采集 2．测量分析：ECAPS 12C 性别年龄特异性算法，支持超过≥40种心电相关参数自动测量。 3．自动分析结果：≥5大类综合判断意见，≥200种以上分析结论支持，至少四级自动分析灵敏度标准。 4.可同步打印3, 3+1, 6道 5.≥3分钟的12导联心电波形冻结功能 6.模数转换精度≤2.5 μV 7.输入阻抗：≥20MΩ 8.耐极化电压：≥±550mV 9.模抑制比：≥50dB 10.彩色液晶显示屏≥7英寸，显示分辨率≥800*480 11．频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB） 12．≥400份心电文件的内部存储，并支持存储卡扩展 13．具备心律失常检测并自动延长记录的功能 14．具有RJ45网口，支持有线、无线联网及连接工作站功能 15.充电电池可连续工作≥60分钟以上 16. 走纸速度 10, 12.5, 25，50mm/S | 台 | 1 |
| 3 | 便携式血压计 | 1. 测量原理：示波法 2. 显示：LCD显示 3. 测量位置：上臂 4. 适应手臂周长：12～50cm（标配袖带 22～32cm） 5. 压力检测：压力传感器 6. 压力测量范围：0～300mmHg 脉搏测量范围：40～200次/分 7. 测量精度 7.1压力精度：±3mmHg（±0.4KPa）； 7.2脉搏精度：±5% 8. 外型尺寸\重量：本体0.52kg，本体：宽约123mm ×高约201mm ×厚约99mm， 9. 电击防护型式：Class II/内部电源 BF型设备 10. 适用人群：3岁以上的儿童及成人 11. 使用寿命：整个主机为医用耐久性设计，使用次数10万次以上，满足专业医疗机构的使用需求。 12. 听诊法测量：按照血压测量规范要求的速度自动充放气，通过听诊器进行测量，可通过按键进行记录，实现测量结果的显示和储存。（需提供证明材料） 13. 记忆存储：具有≥100条的记忆存储功能，集中测量完后可翻看数据进行记录。 14. 防震防水设计。 15. 具有规则脉波检测功能。 16.具有身体移动检测功能 17.具有可充电电池 | 台 | 5 |
| 4 | 全自动电子血压计（含信息工作站） | - 测量原理：示波法 2.显示屏：LCD显示屏 3.测量位置：左右臂均可 4.适应臂周范围：17～42cm 5.测量范围：血压量程：0～299mmHg；脉博数：40～180次/分 6.具有触碰感应功能： 7.测量精度：压力：±3mmHg；脉搏：±2%或±2次/分 8.肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，准确定位肱动脉，并有电子图标提示手臂放置位置是否正确 9.臂筒角度调节：自动上、下浮动式臂筒，可自动适应不同身材人士测量 10.平均值测量：设定1次便可以实现连续2次或3次的单次测量值并获取平均值 11.打印模式：≥3种报告格式，并可打印出带二维码形式和显示干扰波形图的测量结果 12.打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选，自动裁纸 13.具有ID功能 14.测量步骤引导功能：测量姿势图片（面板）及语音引导 15.具有臂筒交互功能 16.具有语音功能 17.用户教育：根据测量结果，显示提示信息 18.通信数据输出： USB输出方式 | 台 | 1 |
| 5 | 除颤仪 | 1.具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。 2.整机带电极板、电池的重量≤6kg。 3.采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 4.手动除颤分为同步和非同步两种方式，最大能量≥250J，能量分≥15档，可通过体外电极板进行能量选择、充电、放电。 5.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 6.具有CPR辅助功能。 7.具有成人、小儿、新生儿病人类型快速切换功能。 8.大容量可充电锂电池，支持4h连续监护，或≥200次200 J能量除颤。 9.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 10.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 11.支持中文操作界面、AED中文语音提示。 12.彩色液晶显示屏≥7英寸，分辨率≥800×480像素,，可显示≥3通道监护参数波形。 13.内置≥1 GB内存，可存储≥22小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 14.可升级连接中央监护系统，将监护信息和除颤信息传输到中央监护系统存储管理。 15.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（≥150J）、屏幕、按键检测。 16.抗跌落性能，符合EN1789认证，裸机可承受0.75m跌落冲击。 17.具备良好的防水性能，防护级别≥IPX4。 | 台 | 1 |
| 6 | 氧气罐及吸氧设备 | 1.医用氧15L:中国药典99.5% 2.氧气吸入器：国标 3.配15L氧气瓶推车 | 台 | 2 |
| 7 | 医用等离子体空气消毒器 | 1.采用壁挂式安装方式 2.采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器 3.医用等离子体空气消毒器壳体采用优质冷轧钢板 4.额定循环风量≥1000m³/h，可适用100m³体积及以下的场所 5.电场强度≥8500V；集尘区电场强度≥4100V； 6.对白色葡萄球菌的杀灭率＞99.90%；持续工作≥1h，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均≥90%，平均消亡率≥95%; 7.液晶显示屏，远程红外线遥控， 8.程控数量（定时消毒）≥6组，具备工作时间自动累计功能；手控、遥控多种控制方式供用户选择； 9.具有报警功能，等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警. | 台 | 21 |
| 8 | 半自动体外除颤器（核心产品） | 1、整机重量≤1.8Kg（含电池和电极片）。 2、除颤技术：采用低能量高电流除颤技术，可选择的最大除颤能量小于200J，可有效减小对心肌细胞的损伤。 3、单块电池的连续心电监护和心肺复苏指导工作时间不低于16小时。 4、数据记录通过蓝牙方式无线快速导出，不需要外接插入其他转存工具。 | 台 | 1 |

# H包：常规口腔器械等    预算：51.5756万元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨刨（提供样品） | 1由头部和柄部组成。 2不锈钢材料 3硬度为50～60HRC。 | 把 | 5 |
| 2 | 三德钳 | 1 硬度洛氏52度， 2用于弯制和切新0.5-1.0mm不锈钢丝用 | 把 | 5 |
| 3 | 日月钳 | 1由钳喙、关节和钳柄组成。 2不锈钢材料。 3硬度为40HRC-56HRC。 | 把 | 5 |
| 4 | 平头钳 | 1由钳喙、关节和钳柄组成 2采用不锈钢材料。 3硬度为40HRC-57HRC | 把 | 5 |
| 5 | 三叉钳（提供样品） | 1由钳喙、关节和钳柄组成。 2采用不锈钢材料制成 3硬度为40HRC-58HRC。 | 把 | 5 |
| 6 | 粗丝切断钳（提供样品） | 1由钳喙、关节和钳柄组成。 2采用不锈钢材料 3硬度为40HRC-59HRC。 | 把 | 5 |
| 7 | 持针器（提供样品） | 1由钳喙、关节和钳柄组成 2采用不锈钢材料 3硬度为40HRC-60HRC。 | 把 | 20 |
| 8 | 金冠剪（直，无齿）（提供样品） | 1无涂层系列为环保型器材， 2材质采用医用不锈钢 | 把 | 20 |
| 9 | 弓丝成型器（0转矩）（提供样品） | 1方丝弓成型器压柄 2方丝槽沟应能使相应规格方丝轻松放入，可调式槽沟根据方丝的规格由调节套自由调节。3应能承受10N拉力而无弯曲变形现象。 | 只 | 5 |
| 10 | 末端切断钳（提供样品） | 1用于切除过长弓丝末端。。 2表面为电镀高抛光，材质为高碳免疫钢，具有防腐蚀以及防生锈等特点。 | 把 | 20 |
| 11 | 细丝钳 | 1用于切断直径小于0.4mm的结扎丝。 2表面为电镀高抛光，材质为高碳免疫钢，具有防腐蚀以及防生锈等特点 | 把 | 10 |
| 12 | 去托槽钳（后牙） | 1用于牙科临床中完成固定、止血、夹持、弯制、剪切和去除操作。 2钳体硬度为40HRC-58HRC。 正畸钳耐腐蚀性能应符合:外表面a级或b级,铰链及合金面c级。 | 把 | 10 |
| 13 | 转矩钳 | 1牙科临床中完成固定、止血、夹持、弯制、剪切和去除操作 2硬度为40HRC-59HRC。 正畸钳耐腐蚀性能应符合:外表面a级或b级,铰链及合金面c级。 | 把 | 20 |
| 14 | 游离牵引钩钳 | 1牙科临床中完成固定、止血、夹持、弯制、剪切和去除操作。 2硬度为40HRC-60HRC。 正畸钳耐腐蚀性能应符合:外表面a级或b级,铰链及合金面c级。 | 把 | 10 |
| 15 | 带环推子 | 正畸带环就位器 | 把 | 5 |
| 16 | 去带环钳 | 1牙科临床中完成固定、止血、夹持、弯制、剪切和去除操作。 2硬度为40HRC-60HRC。 正畸钳耐腐蚀性能应符合:外表面a级或b级,铰链及合金面c级。 | 把 | 5 |
| 17 | 分牙圈放置钳 | 1临床中完成固定、止血、夹持、弯制、剪切和去除操作。 2硬度为40HRC-60HRC。 正畸钳耐腐蚀性能应符合:外表面a级或b级,铰链及合金面c级。 | 把 | 5 |
| 18 | 圆孔钳 | 1 用于牙科临床中完成固定、止血、夹持、弯制、剪切和去除操作。 2硬度为40HRC-60HRC。 正畸钳耐腐蚀性能应符合:外表面a级或b级,铰链及合金面c级。 | 把 | 5 |
| 19 | 打孔钳 | 硬度达到46HRC-55HRC | 把 | 5 |
| 20 | 垂直钳 | 1用于牙科临床中完成固定、止血、夹持、弯制、剪切和去除操作。 2硬度为40HRC-60HRC。 正畸钳耐腐蚀性能应符合:外表面a级或b级,铰链及合金面c级。 | 把 | 5 |
| 21 | 水平钳 | 1 用于牙科临床中完成固定、止血、夹持、弯制、剪切和去除操作 2硬度为40HRC-60HRC。 正畸钳耐腐蚀性能应符合:外表面a级或b级,铰链及合金面c级。 | 把 | 5 |
| 22 | 泪滴钳 | 1 用于牙科临床中完成固定、止血、夹持、弯制、剪切和去除操作。 2硬度为40HRC-60HRC。 正畸钳耐腐蚀性能应符合:外表面a级或b级,铰链及合金面c级。 | 把 | 5 |
| 23 | 点焊机 | 电源：AC220V 50HZ/110V 60HZ 功率瞬间最大电流 20A 变压器输出功率：2000W 变压器超温保护：85℃ 输出电压：5V 熔断丝：5x20mm、20A 能量调节：点焊 1~30档 钎焊 1~9档 回火 1~9 档(带有功能钳，可以在回火状态下改变弓丝形状） 安全类型：属¦类B型 焊接工件尺寸：0.2mm~Ф1.8mm 不锈钢丝等，误操作报警：工作状态与设定模式不吻合时，显示ERR鸣叫 | 台 | 1 |
| 24 | 碧蓝麻注射器 | 1采用不锈钢材料制成 2适配不同制式螺纹针头；推杆头端设计为尖头和钩头 | 支 | 100 |
| 25 | 成人拔牙钳10把（含上下颌前牙、前磨牙、磨牙、根尖钳） | 1 4把上下颌前牙拔牙钳，2把上下颌前磨牙钳，2把第三磨牙钳，2把根尖钳。 2采用不锈钢材料 3硬度应达到钳体45HRC-55HRC、螺杆组件40HRC-50HRC； | 套 | 10 |
| 26 | 儿童拔牙钳2把（上下颌） | 1 儿童拔牙钳分为：上颌一把，下颌一把； 2 采用不锈钢材料 3硬度应达到钳体45HRC-55HRC、螺杆组件40HRC-50HRC； | 套 | 10 |
| 27 | 拔牙挺子（提供样品） | 1硬度为46HRC-55HRC。 2牙挺头杆应具有一定强度，丁字形牙挺头杆与柄部连接应牢固，受力后，杆与手柄位移不得大于0.05mm。 | 把 | 100 |
| 28 | 刮治器械套组（口腔用门诊器械） | 1 刮治器械套组为：Ⅱ型 (3#、4#、6#、7#)A套装（金属柄）， 2采用不锈钢、钛合金材料。 3硬度为48HRC—65HRC。 | 套 | 15 |
| 29 | 牙周探针（口腔用门诊器械）（提供样品） | 1由手持部分和细长工作端组成。采用不锈钢及硅胶材料制成。工作端根据用途的差异有不同的形状和表面。 2刻度、标识清晰。应有良好的耐腐蚀性能 | 支 | 30 |
| 30 | 甲状腺拉钩 | 1颌面部组织 2其它规格拉钩硬度为 40HRC—52HRC。 | 支 | 20 |
| 31 | 巾钳 | 1帕巾钳采用不锈钢材料加工，应对称 2硬度为45HRC-52HRC。 | 把 | 20 |
| 32 | 口镜 | 1口镜柄与口镜头螺纹配合紧密 2高分子材料的口镜应能耐高温高压不变形不变色。 | 支 | 20 |
| 33 | 血管钳（提供样品） | 1止血钳采用不锈钢材料加工 2硬度45HRC-52HRC。 | 把 | 50 |
| 34 | 持针器（提供样品） | 持针钳采用不锈钢材料加工，应对称， | 把 | 50 |
| 35 | 刀柄（提供样品） | 1与手术刀片配合插卸应轻松 2硬度为40HRC-48HRC。 | 支 | 50 |
| 36 | 口外刮匙（提供样品） | 1不锈钢材料剔挖器头杆硬度为45HRC—60HRC。 | 把 | 50 |
| 37 | 眼科剪（提供样品） | 1有光亮0.2μm,无光亮0.8μm。 2刃口硬度≥54HRC。 | 把 | 50 |
| 38 | 骨凿 | 硬度为48HRC—55HRC | 支 | 10 |
| 39 | 锤子 | 采用不锈钢和四氟乙烯材料制成的牙科用锤。 | 把 | 10 |
| 40 | 咬骨钳 | 1不锈钢材料硬度为35HRC-55HRC，合金材料硬度为485HV1-832HV1。 | 把 | 4 |
| 41 | 牙骨膜分离器（提供样品） | 1剥离器表面应光滑、圆整， 2硬度为40HRC—53HRC | 支 | 60 |
| 42 | 急救车 | 可在多处科室使用：急救车、治疗车、药品车 1.主要由ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重； 2.ABS底面注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃； 3.车体左侧：除颤器平台可选输液架左右互换、隐藏式副工作台、杂物盒； 4.车体右侧：隐藏式伸缩输液架可选除颤器平台左右互换、塑料网篮锐器盒、双污物桶； 5.车体背后：除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动电源线； 6. 车体正面：中控锁，配置有五层抽屉、第一二层小抽面80mm，内空：430x335*68mm＊两中抽面120mm内空：430x335*110mm＊一深抽面240mm内空：430x335*220mm抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，＊抽屉拉手为燕尾式、封口插槽式透明标识卡规格：115*28m、防止液体及灰尘进入； 7.车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能。 | 台 | 2 |
| 43 | 口内拍照用（反光镜、大小拉钩、开口器） | 1口内拍照用：口角拉钩大小号，口角拉钩侧方，口腔正畸用反光镜 2高分子材料口角拉钩应能耐高温高压而不变形、不变色。 | 套 | 10 |
| 44 | 取模托盘（上下颌、大中小） | 不锈钢材质口腔牙托、牙科托盘取模专用 | 付 | 20 |
| 45 | 取模托盘（上下颌、大中小） | 塑钢口腔牙托、牙科托盘取模专用 | 付 | 20 |
| 46 | 橡皮障大套组（提供样品） | 一、橡皮障大套组：数量：10套 1、9个夹子 - 2、主要由橡皮障支架、橡皮障夹、橡皮障夹钳、橡皮障打孔器组成。 - 3、硬度为46HRC-55HRC。 - 二、橡皮障夹（上颌磨牙夹、下颌磨牙夹、上三、合前磨牙夹、下颌前磨牙夹）：数量：60个 1、为橡皮障夹。 - 2、硬度为46HRC-55HRC。 - 四、橡皮障夹钳：数量：20把 1、为橡皮障夹钳 - 2、硬度达46HRC-55HRC。 - 五、橡皮障面弓：数量：20支 - 为橡皮障支架。 | 宗 | 1 |
| 47 | 邻面成型系统 | 豆瓣状预成型局部成形片 | 盒 | 2 |
| 48 | 水门汀充填器 | 1、由手持部分和工作端组成。 2、硬度为42HRC—50HRC。 | 支 | 60 |
| 49 | 垂直加压器套组 | 1由手持部分和工作端组成。 2此款为镍钛材质，头部更薄，更坚韧有弹性。 3垂直加压器套组为：(1#、2#、3#)B (Ni Ti) 套装。 4不锈钢头杆硬度达到42HRC-50HRC。 | 套 | 10 |
| 50 | 美学树脂充填器套组（核心产品）（提供样品） | 1美学树脂充填器套组为：(6#、7#、9#、10#) 套装 。 2硬度为42HRC—50HRC | 套 | 4 |
| 51 | 小挖勺 | 1由手柄和一个或两个工作末端组成。采用不锈钢及硅胶材料制成。 2不锈钢材料剔挖器头杆硬度为45HRC—60HRC。 | 支 | 50 |
| 52 | 树脂充填柳叶刀 | 1由手持部分和工作端组成。 2硬度为42HRC—50HRC。 | 支 | 20 |
| 53 | 钳式邻面成型片夹 | 钳式成形片夹 | 袋 | 60 |
| 54 | 牙龈压排器 | 1由手柄和头杆组成。采用不锈钢、镍钛合金及铝合金材料制成。 2工作头端硬度为38HRC-48HRC。 | 支 | 20 |
| 55 | 显微口镜 | 1由柄、带有连接杆或不带有连接杆的镜子组成。 2高分子材料的口镜应能耐高温高压不变形不变色。金属材料的口镜应具有良好的耐腐蚀性能。 | 支 | 10 |
| 56 | 显微根管口探针（提供样品） | 1由手持部分和细长工作端组成。 2硬度为46HRC-55HRC。 | 支 | 10 |
| 57 | 石膏打磨机 | 电机功率：550W，转速：2800转/分，电压：220V/50Hz，工作方式：支持水磨和干磨适用膜片孔径:25.5mm， | 台 | 2 |
| 58 | 牙周常规手术器械盒(口腔用门诊器械) | - 牙周探针 CP15φ0.6(1-15 ）空芯柄 2.4#双面镀铑（前侧带钩）、.口镜柄 （8cm柄） 3.牙刮匙 （8cm柄）带齿 3.0 4.持针钳 金柄钨钢镶片14cm直型 5.组织剪 金柄钨钢镶13cm双弯尖头 6.手术剪 7.口腔止血钳 8.帕巾钳 9.牙科组织镊 14cm 爱迪生镊 头宽1.0直 10.骨膜分离器RUSER 10mm圆柄 11.骨膜分离器头宽4.0/4.0mm 一头斜刃 10mm圆柄P24G 12.牙周凿空芯柄 13.口腔拉钩 14.吸唾管 15.圆柄 可旋转手术刀柄（多角度） 16.牙龈刀 圆刃空芯柄8mm空芯柄 17.牙龈刀 ORBAN刀8mm空芯柄 18.刮治器CK6 8mm空芯圆柄 以上1-18 各一个 定制器械盒20支装，1个 参考尺寸：280mm*210mm*30mm | 套 | 3 |
| 59 | 牙周显微手术器械盒(口腔用门诊器械) | - 牙周探针 CP15φ0.6(1-15 ）空芯柄 2.口镜 （8CM柄） 3.显微持针器 16CM弯，带锁（不锈钢）镀金刚砂 4.显微组织镊 16CM弯，（不锈钢）横齿 5.显微剪16CM弯，不锈钢 6.隧道刀空芯柄（一头尖、一头弯） 7.隧道刀空芯柄（一头直、一头扁） 8.隧道刀空芯柄ORBAN加长 9.口腔拉钩 10.圆柄 可旋转手术刀柄（多角度） 11.ORBAN刀8mm空芯柄 以上1-11各一个 定制显微器械盒15支装，1个 参考尺寸：220*220*30 | 套 | 1 |
| 60 | 种植外科器械包（提供样品） | - 牙周探针 CP15φ0.6(1-15 ）空芯柄； 2.口镜 4#双面镀铑（前侧带翼）+8MM空芯柄； 3.牙刮匙 3.5/3.5mm 有齿 10mm空芯柄； 4.持针钳 金柄钨钢镶片14cm直型 ； 5.组织剪 金柄钨钢镶13cm双弯尖头； 6.手术剪12.5cm直尖 （精细剪）； 7.口腔止血钳14cm弯全齿； 8.帕巾钳11cm尖头 9.牙科组织镊14cm 爱迪生镊 头宽1.0直钩； 10.牙科用镊 无损伤镊16CM 直； 11.骨膜分离器BUSER 10mm圆柄； 12.骨膜分离器头宽11/5.0mm 10mm圆柄 PPR3； 13.骨膜分离器头宽4.0/4.0mm 一头斜刃 10mm圆柄P24G； 14.牙骨凿6.0mm弯 10mm空芯柄； 15.牙骨凿骨刮器双头6/4 10mm空芯柄； 16.牙用充填器骨粉充填器 勺/压实5-10-15 10cm空芯柄； 17.牙科骨粉输送器孔径3.0； 18.口腔拉钩口角 S型 角弯：90°； 19.牙科骨粉调和用金属容器（镀钛）； 20.牙科刮治器GRACEY龈下刮治器 G5/6空芯柄 前牙区； 21.牙槽咬骨钳圆刃 45°； 22.口腔麻醉剂助推器勾头； 23.牙骨锤一头尼龙一头不锈钢； 24.吸唾管φ3.0mm 后弯30°； 25.牙科测量尺9.0cm种植卡尺 0-20 弯尖头； 26.手术刀柄 直圆柄 8mm空芯柄； 以上1-26各一个 器械盒26件350*210*70 双层 一个 27头戴口腔摄像机一套（带包） | 套 | 4 |
| 61 | 比色板 | 1、所有天然牙的颜色都能够进行准确而系统性的选择 2、29色 | 块 | 20 |
| 62 | 电活力测试仪 | #1.独立笔式牙髓活力测试仪具有电活力测试和温度测试等测试模式 2.电活力测试速率≥3档可调。 3.彩色屏幕显示3D牙齿模型，根据数据、大小、显示相关颜色进行牙髓活力判定 #4.感应式充电底座可根据左右手使用习惯设置，屏幕显示翻转180度 5.待机时间2-15分钟 6.加热时间10-60秒 7.温度测试范围：70℃±20℃ 8.电活力测试频率：1.6Hz±0.2H 9.电活力测试值范围：1-80 10.无线充电 配置要求 主机 1台 活力棒 2根 测试线 2根 口角挂钩 4个 电源适配器 1个 充电座 1台 | 台 | 3 |
| 63 | 骨增量套装（提供样品） | - 膜钉、帐篷钉套装工具盒 适用于骨增量手术中维持成骨空间，配合并固定屏障膜使用。 1、膜钉：直径2.5 长度3、4、5mm钉头宽大，有效固定不可吸收屏障膜；钉头增厚，装入稳定；倒锥形设计，方便植入，增强防脱效果；多种规格可供选择，不同阳极颜色，便于区分 2、帐篷钉：Ⅰ型帐篷钉：直径1.6 长度7、10mm Ⅱ型帐篷钉：螺帽直径1.4、长度3mm 帐篷钉 直径1.6 长度11，当需要垂直/水平骨增量时使用， 3、勾型持钉器。 - 直型持钉器。 - 弯型持钉器。 - 双头取钉器。 - 短款机用螺丝刀。 8、长款机用螺丝刀。 - 直径1.4骨科钻头。 - 持钉盘。 - 11、工具盒：容纳所有器械 二、直径1.3骨钉工具盒 适用于需要成骨空间维持的手术，可用于固定骨块以及BBA植骨。 1、骨钉：直径1.3 长度4、6、8、10、12 2、机用螺丝起（20mm）：连接牙科手机，用于骨钉的抓取、拧入及拧出 3、机用螺丝起（35mm）：连接牙科手机，用于骨钉的抓取、拧入及拧出 4、手用螺丝起：可直接连接快装手柄，用于骨钉的抓取、拧入及拧出 5、快装手柄：用于快速配合手用起子 6、直径1.1骨科钻头：连接牙科手机，用于骨钉植入前预钻孔 7.工具盒：容纳骨钉、器械 三、直径1.0骨钉工具盒 适用于需要成骨空间维持的手术，可用于固定骨块以及BBA植骨。 1、骨钉：直径1.0 长度4、6、8、10、12 2、机用螺丝起（20mm）：连接牙科手机，用于骨钉的抓取、拧入及拧出 3、机用螺丝起（40mm）：连接牙科手机，用于骨钉的抓取、拧入及拧出 4、手用螺丝起：可直接连接快装手柄，用于骨钉的抓取、拧入及拧出 5、快装手柄：用于快速配合手用起子 6、直径0.9骨科钻头：连接牙科手机，用于骨钉植入前预钻孔 7、持钉夹：配合40mm机用起子和55mm手用起子， 使持钉更稳 8、工具盒：容纳骨钉、器械 | 套 | 2 |
| 64 | 环骨钻套装（提供样品） | 1.骨科钻头：直径3.5mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm. 2.骨撬：Ⅰ型 φ7.2mm。 3.取骨钻：直径5mm、6mm、7mm、8mm、9mm。 4.钻针引导器：型号21.2mm、24.2mm。 5.牙科种植用扳手:3mm.。 6牙科骨粉调和用金属容器:φ37.5mm. 7.骨锯.直径3.3mm、3.8mm、8mm。 | 套 | 2 |
| 65 | 内提升器械盒 | 可侧向挤压骨壁，提高骨密度，减少术区骨的缺损流失. XOFBK类型B XOF 20 B1 XOF 34 B1 XOF 38 B1 XOF 43 B1 XOF 48 B1 | 套 | 2 |
| 66 | 外提升器械盒 | 1.手术用钻： XRT332035 XRT372035 XED331035D XRT064025 XRT084025 XST083025 2.钻针深度止停器： XFDST 08 XFDST 06 XFDST 04 XFDST 02 3.上颌窦提升器： XSE1L XSE2L XSE3L XSE4L | 套 | 1 |
| 67 | 种植万能修复盒 | - 手动型可拆卸式(1#、2#、3#、4#)/ 2、固定式(1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#) 3、硬度为45HRC-60HRC。 | 套 | 10 |

## 售后服务保障

- 交货期：合同签订后，国产设备30日内安装调试完毕，进口设备120日内安装调试完毕。投标人可自报最短供货期。

2、交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

3、质保期：进口设备质保1年，国产设备质保3年。

4、如货物在使用期间出现故障等问题投标人须在2小时内电话响应，24小时内解决（可自报最优响应时间）。

## 5、报价需逐条报价，不得有空项。

6、1）货物运抵现场后，卖方应派工程技术人员到达现场，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与磋商文件、响应文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2 ）货物由中标人进行安装、调试，并承担因此发生的一切费用。完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。卖方应向买方提供详细的验收标准和验收手册。安装完毕后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一；

- 对安装有特殊要求的设备，中标人应在合同签订后 10 个工作日内以书面形式向采购人提出安装场地环境要求，采购人负责安装场地的准备。

- 软件相关模块、功能建设完成并通过测试，经甲方同意后进行一个月的试运行，试运行结束进行最终验收。所有系统功能完善且稳定运行并出具验收报告。

## 7、付款方式：

免税进口设备：合同签订生效且具备实施条件后，项目负责人或指定人在7个工作日内向外贸公司支付合同金额70%的预付款。外贸公司开具以中标人指定的国外生产商为受益人的不可撤销即期信用证，或货到后电汇。信用证开立后7个工作日内或验收合格后7个工作日内，支付剩余合同货款。

国内供货设备：合同签订生效且具备实施条件后，中标人向项目负责人或指定人申请合同金额70%的预付款，招标人确定后7个工作日内支付。货物验收合格后7个工作日内，支付剩余合同货款。

## 8、履约保证金提交形式：电汇形式、银行汇票、履约保函(投标人需在投标文件中明确缴纳形式）

履约保证金在验收合格后，没有任何质量问题，由成交投标人向招标人提交申请，招标人根据履约情况无息退还给成交投标人。

项目验收前，成交供应商应将所有合同项下所有服务内容完成，并经采购人审核通过，否则采购人有权拒绝验收，由此造成的法律责任、各种损失由成交供应商承担。

履约保证金金额：成交金额的5%。

1）履约保证金缴纳信息;

户  名：山东第一医科大学

账  号：15126101040096666

开户行：中国农业银行股份有限公司济南槐荫支行

机构代码（大额支付银行行号）：103463051852

2）增值税发票开具信息：

名  称： 山东第一医科大学

识别号：12370000MB2865235G

地  址： 济南市槐荫区青岛路6699号

电  话：0538-6229987

账户名称：山东第一医科大学

账  号：15518501040000160

开户行：中国农业银行股份有限公司泰安旅游开发区分理处

机构代码（大额支付银行行号）：103463051852

## 9、若有其他优惠请自报。

# 第六部分  投标文件格式

# 一、商务部分

1、★投标函（详见附件）

2、★法定代表人授权委托书（详见附件）

3、★商务响应表（详见附件）

4、投标人业绩情况一览表（详见附件）

5、投标人须知附表规定或投标人认为其它应介绍或提交的资料和文件

# 二、资格资质部分

| 序号 | 证明材料名称 | 提供形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★企业营业执照/事业单位法人证书/自然人身份证明复印件 | □原件或复印件 | 详见附件 |
| 2 | ★ 2024年财务报告或财务报表或银行出具的资信证明或专业担保机构出具的投标担保函 | □原件或复印件 | 详见附件 |
| 3 | ★依法缴纳税收的相关材料 | □原件或复印件 | 详见附件 |
| 4 | ★依法缴纳社会保障资金的相关材料 | □原件或复印件 | 详见附件 |
| 5 | ★具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | □原件或复印件 | 详见附件 |
| 6 | ★参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（注：按招标文件格式提供） | 原件☑复印件 | 详见附件 |
| 7 | 在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“信用中国（山东）”（www.creditsd.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询的本投标人未被列入“失信被执行人名单”、“税收违法黑名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的截图，附在投标文件内。 （注：自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止，出具相关证明材料，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。注册地非山东省的投标人，须提供注册地省份相关网站查询记录。） | 原件或☑复印件 | 详见附件 |
| 8 | ★招标文件规定的投标人特定资格要求 | □原件或复印件 | 详见附件 |

备注：

递交上述证明材料的要求

（1）★投标人必须提交上述1、2、3、4、5、7、8、9项证明材料，未提交、未按要求提交或提交不全的视为资格性、符合性审查不合格。

（2）★要求提交的证明材料可以是复印件的，需加盖投标人公章胶装于投标文件中。

（3）★依法缴纳税收的相关材料是指投标人投标截止前6个月内任意1个月由税务局开具的完税证明复印件或网上报税证明截图，包括缴纳的增值税、企业所得税等。依法缴纳社会保障资金的相关材料是指投标人投标截止前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的凭据（专用收据或网上打印的社会保险缴纳清单等），其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保障资金的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（4）★法定代表人授权委托书（见附件）；注：若授权代理人参加投标的须提供法定代表人授权委托书及授权代理人在本单位缴纳社保证明（投标截止时间前近3个月连续缴纳，加盖本单位公章）。

# 三、技术部分

1、对本项目的技术服务类总体要求的理解（如有）

2、项目总体架构及技术解决方案（如有）

3、针对本项目的实施方案，包括但不限于人员配备、施工方法、进度计划及保障措施、质量保障措施等

4、★投标产品配置清单（详见附件）

5、投标货物制造商出具的授权函（可自行提供或根据附件格式提供）

6、投标货物制造商出具的质保函（可自行提供或根据附件格式提供）

7、★技术响应表（详见附件）

8、投标货物产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书或检测报告全本清晰影印件等证明货物的合格性和符合招标文件规定的技术资料

9、投标人或制造商在采购人所属地区的售后服务维修机构数量及分布情况

10、针对本项目的人员配备（如有）

11、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施

12、选配件、专用耗材、售后服务优惠表（如有）

13、投标人须知附表规定、评分细则、技术要求及说明中投标人认为其它应介绍或提交的资料和文件

# 四、报价部分

1、★开标一览表（详见附件）

2、★投标报价明细表（详见附件）

# 五、其他部分

1、耗材、配件报价表（详见附件）

2、强制节能产品明细表（如有）（详见附件）

3、优先节能产品明细表（如有）（详见附件）

4、环境标志产品明细表（如有）（详见附件）

5、中小（监狱或戒毒企业、残疾人福利性单位）企业产品明细表（如有）（详见附件）

6、符合价格扣除条件的投标人需提供的资料（如有）（详见附件）

7、★诚信承诺书（详见附件）

8、★承诺函（详见附件）

9、项目响应确认函（详见附件）

10、投标文件包装袋密封件正面和封口格式（详见附件）

11、投标文件正副本封皮格式（详见附件）

# 六、特别说明

以上格式中标注“★”的，投标人必须提供，未提供或未按要求提供的，一律为无效投标且不允许在开标后补正。

# 第七部分  合同格式

# 政府采购合同

项目名称:山东第一医科大学（山东省医学科学院）大学专项口腔楼启用配置专用设备二项目

合同编号:SDGP370000000202502008774-001

计划编号:37000000014006520250243

招标人:山东第一医科大学

供应商:

招标代理机构：山东华仁永旺招标有限公司

签订时间：

本合同是/不是为中小企业预留合同

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他有关法律法规，双方经过友好协商，本着诚实守信、互惠互利的原则，就山东第一医科大学（山东省医学科学院）大学专项口腔楼启用配置专用设备二项目项目(项目编号：SDGP370000000202502008774)采购与供应事宜签订本合同条款，共同达成如下协议：

# 一、项目概况

1.项目名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）大学专项口腔楼启用配置专用设备二项目 。

2.供货地点：招标人指定地点。

3.供货内容和范围：详见合同货物清单（见合同附件）。

# 二、供货期

合同生效之日起    日内交货并安装。

# 三、质量标准及履约验收

本合同为项目履约验收的主要依据，甲方应专门成立履约验收小组，验收人员应与采购人员相分离，验收应严格遵循《中华人民共和国产品质量法》等标准，符合采购文件要求，投标文件及供应商在评审过程中做出的书面澄清及承诺，冲突之处执行最高标准。

货物运抵现场后，供应商应派工程技术人员到达现场，采购人将根据需求参数及服务要求对货物数量、质量、规格等进行逐项检验，并填报验收单和《履约验收书》。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求供应商立即更换或者提出索赔要求。

货物由供应商进行安装、调试，并承担因此发生的一切费用。完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。供应商应向采购人提供详细的验收标准和验收手册。安装完毕后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

软件相关模块、功能建设完成并通过测试，经甲方同意后进行一个月的试运行，试运行结束进行最终验收。所有系统功能完善且稳定运行并出具验收报告。

货物中涉及到软件部分内容的，供应商应对软件整体完整性、安全性进行测试，相关模块功能应达到要求并通过测试，采购人试运行结束后进行最终验收。

对安装有特殊要求的设备，供应商应在合同签订后10个工作日内以书面形式向甲方提出安装场地环境要求，甲方负责安装场地的准备。

# 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）(¥XXXX.00元)；

本合同合同总金额包含：供货、税金等一切费用，除此之外，招标人不再承担任何其他费用。

发票类型为：增值税发票（其中“专用设备”须开具增值税专用发票）

开票信息：

名    称：山东第一医科大学

识 别 号：12370000MB2865235G

地    址：济南市槐荫区青岛路6699号

电    话：0538-6229987

账户名称：山东第一医科大学

账    号：15518501040000160

开 户 行：中国农业银行股份有限公司泰安旅游开发区分理处

机构代码（大额支付银行行号）：103463051852

- 合同价格形式：固定价格合同，标的物单价、总价不予调整。

# 五、双方项目负责人

招标人项目负责人：    联系电话：

供应商项目经理：      联系电话：

# 六、资金来源

财政资金：XXX元；自筹资金XXX元。

# 七、付款方式

☑分期支付方式：

免税进口设备：合同签订生效且具备实施条件后，项目负责人或指定人在7个工作日内向外贸公司支付合同金额70%的预付款。外贸公司开具以中标人指定的国外生产商为受益人的不可撤销即期信用证，或货到后电汇。信用证开立后7个工作日内或验收合格后7个工作日内，支付剩余合同货款。

国内供货设备：合同签订生效且具备实施条件后，中标人向项目负责人或指定人申请合同金额70%的预付款，招标人确定后7个工作日内支付。货物验收合格后7个工作日内，支付剩余合同货款。

项目验收前，供应商应将所有合同项下所有服务内容完成，并经招标人审核通过，否则招标人有权拒绝验收，由此造成的法律责任、各种损失由供应商承担。

# 八、合同融资事项

按照《山东省财政厅关于启动山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台有关事项的通知》【鲁政采（2020）31号】、《山东省财政厅关于加强政府采购合同付款账户管理的通知》【鲁政采（2021）4号】文件相关要求，本合同可用于“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”（简称融资平台）进行质押融资，如本合同已通过融资平台质押融资，融资平台将生成“政府采购合同回款账户确认单”，回传“山东省政府采购信息公开平台”推送至招标人。招标人应根据“确认单”信息，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户，未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。

# 九、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（一）本项目招标文件

（二）中标/中标人投标/投标文件

（三）合同格式及合同条款

（四）中标/中标人在评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）中标/中标通知书

（六）本合同附件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

# 十、承诺

1.招标人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集项目资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.供应商承诺按照法律规定及合同约定供货，确保质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的责任。

3.招标人和中标人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

# 十一、履约保证金

中标人在收到《中标/中标通知书》后，如招标文件中要求缴纳履约保证金，则应按照招标文件的规定，向招标人提交履约保证金。

1.履约保证金提交形式：电汇形式。

2.履约保证金在验收合格无任何质量问题，由中标人向招标人提交申请，招标人根据履约情况无息退还给中标人。

3.履约保证金缴纳信息：

开户单位：山东第一医科大学

开户银行：中国农业银行股份有限公司济南槐荫支行

账号：15126101040096666

大额支付行号：103451012615。

# 十二、合同签订

本合同于2025年  月  日在山东第一医科大学签订。

# 十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

# 十四、合同生效

本合同经双方签字盖章，并经代理机构审核加盖公章后生效。

# 十五、其他

依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 十六、合同份数

本合同一式玖份，均具有同等法律效力，招标人执陆份，供应商执壹份，代理机构执贰份。

| 招标人：(公章)山东第一医科大学 |  | 供应商：(公章) |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） |  | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 住所： |  | 住所： |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |
| 电话： |  | 电话： |
| 传真： |  | 传真： |
| 开户银行： |  | 开户银行： |
| 账号： |  | 账号： |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |

合同条款

# 1．采购与供应

1.1本合同价款最终双方以实际验收的数量结算。

1.2本合同所采购与供应设备的数量为暂定量，供应商按附件所列品种和规格供货，最终以经招标人验收合格实际数量为准。

1.3本合同所采购与供应设备的计价、结算和支付货币均为人民币。

1.4本合同所采购与供应设备的计量单位，为中华人民共和国法定公制计量单位（除技术规范标准另有规定外）。

1.5本合同所采购与供应设备的单价，指运抵本项目现场指定地点交货综合价，包括设备费、加工费、包装费、检测费、装卸费、运输费、税金、供应商合理的利润、管理费、市场价格波动带来的风险、向有关部门缴纳的各项费用以及政策性文件所规定的各项应有费用等供应商履行本合同规定义务的全部价款与费税，除本合同第1.6条规定的因素外，不得因政府政策变动、市场环境改变、税率调整等而调整。

# 2．质量要求

2.1供应商应在交货同时向招标人提供本合同所采购与供应设备制造商出具的书面质量保证书。

2.2本合同所采购与供应的设备，应符合现行中华人民共和国国家标准及行业标准，各项技术性能指标经本项目所在地具有相应检测资质的专业机构或单位检测中心检验必须符合国标要求。合同执行过程中，若出现新的国家标准，则以更新后的标准为准。

2.3供应商的设备供应与管理应符合国家有关环保法律、法规和ISO9000质量体系标准。

2.4本合同所采购与供应设备的质量保证期自验收合格之日起   年。

2.5质量保证期内，供应商无条件的向招标人提供缺陷产品的免费维修、更换等服务。针对招标人提出的书面要求，供应商必须在3日内给予书面答复。如有必要，供应商在3日内指派专人到现场解决，因此产生的所有费用均由供应商承担。

2.6不论任何原因，供应商借故推脱或拒绝招标人提出的维修、更换等服务请求，招标人有权自行解决，实际发生的维修或更换等费用，从应支付给供应商的货款中扣除，并保留进一步索赔的权利。维修或更换设备的质量保证期相应延长6个月。

2.7质量保证期内，如因供应商产品质量导致出现项目质量问题，由此造成的一切损失由供应商承担。

2.8其他质量要求：无。

# 3．供货时间及地点

3.1供货及通知方式：以招标人书面通知为准。在运输、装卸过程中发生的安全事故责任，供应商自行承担。

3.2供货地点：供应商负责送货至项目现场卸至招标人指定的卸货地点，并承担费用。

# 4．验收标准、方法、地点及期限

4.1数量验收：甲乙双方在交货现场以过磅、点数、检尺等约定方式进行数量验收，招标人应保证设备随到随验。供应商应对在招标人现场的计量数据进行确认。

4.2质量验收：

（1）进行数量验收的同时，招标人按要求进行尺寸和外观质量验收，尺寸和外观质量符合要求方可卸车，否则不得卸车。

（2）外观质量符合要求的，招标人及时按规定取样送本项目所在地具有相应检测资质的专业机构或单位进行检测。检测合格视为最终合格。如招标人、本项目建设单位或监督单位提出异议，参照有关标准规范，结合现场情况解决，供应商必须满足上述三方的有关质量的意见。

（3）经双方验收合格后，由招标人开具签收单作为最终结算依据。

（4）抽检未发现不合格产品不代表供应商供应产品全部合格，如因供应商产品问题造成招标人供货期、质量、劳务等损失，全部责任均由供应商承担。

（5）外观及检验不合格的设备，供应商应在接招标人通知后24小时内清理出项目现场，并承担本次的检测费用，造成的一切损失由供应商承担。

（6）其他：现场现货检验，招标人如有异议3日内提出，供应商24小时内负责处理。

4.3标的物所有权自卸货完毕时起转移，但经验收确认为不合格的，供应商必须根据招标人要求无条件退换。

4.4对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，由供应商承担。

4.5履约验收方案（详见附件）。

# 5．安全与环境保护

5.1.1供应商负责在设备供货、安装（如有）、调试、售后服务整个过程中现场全部人员、设备的安全。供货服务期间发生的一切安全事故，由供应商承担全部责任，并承担由此发生的一切费用。

招标人不承担供应商和其单位雇佣的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任，承包方必须为现场服务人员办理危险作业意外伤害保险，费用自行承担。本项目需特殊防护的内容:针对施工现场情况及迎检等需要，应采取不同的防护措施，费用自行承担。

# 6．预付款

6.1预付款的支付时间和金额（或占合同价款的比例）：合同签订后7个工作日内支付合同金额70%的预付款。

6.2扣回预付款的时间、比例： /。

# 7．货款支付：详见合同“七、付款方式”。

7.1供应商按照招标人要求的时间，依据甲乙双方共同确认的结算金额和结算明细向招标人开具结算100%的增值税发票，否则招标人有权拒绝支付货款且不构成违约。

7.2货款支付方式可选择银行转账支票、网银转账、银行承兑汇票等常规支付方式的付款方式，具体付款方式以双方每次付款前协商确定为准。

7.3其他

由于不可抗力等原因导致资金不到位的，致使招标人不能按合同付款，招标人不承担延期付款利息及违约金。

若供应商不按要求开立银行账户，导致货款或项目款延期支付，招标人不承担延期付款利息及违约金，供应商不得因此停止合同的履行。

# 8．合同变更

8.1由于项目变更，招标人向供应商提出书面合同变更，供应商应予以接受。甲乙双方共同修订的合同条款，构成本合同的有效组成部分，与本合同具有同等效力。

# 9．双方责任

9.1双方指定现场收货及交货代表。

招标人收货代表：，联系电话：。

供应商交货代表：，联系电话：。

双方更换各自代表时，应及时通知对方，以确保设备顺利交接。

9.2供应商应将设备按合同约定时间运至招标人指定地点，并经招标人指定收货代表和招标人项目所属其他2人及以上签字验收确认后有效。

9.3本合同履行过程中，如果供应商不能按时交货，应在24小时内以书面形式通报招标人，招标人视情况确定是否同意变更供货时间。如招标人不同意变更供货时间，可自行采购部分或全部设备。招标人在自行采购和接收该违约部分设备时实际发生的所有额外费用和因此给招标人造成的损失，从应支付给供应商的货款中扣除，招标人同时保留进一步索赔的权利。

9.4除另有规定和协议要求外，供应商提供的全部设备须采用国家、企业、行业标准要求包装，并同时满足方便所供设备长途及短途运输的要求，并有良好的防潮、防震、防锈、防爆等措施。

9.5装箱单应注明设备的名称、规格、型号、数量、质量、生产商、发货地、供应商、收货人、交货地、承运人等，并在显著位置标明装卸警示标志。

9.6供应商应对项目现场情况和当地政府运输时限和通道限制的正常及临时规定有充分了解和理解，不应因此提出索赔、要求延长或变更供货期限等。

9.7供应商应提供本合同所采购与供应设备制造商的名称、法定地址、联系方法等，如果供应商是本合同所采购与供应设备生产厂商的指定代理销售单位，供应商还应向招标人提供生产厂商的销售代理委托书或其他证明文件。

9.8供应商运抵招标人指定现场的设备，交货单据上应详细列明当次供应设备的名称、品牌、产地、生产厂家、规格型号、计量单位、单价、数量、合计金额。

9.9本合同所采购与供应设备在使用过程中，招标人打开包装进行质量、性能等的检验时，发现质量问题告知供应商，供应商应在三日内予以维修、更换或退货。

9.10供应商应向招标人提交本合同所采购与供应设备的技术文件，包括材质报告（设备质量检验报告）和生产合格检验报告，以及按照项目竣工验收规定及招标人要求，提供所有相关符合要求的资料。

9.11招标人、设计、相关内部监督单位审核供应商提交的资料仅是一般性的监督，并不减少供应商与此有关的合同责任。

9.12未经招标人同意，供应商不得将本合同项下的任何权利义务（包含债权、债务）转让给第三人。供应商即使向招标人发送了权利义务（包含债权、债务）转让通知书，供应商承诺该转让通知书对招标人不发生任何效力，供应商承担因其转让行为给招标人造成的一切经济损失。

9.13当一方纳税人信息等关键企业信息发生变化时，必须书面通知对方，否则应承担因此给对方造成的损失。

9.14招标人依据本合同（供应商纳税人相关信息）约定收款单位（供应商公司名称）、开户银行、账号向供应商支付货款。

# 10．违约与赔偿

10.1除本合同中规定的不可抗力外，其他不论任何原因，本合同所采购与供应设备，供应商若不能按规定期限送至招标人指定现场存货地点，招标人向供应商收取逾期运达设备总额（含增值税）每日0.5％的违约金，并有权因供应商违约终止合同。

10.2对本合同所采购与供应的设备，招标人有权邀请当地有关质量监督管理部门进行检验，并出具检验证书，发现供应商所供设备不符合要求，招标人向供应商提出索赔，供应商应予以接受。

10.3本合同所采购与供应的设备，在规定质量保证期限内招标人向供应商提出索赔，供应商应按下列条款向招标人赔偿：

（1）同意招标人拒收设备，并把被拒收设备的预付货款返还招标人。

（2）承担退货过程中发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护退货设备所需的其它费用。

（3）根据设备的质量缺陷和受损程度以及招标人遭受损失，经双方协商同意降低设备价格。

（4）更换或修理有缺陷的设备，以达到合同约定的质量和性能，供应商承担一切费用和风险，并承担招标人因此而造成的损失。同时相应延长被更换或修理设备的质量保证期。

10.4招标人提出索赔通知后，供应商应在28日内答复，如果在28日内未答复，视为供应商已接受该索赔，同时招标人保留进一步要求赔偿的权利。

10.5供应商应按招标人要求及时提供符合本合同约定的增值税发票，供应商必须确保发票票面信息全部真实，相关设备品类、价款等内容与本合同相一致。

因供应商开具的发票不规范、不合法等导致发票不能抵扣税款或涉嫌虚开发票引起税务问题的，供应商应向招标人重新开具发票，并向招标人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

因供应商开具发票不及时给招标人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，供应商应向招标人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

供应商不得擅自作废或冲红已向招标人提供的发票，否则供应商须按发票金额（含增值税）的20%向招标人支付违约金，并向招标人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

10.6如供应商未按招标人要求的时间内足额足量供应设备，对招标人造成影响达3天及以上，则招标人有权单方面终止合同，另选择供应商，由此造成的一切损失由供应商承担，同时招标人保留向供应商进一步索赔的权利。

10.7未经招标人同意，如供应商单方面终止供货，除承担给招标人造成的经济损失外，还应向招标人支付未供货货款总额（含增值税）20%的违约金。

# 11．不可抗力

11.1不可抗力系指签约双方在缔结合同时所不能预见，并且对其发生及后果无法避免和克服的事件。任何一方由于受到诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长期限相当于不可抗力所影响的时间。

11.2受阻方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传等书面形式通知对方，并于事件发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，同时，受阻方应尽可能继续履行合同义务，积极采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。

11.3不可抗力事件影响持续60日以上，双方通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行或解除合同的协议。

11.4本条款所定义的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，对于经营状况严重恶化、安排不周及税收政策的调整等情形，无论严重程度如何，均不理解为不可抗力。

# 12．知识产权和专利权

12.1涉及到知识产权（或专利权）标记的产品，供应商应提供知识产权（或专利权）及其权属的有效证明材料。供应商承诺其提供的设备不侵犯他人的知识产权（或专利权），若供应商提供设备侵犯他人知识产权（或专利权）导致他人向招标人索赔的，以及供应商违反本合同其他约定的，供应商承担由此给招标人造成的一切损失，包括但不限于招标人处理此纠纷发生的律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费等一切损失。招标人针对上述一切损失有权从供应商结算货款中扣除或依法追索。

# 13．争议解决

13.1遇争议问题双方协商解决，协商不能达成一致意见时，提交下列第程序解决：

（1）向招标人所在地仲裁委员会申请仲裁。

（2）向招标人所在地人民法院起诉。

# 14．其他

14.1本合同是双方合作的法律文件，对双方具有法律约束力。本合同解除的条件：按《民法典》有关条款执行。

14.2本合同包括合同履行过程中有关确定和变更合同实质性条件的会议纪要、往来信函、资料等。

14.3.本合同中供应商注明的电子邮箱需是有效（须保证能够正常使用），若使用电子邮件等数据电文形式的，此数据电文进入供应商提供的电子邮箱运营商服务器即视为收到。

供应商电子邮箱（必填）：。

14.4未尽事宜经招标人上级部门同意后，可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

本合同经双方签字盖章后即行生效，至双方履行完全部合同规定条款后失效。

14.5补充条款：无

附件：履约验收方案

项目名称：

项目编号、包号：

合同名称：

| 序号 | 验收内容 | 招标文件要求 | 验收标准 | 实际履约情况 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 包括每一项技术、商务要求 | 包括所有客观、量化指标 | 实际指标 | 是否与合同、招标文件、投标/投标文件一致 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | … |

# 第八部分  附件

# 附件1、投标函

# 1、★投标函

山东华仁永旺招标有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。我方愿意参加贵方组织的          （项目名称）      （项目编号：        ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务，并承诺在发布中标公告之日起5个工作日内交纳中标服务费、律师见证费等。

4、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，采购人有选择中标人的权利。

5、我方同意按招标文件规定交纳中标服务费等，遵守贵方有关招标的各项规定。

6、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

7、投标文件自开标日起有效期为     日历日。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人名称（公章）：

日 期：

# 附件2、法定代表人授权委托书

# 2、★法定代表人授权委托书

山东华仁永旺招标有限公司：

本授权委托书声明：我     （姓名）     系        （投标人名称）        法定代表人，现授权委托我公司的            （姓名、职务或职称）为我公司本次    （项目名称）              项目的授权代表，并授权其全权代表我方办理本次投标、签约的相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权书的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

授权代表无权转让委托权。特此委托。

本授权书于        年        月        日签字生效，特此声明。

(附法人代表身份证及授权代表身份证复印件)

投标人名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代表签字：

日 期：

# 附件3、商务响应表

# 3、★商务响应表

投标人名称（公章）：

项目编号：                      包号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务保障要求 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

授权代表签名：                          日期：

# 附件4、业绩情况一览表

4、业绩情况一览表

投标人名称（公章）：

项目编号：                                   包号：

| 序号 | 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：须提供合同复印件并加盖投标人公章。

授权代表签名：                  日 期：

# 附件5、企业营业执照/事业单位法人证书/自然人身份证明复印件

5、★企业营业执照/事业单位法人证书/自然人身份证明复印件

(加盖投标人公章)

# 附件6、2024年度财务报告或银行出具的资信证明或专业担保机构出具的投标担保函

6、★2024年度财务报告或财务报表或银行出具的资信证明或专业担保机构出具的投标担保函

(加盖投标人公章)

# 附件7、依法缴纳税收的相关材料

# 7、★依法缴纳税收的相关材料

提供投标截止前6个月内任意1个月由税务局开具的完税证明复印件或网上报税证明(截图) (加盖投标人公章)

# 附件8、依法缴纳社会保障资金的相关材料

# 8、★提供公司缴纳社保证明

提供投标截止前6个月内任意1个月依法缴纳社保的证明材料

(加盖投标人公章)

若授权代理人参加投标的须提供法定代表人授权委托书及授权代理人在本单位缴纳社保证明（投标截止时间前近3个月连续缴纳，加盖本单位公章）。

# 附件9、具备履行合同所必需的设备和专业能力的声明

# 9、★具备履行合同所必需的设备和专业能力的声明

山东华仁永旺招标有限公司：

我公司参加贵公司组织的     项目（项目编号：      ），就该项目做出投标并递交了投标文件。

我公司具备履行该合同所必须的设备和专业能力，中标后能够按合同约定全面履行自己的义务。

特此声明！

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

# 附件10、没有重大违法记录的书面声明

## 10、★没有重大违法记录的书面声明

山东华仁永旺招标有限公司：

在参加本次投标之日起前三年内，我单位没有行贿犯罪等重大违法记录，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位未列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人签字：

日期：

# 附件11、信用查询

# 11、信用查询

在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“信用中国（山东）”（www.creditsd.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询的本投标人未被列入“失信被执行人名单”、“税收违法黑名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的截图。

注：自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止，出具相关证明材料，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。注册地非山东省的投标人，须提供注册地省份相关网站查询记录。

# 附件12、投标货物配置清单

12、★投标货物配置清单

投标人名称（公章）：

项目编号：                    包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：1、附标货物产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书或检测报告全本清晰影印件、技术白皮书等证明货物的合格性和符合招标文件规定的技术资料。

2、附产品技术性能及加工设备、工艺的详细描述。

授权代表签名：                          日期：

# 附件13、技术响应表

15、★技术响应表

投标人名称（公章）：

项目编号：                              包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 响应程度 | 正偏离理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人须根据投标货物的性能参数、对照招标文件要求在“响应程度”栏填写“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”或“不能确定”。

2、投标人须对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条、逐序号说明投标货物与服务的响应情况，否则视为无效投标。

授权代表签名：                        日 期：

# 附件14、开标一览表

# 14、★开标一览表

投标人名称（公章）：

项目编号：                                包号：

| 序号 | 项目名称 | 报价（单位：元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 小写： 大写： |
| 2 | 供货期 |  |
| 3 | 质保期 |  |
| 4 | 备注 |  |

授权代表签名：

日  期：

# 附件15、投标报价明细表

# 15、★投标报价明细表

投标人名称（公章）：

项目编号：                      包号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号 | 制造商/ 产地 | 单位及数量 | 单 价 | 合计 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  | 小写： |  |  |  |
|  |  |  |  | 大写： |  |  |  |

特别说明：

1、该表格中的“投标总价”必须与附件《开标一览表》中的“投标总价”相等。

2、根据财库〔2015〕135号及鲁财采〔2018〕18号的相关规定，本次招标将对中标人的投标报价明细表进行中标公示，请投标人务必认真填写，如因填写有误等投标人自身原因引起的质疑等产生的一切后果由投标人承担。

授权代表签名：

日  期：

# 附件16、强制节能产品明细表

# 16、强制节能产品明细表（以包为单位分别填写）

投标人名称（公章）：

项目编号：                       包号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂家 | 产地 | 节能产品认证证书编号 | 认证机构名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、此表中的名称、品牌、规格型号、制造厂家、产地、综合单价、数量和合价必须与附件《投标报价明细表》中的相应内容一致。

2、★对属于强制采购的产品类别，投标人必须投报经国家确定的认证机构认证的、处于有效期之内的节能产品，投标文件必须提供强制节能产品明细表（见附件），并符合制表要求，同时附所投节能产品认证证书复印件，并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。。

3、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

授权代表签名：

日  期：

# 附件17、优先节能产品明细表

# 17、优先节能产品明细表（以包为单位分别填写）

投标人名称（公章）：

项目编号：                     包号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂家 | 产地 | 节能产品认证证书编号 | 认证机构名称 | 综合单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优先节能产品报价小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、此表中的名称、品牌、规格型号、制造厂家、产地、综合单价、数量和合价必须与附件《投标报价明细表》中的相应内容一致。

2、此表应本着诚实信用的原则按实际市场价格填报，若评标委员会认定所报价格明显高于市场价格，在评标时将不给予价格扣除优惠。

3、投标文件中没有优先节能产品明细表或不符合上述规定的，不予价格扣除。

4、本表须填报国家确定的认证机构认证的、处于有效期之内的节能产品，并提供所投节能产品认证证书复印件，加盖投标人公章。

授权代表签名：

日  期：

# 附件18、环境标志产品明细表

# 18、环境标志产品明细表（以包为单位分别填写）

投标人名称（公章）：

项目编号：                     包号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂家 | 产地 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证机构名称 | 综合单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境标志产品报价小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、此表中的名称、品牌、规格型号、制造厂家、产地、综合单价、数量和合价必须与附件《投标报价明细表》中的相应内容一致。

2、此表应本着诚实信用的原则按实际市场价格填报，若评标委员会认定所报价格明显高于市场价格，在评标时将不给予价格扣除优惠。

3、投标文件中没有环境标志产品明细表或不符合上述规定的，不予价格扣除。

4、本表须填报国家确定的认证机构认证的、处于有效期之内的环境标志产品，并提供所投环境标志产品认证证书复印件，加盖投标人公章。

授权代表签名：

日  期：

# 附件19、中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）产品明细表

19、中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）产品明细表

（以包为单位分别填写）

投标人名称（公章）：

项目编号：                     包号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号 | 制造商/ 产地 | 单位及数量 | 单 价 | 合计 | 制造商企业类型 （中型、小型、微型） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）产品报价小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、政府采购仅针对投标产品中属小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位）制造的产品进行相应价格扣除。如投标产品为中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）产品，须按本附件规定格式逐项填写并按规定提供《中小企业声明函》或产品制造商相关监狱企业证明或产品制造商《残疾人福利性单位声明函》，否则评分时不予认可。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。注：投标人提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业扶持政策。

3、经评标委员会认定，该表中部分或全部产品价格畸高，属恶意提高小微企业产品价格而谋求价格扣除的，整包不参与价格扣除。

授权代表签名：

日  期：

# 附件20、符合价格扣除条件的投标人需提供的资料

## 20.1中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《山东省政府采购信息发布管理办法》（鲁财采〔2020〕35号）第十九条规定“（三）、中标（成交）供应商为中小企业的，应发布其《中小企业声明函》”，中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 20.2残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位可提供）

制造商名称（公章）：                                   包号：

本单位郑重声明，根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的 (项目编号：             )项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日  期：   年   月   日

## 20.3省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件复印件

# 附件21、诚信承诺书

# 21、★诚信承诺书

山东华仁永旺招标有限公司：

我公司               （供应商名称）已详细阅读了             项目（项目编号：****）的采购文件，自愿本着“依法依规、诚实信用”的原则参加本次采购，现就有关事项郑重承诺如下：

一、诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害国家利益、社会利益和采购人合法权益；不向采购人、采购代理机构、磋商小组成员等及其他参与采购活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取成交；

三、不捏造事实或借用他人名义进行虚假、恶意质疑和投诉，不以质疑或投诉为名排挤竞争对手，干扰采购秩序；

四、若成交后，将按照规定及时与采购人签订购销/政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行购销/政府采购合同，不降低合同约定的产品质量及相关服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人（签字）：

日期：     年     月   日

# 附件22、承诺书

# 22、★承诺书

山东华仁永旺招标有限公司：

1、我单位承诺，如若我单位在本次采购项目中确定为中标人，中标服务费将按照采购文件规定的时间、计取标准从我方的基本账户以电汇或经贵方认可的付款方式提交至贵公司指定账户。如未能按期缴纳该中标服务费，既应视为我单位违约，我单位自愿每日按照中标服务费千分之五向贵公司支付违约金。

2、我单位承诺将         邮箱作为接受贵公司关于本项目涉及中标服务费的所有澄清、答疑、中标服务费催收、告知函等相关材料的唯一指定邮箱，贵公司对该邮箱的送达、告知即视为对于我单位的送达、告知！

3、（投标人名称）及公司法定代表人      （身份证号码：         ）及本项目授权代理人        （身份证号码：           ）对本项目的中标服务费的支付承担连带责任。

4、该承诺书系我单位自愿承诺，对因中标服务费所涉纠纷，我方和贵公司双方均认同由贵公司驻所地人民法院管辖，且诉讼所产生的诉讼费、律师费、保全费均由违约方承担。

5、如投标与否事实和响应项目确认函内容不符，贵公司及相关部门据此作为我单位信用评价的依据。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

# 附件23、项目响应确认函

# 23、项目响应确认函

山东华仁永旺招标有限公司：

我方确认参加（不参加）项目编号为             的          （项目名称，包号）的投标活动。如我方未能如实履行上述告知，我方将自行承担一切法律责任和后果，且同意山东华仁永旺招标有限公司及相关部门据此作为我方信用评价的依据。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签章或签字）：

授权代表（签字）：

投标人应当在开标前一日12:00前（法定工作时间期内）将该确认函发送至山东华仁永旺招标有限公司指定邮箱:sdhryw@163.com

# 附件24、投标文件包装袋密封件正面和封口格式

# 24、投标文件包装袋密封件正面和封口格式

项目名称： 项目编号： 包号： 正本\副本\开标一览表\电子版\原件 投标人名称： 投标人地址： 加盖投标人公章

投标文件封口格式

在 年 月 日 时（开标时间）之前不得启封 加盖投标人公章或授权代表签字

# 附件25、投标文件正副本封皮格式

# 25、投标文件正副本封皮格式

投标文件 （正/副本） 项目名称： 项目编号： 包号: 投标人名称（盖公章）： 投标人地址： 联系电话: 日期：