山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合学术提升肿瘤精准放射治疗科研设备购置（102）公开招标文件

项目编号：SDGP370000000202302003859

/sdhryw2023102

（第二册 项目专用部分）

采   购   人：山东第一医科大学（山东省医学科学院）

采购代理机构：山东华仁永旺招标有限公司

日        期：二〇二三年九月

目  录

第一册  通用部分

第一部分   投标人须知

第二部分   政府采购合同格式

第三部分   投标文件格式

第四部分   附件

第二册  项目专用部分（本册）

第五部分 投标邀请	3

第六部分投标人须知附表	5

第七部分评标方法和评分细则	9

一、评标方法	9

二、评分细则	9

三、初步审查属于无效投标的条款	10

第八部分技术要求及说明	12

# 第五部分 投标邀请

山东华仁永旺招标有限公司（以下简称采购代理机构）受山东第一医科大学（山东省医学科学院）的委托，对“山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合学术提升肿瘤精准放射治疗科研设备购置（102）”货物及其他相关服务进行国内公开招标，欢迎符合条件的合格投标人参与投标。

一、项目名称及编号

项目名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合学术提升肿瘤精准放射治疗科研设备购置（102）

项目编号：SDGP370000000202302003859/sdhryw2023102

二、采购内容及分包

1、采购内容：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合学术提升肿瘤精准放射治疗科研设备购置（102），包括拟采购设备的供货、运输、安装调试及售后服务等。

2、分包情况：共1个包，分包内不允许拆包后投标。具体分包及技术、服务要求详见“第八部分技术要求及说明”。

| 包号 | 货物名称 | 数量（宗） | 预算（万元） | 投标人资格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 小动物SPECT/CT成像系统 | 详见技术参数 | 920 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（www.creditsd.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次政府采购活动；3、进口产品需提供产品授权；（所投产品为进口产品的）4、本项目不接受联合体投标。 |

三、招标文件发售的时间、地点、售价及方式

1、时间：2023年9月16日至2023年9月22日，每天8:30-12:00、13:30-16:30（节假日除外）。

2、地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603(山东华仁永旺招标有限公司)。

3、报名备案登记方式：凡有意参加本次政府采购的供应商必须在中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）进行注册并报名，网站报名成功后携带营业执照复印件、授权委托书（格式自拟）、进口产品需提供产品授权（所投产品为进口产品的）等材料盖章前来招标代理机构现场报名或邮箱报名（联系电话：19861051518，邮箱sdhryw@126.com）：上述资料扫描件及对公汇款截图、联系人、联系电话发至邮箱（报名费转账必须公对公转账并备注23-102报名费+包号开户单位：山东华仁永旺招标有限公司，开户银行：中国工商银行济南高新支行，帐号：1602023609200296250）。投标报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以评审小组的资格后审为准。标书售出不退。招标文件售价：300 元/包

4、地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603

四、投标文件的递交

1、递交投标文件时间：2023年10月9日08:30-09:00（北京时间）。

2、递交投标文件截止时间和开标时间：2023年 10月9日09:00（北京时间），逾期递交的投标文件不予接受。

3、递交投标文件和开标地点：山东省济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603A

五、采购人信息

1、名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）

六、采购代理机构信息

1、名称：山东华仁永旺招标有限公司

2、地址：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603

3、项目联系人：于美玲、葛东银

4、联系电话：19861051518、15650010801

第六部分投标人须知附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院） |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：山东华仁永旺招标有限公司 地址：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603 |
| 3 | 投标人特定资格要求 | 进口产品需提供制造商的授权书或经销证明（授权能追溯到厂家）（若采进口产品的需提供） |
| 4 | 计划编号 | 37000000014006520230099 |
| 5 | 资金性质 | 财政资金 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 疑问 | 投标人有疑问需要采购人解答的须在招标文件发售截止次日12:00之前发送到sdhryw@126.com，注明邮件主题为XXX公司关于XXX项目X包的疑问，并电话告知采购代理机构（0531-88589238），逾期不再接收。 |
| 8 | 投标有效期 | 投标截止日后90日有效 |
| 9 | 是否专门面向中小微企业采购 | □是☑否 |
| 10 | 中小企业划分标准中采购标的所属行业 | 制造业 |
| 11 | 是否允许分包、转包 | □是☑否 |
| 12 | 备选方案 | ☑不允许 □允许，备选投标方案的编制要求、评标办法： |
| 13 | 样品要求 | 详见技术参数要求 |
| 14 | 演示要求 | ☑不需演示 □需演示 |
| 15 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织 |
| 16 | 报价方式 | 1、本项目为交钥匙工程。 2、国产：人民币完税报价；进口设备：人民币免税报价； 3、本项目采用全费用报价方式，投标人在报价时应充分考虑市场环境和生产要素价格变化对合同价的影响，可考虑一定的风险系数；所填报价格在合同实施间不因市场变化（或政策性）因素而变动。 投标人填报的全费用报价包括为完成招标文件要求而发生的全部费用，即标准配件、辅助材料、检测检验、专用工具、运输装卸、调试合格验收、人员培训、售后服务、策划、设计所需的各种费用及必要的保险（含货物保险和人身保险）、利润、税费等费用，及合同明示或暗示的所有责任、义务、风险及中标服务费等所有费用的总和。上述费用均摊在各子项单价中，不单独结算。 上述费用描述须包括所有采购材料到指定交货地点的所有费用，采购人不支付除投标人报价的任何附加费用。 4、凡投标人在报价中未列的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。投标人应根据现场实际情况进行复核服务需求，如服务需求调整视为投标人风险自担，采购人将不再采购报价外追加费用。 |
| 17 | 质保期 | 详见招标文件“第八部分技术要求及说明”具体要求； 投标人可根据自身实际情况自报最长质保期。 |
| 18 | 供货期 | 详见招标文件“第八部分技术要求及说明”具体要求； 投标人可根据自身实际情况自报最短供货期。 |
| 19 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 20 | 投标保证金 | 根据鲁财采【2019】40号规定，本项目不向诚信记录良好的投标人收取投标保证金。 |
| 21 | 付款方式及履约保证金 | 中标公示发布之日起3个工作日内中标人向采购人指定账户缴纳合同金额5%的履约保证金。在合同签订生效且具备实施条件后，外贸公司向项目负责人或指定人申请合同金额70%的预付款，采购人确定后7个工作日内支付。信用证开立后7个工作日内，支付剩余合同货款。 外贸公司开具以中标人指定的国外生产商为受益人的不可撤销即期信用证，或货到后电汇。 |
| 22 | 投标文件格式 | 按招标文件要求 |
| 23 | 投标文件组成、份数、密封要求 | 正本一份，副本七份，报价一览表（一式三份），USB 接口设备存储的电子版投标文件一份（要求：可编辑WORD 版本、签字盖章的投标文件正本PDF 版本）。 正本、副本、报价一览表、电子版投标文件分别单独密封。 |
| 24 | 关于递交原件的规定 | 业绩加分部分：若要求提供原件的，须提供合同原件（复印件加盖投标人公章胶装于投标文件），该合同不提供或提供不全不得分。 |
| 25 | 递交投标文件的时间和地点 | 时间：2023年10月9日08:30-09:00（北京时间） 地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603A |
| 26 | 开标时间和地点 | 时间：2023年10月9日09:00（北京时间） 地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603A |
| 27 | 检查投标文件的密封情况 | 由监督人/公证机关/见证律师/投标人授权代表检查投标/投标文件密封情况 |
| 28 | 中标服务费收取标准 | 中标人须在中标公告发出后5个工作日内向采购代理机构缴纳中标服务费，中标服务费以中标价格为计费基础，收费标准参照“计价格[2002]1980号”规定70%收取。 |
| 29 | 见证律师费的收费标准 | 中标人按中标金额1‰向公证机关/见证律师交纳公证费/见证律师费，（不足500元，按500元收取，上限1000元/包）。 |
| 30 | 技术部分评审依据内容 （综合对比） | 1、制造商公开发布的印刷资料或彩页等； 2、检测机构出具的检测报告； 3、技术响应表； 4、投标详细技术描述、建设方案等； 5、评分细则中规定的其他内容。 |
| 31 | 招标文件解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；同一部分组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一部分组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构负责解释。 |
| 32 | 同一品牌产品相关问题 | 1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 2、非单一产品采购项目中核心产品的确定原则： （1）第八部分技术要求及说明中规定核心产品的，以核心产品参照上述第1款的规定。 （2）第八部分技术要求及说明中未规定核心产品的，多家代理商所投同一品牌产品价格总和均超过该项目投标总价50%的，适用于上述第1款的规定。 |
| 33 | 其他 | 1、中标人所有投标文件的所有权（包括知识产权）归采购人所有。 2、采购人提供的相关资料只供本次招标活动使用，各投标人应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。 3、各投标人的调研费、差旅费及所获补偿金、奖金的税费自理。 4、所有提交成果一律不退回。 5、参加本次投标的单位均被视为承认本招标文件的所有条款，并按招标文件规定条款完成投标任务和活动。 |
| 34 | 投标注意事项 | 1、投标人须于报名截止前在中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/index.jsp）注册并报名成功。 2、根据财库[2016]125号的相关规定，本次招投标活动将对相关主体信用记录进行查询，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。投标人信用记录信息以信用信息查询记录和证据为准【信用查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（www.creditsd.gov.cn）、 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）】 注： （1）自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止，出具相关证明材料，查询时须将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。 （2）注册地非山东省的投标人，须提供注册地省份相关网站查询记录。 3、参与投标活动的投标人应当遵循公平竞争和诚实信用的原则，任何违反公平竞争和诚实信用的行为都将导致投标无效，且依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条进行处罚。 4、根据财库〔2015〕135号的相关规定，本次采购将对中标人的投标报价明细表进行公示，请投标人务必认真填写，如因填写有误等投标人自身原因引起的质疑等产生的一切后果由投标人承担。 5、节能、环保产品，是指列入财政部、国家发展改革委制定的最新《节能产品政府采购品目清单的通知》里的“节能产品政府采购品目清单”内和财政部、生态环境部制定的最新《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品,具有《国家节能产品认证证书》和《中国环境标志产品认证证书》，且证书在有效期之内。 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。 6、本项目实行资格后审，报名成功不代表开标结束后通过资格审查。 |

说明：本表内容与招标文件其他部分内容不一致的，应当以本表内容为准。

# 第七部分评标方法和评分细则

## 一、评标方法

本项目采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。经采购人授权，本项目由评标委员会直接确定中标人，综合评分得分最高的投标人为中标人。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。投标人的综合得分分值计算保留到小数点后两位数，第三位数四舍五入；当出现分值相同情况时，则报价低者优先。

- 评分细则

评分细则

| 总分100分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总分组成 | （1）价格 | 30 |
|  | （2）技术 | 59 |
|  | （3）商务 | 11 |
| 投标报价 30分 |  | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 技术部分 59分 | 投标产品参数响应 43分 | 根据招标文件的技术要求，对照投标文件和技术支持资料的技术参数进行比较，能够实质性响应招标文件要求的得基本分43分，普通条款一项偏离扣2分，经评标委员会集体认定供应商复制粘贴招标文件制作技术响应表该项得0分。投标人须提供所投产品技术彩页（或网站截图或制造商说明书或第三方检测报告）作为技术佐证材料，否则评委有权视为技术参数存在负偏离。 |
|  | 投标产品综合性能10分 | 综合考虑投标产品整体配置、后期使用成本、产品维护及其它因素等综合评分。①投标产品整体配置、②明显优于采购要求③后期使用成本低、④产品易于维护,每项完全满足得2.5分，每存在一处不合理、瑕疵、不完善扣1分，扣完为止。 |
|  | 实施方案 6分 | 对供应商提供的具体实施方案进行评审，根据项目实施进度、质量保证措施等进行综合评审，每项完全满足得3分，满分6分，每有一项不足扣1分。 |
| 商务 部分 11分 | 业绩 3分 | 根据供应商所投产品近三年（2020年9月至投标截止日止，以合同签订时间为准）完成同类项目（核心产品）的业绩，每提供1项业绩得1分，最高得3分。 注 1.合同中需反映出签约双方名称及公章、签约时间、设备名称、型号。 注 2. 国内销售业绩：制造商或其他代理商销售业绩均可。 |
|  | 服务支持 5分 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的①售后服务方案、②响应时间、③技术力量等三方面综合评价，满分5分，每存在一处不合理、瑕疵、不完善扣1分，扣完为止。 |
|  | 质保期 3分 | 质保期满足招标文件要求得0分，超过招标文件要求的，每多一年得1分，最多得3分。 |

## 三、初步审查属于无效投标的条款

★投标文件有以下情况之一的，在资格性和符合性审查时按无效投标处理，不得进入详细评审阶段：

1、不具备招标文件中规定的资格要求的；

2、未从采购代理机构报名并取得招标文件的；

3、投标文件未按招标文件规定要求编制、签署、盖章的；

4、投标有效期不满足招标文件要求的；

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、未按招标文件要求报价的；

7、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8、未经许可，以进口产品参与投标的；

9、投标文件没有对招标文件的实质性要求部分（包含投标人须知附表要求部分）和条件或标注★部分作出响应或响应不全面、不规范的；

10、有重大偏离且采购人不能接受的；

11、不提供招标文件要求的任何形式技术资料的；

12、同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选方案的除外；

13、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

# 第八部分技术要求及说明

一、项目总体说明

1、本项目所招设备未标识允许进口产品参与投标的，不允许进口产品参与投标。

2、本项目各包均为交钥匙工程，与用户现有信息系统连接，费用包含在报价内。

二、技术参数要求

A包 预算920万元   可采进口

设备一：小动物SPECT/CT成像系统（核心产品）   数量：1套

1.1 探测器数量：≥3 个

1.2 高性能 PMT 及全数字化电路SPECT 探测器

1.3 探测器晶体厚度≥9 mm

1.4 光电倍增管总数：≥168 个

1.5 SPECT 能量范围支持 20～600 keV，支持多核素成像

1.6 SPECT 能量分辨率≥9.5% @ 99mTc

1.7 支持 LIST-mode 采集位置、能量与时间信息

1.8 需要提供≥4个准直器：

（匈牙利Mediso：APT62小鼠全身高灵敏度高分辨率准直器、APT63大鼠和小鼠全身高灵敏度高分辨率准直器、APT56小鼠全身高能准直器、LEUHR平行孔低能量超高分辨率准直器；

荷兰 Milabs：M5通用型准直器-1（GP-M）、M5通用型准直器-2（GP-RM）、M7通用型高能准直器（HE-GP-RM）、M5高分辨小鼠准直器-1（UHR-M）；

美国TriFoil：0.5 mm小鼠和大鼠多孔准直器、1.0 mm小鼠和大鼠多孔准直器、2.0 mm小鼠和大鼠多孔准直器、低能量高灵敏度准直器。

或其他厂家：可≥4个同性能的准直器。）

1.9 具备多针孔准直器且支持准直器更换

1.10 系统支持平行孔准直器或圆筒状准直器

1.11 视野 FOV 直径≥200 mm，系统支持从小鼠至猴成像

1.12 系统支持最高灵敏度≥13,000 cps/MBq

1.13 系统支持最高空间分辨率≤0.5 mm

1.14 轴向视野(AFOV) 5～28cm 可调

1.15 支持进行快速动力学动物扫描

1.16可基于 CT对 SPECT进行衰减校正

1.17可基于 CT对 SPECT进行散射校正

1.18 SPECT系统可支持升级

1.19触摸屏≥15吋，可进行查询及控制

2、CT系统：

2.1 CT扫描轴向视野≥20 cm

2.2横向视野≥7.5 cm，单次扫描轴向视野≥80 mm

2.3三维等向体素分辨率≤10µm

2.4空间分辨率≤30µm

2.5球管功率≥50 W

2.6球管电流≥1000µA

2.7球管能量范围：35～65 kVp

2.8可变焦范围≥5倍

2.9具备铅质自屏蔽辐射防护

3、动物麻醉系统：

3.1最大可同时 2路进行实验

3.2气泵气体输出量：0～10L/min

3.3氧气输出浓度：0.5%～5%可调

3.4输出精度：≤0.1%

3.5流量计范围 0～1000ml

3.6废气过滤器：透明可更换过滤材料

3.7过滤器适用：活性碳或钠石灰

3.8麻醉诱导盒：带温度、湿度显示

3.9适用麻醉剂：异氟烷

3.10配置：小动物麻醉机 1台，麻醉过滤器 1个，预麻箱 1个，动物面罩10个，气体分配阀 1套，动物床 2套（可检测大鼠、小鼠及兔子，双鼠床和三鼠床）

3.11 具备：心脏和呼吸门控1套，活体监测系统1套，遥控装置1套，紧急制动按钮1个，SPECT和CT标准质控体模1套

4、算法与软件配置

4.1具备光子移动建模、衰减校正与散射校正

4.2具备针孔边缘渗透建模

4.3具备准确几何学校正

4.4基于多 GPU调整 OSEM重建，或改良算法POSEM和SROSEM，或同功能的其他重建算法。

4.5图像获取与重建同时进行

4.6图像获取、重建、多模态融合与定量分析软件

4.7配套原厂正版后处理软件2套，软件终生免费升级

4.8输出数据 DICOM 3.0或 CRF 21 part 11协议

5、工作站

5.1采集工作站硬件及软件：具备 CPU，内存≥32GB

5.2具备重建及后处理工作站硬件及软件：SPECT/CT软件系统；后处理图像定量分析软件；蒙特卡洛算法或OSEM或改良算法重建，CT衰减校正；多模态图像处理等。

6.售后：安装、调试、保修期内每年至少一次维护保养及维修诊断；≥ 3个工作日培训，质保期：3年

设备二：气相色谱仪   数量1套

1．气相色谱仪主机

1.1柱箱温度：室温～450ºC；

1.2温度程序段数：32阶/33平台

1.3冷却速度：从450℃降到50ºC≤4min

1.4加热升温速率：≥50℃/min；

1.5面板可存储方法≥8个，程序文件≥8个；

1.6面板上具备柱评价功能键和检漏功能键；

1.7保留时间重复性：<0.0008min;

1.8峰面积重复性：≤2%

2. 气相色谱仪进样口

2.1载气流量控制部分

2.1.1具备电子压力和流量控制功能；

2.1.2电子压力控制≥1000 kPa。

2.1.3压力设定精度：0.001psi

2.1.4流量设定范围：0~1200mL/min He；0~600mL/min N2

2.1.5载气控制方式：恒压，恒流，程序升压/升流

2.2分流/不分流进样口

2.2.1均匀加热；

2.2.2温度范围: 50ºC～400ºC，以1ºC步进调节；

2.2.3最大分流比：9999.9:1

3．气相色谱仪检测器

3.1 FID检测器1个

3.1.1工作温度：100ºC～400ºC，

3.1.2最低检出限：1.2pgC/sec(十二烷) （提供计量报告证明）

3.1.3线性范围：107。

4．气相色谱仪数据工作站

4.1兼容多个系统的全中文工作站及相应软件，并进行数据采集和处理。

4.2对所检测的样品实现一键操作。

4.3软件能实现全程监控，测量过程中每个数据都能随时调出

4.4样品检测完的结果报告符合药监部门的审计要求。

4.5具有计算机系统分级管理，以及审计追踪功能。

5．顶空自动进样器

5.1样品位：≥12位

5.2进样精度：RSD≤0.6％。

5.3进样口温度≥200℃。

6．工作站

处理器：i7以上（含I7），内存：16GB以上（含16G），硬盘：≥1TB，网卡：千兆网卡

7．激光输出设备1台

8．随机配备的耗材及配件

固定液PEG用于酸性化合物分析毛细管柱，1根

认证的平底顶空钳口盖玻璃瓶,20 mL，透明，100个

带隔垫的20mm顶空钳口盖，100个

手动钳口封盖器

手动钳口启盖器

详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。

其他保证设备正常使用必须的配件。

9．工作条件

电压：220VAC，50Hz

10．主要配置

气相色谱仪    1台

气路附件      1套

消耗品        1套

色谱柱（极性/弱极性/中极性）       各1根

顶空进样器    1台

氢气发生器    1台

全自动空气源  1台

工作站          1台

激光输出设备      1台

设备三：高效液相色谱仪   数量：1套

（四元梯度系统）

1．工作条件

1.1环境温度：4℃～35℃；

1.2相对湿度：20%～85%；

1.3供电电源：220~240V，50~60Hz；

2．主要技术参数

2.1四元输液泵系统：

2.1.1传动机构：   微体积（柱塞体积10µL）双柱塞往复泵,免维护润滑系统

2.1.2流速范围：0.001-10.000ml/min，以0.001ml/min步进

2.1.3流速精确度：≤0.06％RSD

2.1.4工作压力：≥60Mpa

2.1.5溶剂压缩性补偿 ：可自动, 连续进行

2.1.6梯度混合准确度:： ±0.5%, 不随反压变化

2.1.7梯度组成精度 ：≤0.1%RSD

2.1.8时间程序：流量、压力、事件、LOOP（程序反复）、10文件、合计320段

2.1.9在线脱气单元：≥5流路，每个流路 400μl

2.2柱温箱:

2.2.1加热/制冷方式：电子加热制冷模式

2.2.2容量：可放置3根150mm色谱和梯度混合器、柱切换阀等

2.2.3控温范围：室温-10～80℃

2.2.4安全措施：a.为防止过热，可设定使用最高温度保护

b.内装温度保险丝；

c.内装可燃溶剂漏漏液传感器

2.3手动进样器：

2.3.1进样方式：25μl进样环（可按需配置）

2.3紫外检测器：

2.3.1波长范围：190～700nm

2.3.2波长准确度：≤1nm

2.3.3波长校正：使用氘灯和低压汞灯特征线 (包括紫外区)

2.3.4噪音：±2.5×10-5AU

2.3.5漂移：100×10-6AU/h

2.3.6双波长检测：支持

2.3.7比例色谱：支持

2.3.8波长准确度：可停泵作UV光谱图扫描

2.4 色谱工作站

2.4.1原厂源代码级全中文版，工作站基于windows 系统，数据传输基于主流的网络协议，确保数据真实可靠，符合cGMP标准。

2.4.2可将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个报告集中，在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能。具有自动峰识别功能、智能峰解卷积功能、动态范围扩展功能、以及自动IQOQ 功能；

2.4.3自动化确认功能：流动相剩余量确认；噪音，漂移确认；样品瓶识别等；自动有效性确认：送液泵流速精密度及脉动确认；光源能量确认；

2.4.4可以使用同一厂家工作站控制所有可扩展部件（包括输液泵、检测器等），进行数据采集和分析处理；

2.5 配置需求：

四元低压梯度系统 1套（包含输液泵*1，混合器*1，低压梯度单元*1，在线脱气机 *1）

原厂色谱柱温箱 1套

手动进样器 1套

紫外检测器 1套

系统控制器 1套

色谱操作软件 1套

数模转换板 1套

设备四：多功能化学合成系统   数量：1套

1、三位执行旋转阀：≥25个，任意方向旋转,角度定位

2、反应管：配备2套或以上，每套反应管可实现独立加热和冷却，反应温度控制范围最高可达220℃

3、加热炉加热温度≥140℃

4、配备加热冷却器

5、最多可连接合成反应试剂瓶数量≥8个

6、合成反应试剂瓶容量最大可到20ml

7、内置放射性探测器数量≥4个

8、放射性探测器最大测量范围≥5Ci

9、放射性探测器测量精度误差±5%

10、内置放射性HPLC系统

11、放射性HPLC系统内含UV紫外和放射性检测器

12、药物合成程序为开放式平台，合成结束后自动生成符合GMP的完整报告

13、试剂类型：一次性卡套集成流路

14、支持多种放射性核素合成

15、18F-FDG合成产率：≥60%

16、18F-av-45合成产率：≥10%

17、参考尺寸（宽x高x深）：≤宽度650×深度590×高度520mm（可放置于一个标准热室内）

售后服务保障

1、厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

2、厂家工程师至少每年保养机器一次。

3、设备相关软件终身免费升级，包装运输要求

3.1供应商应使用可靠的包装形式以保证设备转运安全

3.2包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，卖方承担全部损失和费用。

3.3运输时间包含在供货周期内，卖方负责运输，并承担运输费用。

3.4设备的到货清单必须详列每箱内容物名称、数量。

4、随机附带快速操作流程（纸质压膜）2套。

5、交货期：自行填写（或按甲方要求）（供应商需报供货时间）。

6、交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

7、质保期：3年；

8、付款方式：

中标公示发布之日起3个工作日内中标人向采购人指定账户缴纳合同金额5%的履约保证金。在合同签订生效且具备实施条件后，外贸公司向项目负责人或指定人申请合同金额70%的预付款，采购人确定后7个工作日内支付。信用证开立后7个工作日内，支付剩余合同货款。

外贸公司开具以中标人指定的国外生产商为受益人的不可撤销即期信用证，或货到后电汇。

9、1）履约保证金提交形式：电汇形式、银行汇票、履约保函

履约保证金在验收合格后满一年后，没有任何质量问题，由中标人向采购人提交申请，采购人根据履约情况无息退还给中标人

2）履约保证金缴纳信息;

户  名：山东第一医科大学

账  号：15126101040096666

开户行：中国农业银行股份有限公司济南槐荫支行

机构代码（大额支付银行行号）：103463051852

3）增值税发票开具信息：

名  称： 山东第一医科大学

识别号： 12370000MB2865235G

地  址： 济南市槐荫区青岛路6699号

电  话： 0538-6229987

账户名称：山东第一医科大学

账  号：15518501040000160

开户行：中国农业银行股份有限公司泰安旅游开发区分理处

机构代码（大额支付银行行号）：103463051852

10、外贸公司

| 外贸代理价格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分段 | 山东润文国际经贸有限公司 |
| 1 | 合同金额在30万元（含）以下 | 1.5% |
| 2 | 合同金额在30万元以上100万元（含）以下 | 1.4% |
| 3 | 合同金额在100万元以上300万元（含）以下 | 1% |
| 4 | 合同金额在300万元以上1000万元（含）以下 | 0.55% |
| 5 | 合同金额在1000万元以上 | 0.18% |

注：1）以上代理服务费为从签订三方合同到设备到甲方期间所产生的全部费用，含代办免税、批件手续以及有关进口环节发生的费用(如银行用费用、报关费、仓储费、送货费等)

2）海运设备及大型超重设备的运费及装卸费用,由外贸代理服务商与中标商另行商议。

3）代理服务费不含海关根据政策不批准免税所发生的海关税费。

4）其他特殊情况产生的费用,由甲方同外贸代理服务商双方协商决定。

11、若有其他优惠请自报。