山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合临床与基础医学院资质平台提升专用设备购置竞争性磋商文件（325）

项目编号：SDGP370000000202302009567

/sdhryw2023325

（第二册 项目专用部分）

采   购   人：山东第一医科大学（山东省医学科学院）

采购代理机构：山东华仁永旺招标有限公司

日        期：二〇二三年十一月

目  录

第一册  通用部分

第一部分   供应商须知

第二部分   政府采购合同格式

第三部分   响应文件格式

第四部分   附件

第二册  项目专用部分（本册）

第五部分  磋商邀请	2

第六部分  供应商须知附表	3

第七部分  评审方法和评分细则	11

一、评审方法	11

二、评分细则	11

三、初步审查属于无效报价的条款	11

第八部分  技术要求及说明	14

# 第五部分  磋商邀请

山东华仁永旺招标有限公司（以下简称采购代理机构）受山东第一医科大学（山东省医学科学院）的委托，对“山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合临床与基础医学院资质平台提升专用设备购置”货物及其他相关服务进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的合格供应商参与报价。

一、项目名称及编号

项目名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合临床与基础医学院资质平台提升专用设备购置

项目编号：SDGP370000000202302009567/sdhryw2023325

二、采购内容及分包

1、采购内容：本项目为山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合临床与基础医学院资质平台提升专用设备购置，包括拟采购设备的供货、运输、安装调试及售后服务等。

2、分包情况：本项目总预算175万元，共2个包，分包内不允许拆包后报价。具体分包及技术、服务要求详见“第八部分技术要求及说明”。

| 包号 | 货物名称 | 数量（宗） | 预算（万元） | 投标人资格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 气质联用仪 | 1 | 95 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（www.creditsd.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次政府采购活动；3、本项目不接受联合体投标。 |
| B | 微量高速冷冻离心机等设备 | 详见技术参数 | 80 |  |

三、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（credit.shandong.gov.cn）、 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动；3、本项目不接受联合体报价。

四、磋商文件发售的时间、地点、售价及方式

1、时间：2023年11月11日至2023年11月17日，每天8:30-11:30、13:30-16:30（节假日除外）。

2、地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603(山东华仁永旺招标有限公司)。

3、售价：300元/包，磋商文件售出不退。开户单位：山东华仁永旺招标有限公司，开户银行：中国工商银行济南高新支行，账号：1602023609200296250。

4、报名方式：凡有意参加本次政府采购的供应商必须在中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）进行注册并报名，网站报名成功后携带营业执照复印件、授权委托书（格式自拟）盖章资料前来招标代理机构现场报名或邮箱报名（联系电话：0531-88589237，邮箱sdhryw@126.com）：上述资料扫描件及对公汇款截图、联系人、联系电话发至邮箱（报名费转账必须公对公转账并备注“23-325报名费”，开户单位：山东华仁永旺招标有限公司，开户银行：中国工商银行济南高新支行，帐号：1602023609200296250）。投标报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以评审小组的资格后审为准。

五、响应文件的递交

1、递交响应文件时间：2023年 11月21日08:30-9:00（北京时间）。

2、递交响应文件截止时间：2023年11月21日09:00（北京时间），逾期递交的响应文件不予接收。

3、递交响应文件地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼301。

六、采购人信息

1、名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）

七、采购代理机构信息

1、名称：山东华仁永旺招标有限公司

2、地址：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603A

3、项目联系人：于美玲、葛东银

4、报名咨询电话：

5、开户名称：山东华仁永旺招标有限公司

6、开户银行：中国工商银行济南高新支行

7、账    号：1602023609200296250

# 第六部分  供应商须知附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院） |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：山东华仁永旺招标有限公司 地址：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603A |
| 3 | 供应商特定资格要求 | 无 |
| 4 | 计划编号 | 37000000014006520230437 |
| 5 | 资金性质 | 财政资金 |
| 6 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 7 | 疑问 | 供应商有疑问需要采购人解答的须在磋商文件发售截止次日12:00之前发送到sdhryw@126.com，注明邮件主题为XXX公司关于XXX项目X包的疑问，并电话告知采购代理机构（0531-88589237），逾期不再接收。 |
| 8 | 报价有效期 | 报价截止日后90日有效 |
| 9 | 是否专门面向中小微企业采购 | □是 ☑否 |
| 10 | 中小企业划分标准中采购标的所属行业 | 制造业 |
| 11 | 是否允许分包、转包 | □是 ☑否 |
| 12 | 备选方案 | ☑不允许 □允许，备选报价方案的编制要求、评审办法： |
| 13 | 样品要求 | ☑不需提交样品 □需提交样品 |
| 14 | 演示要求 | ☑不需演示 □需演示 |
| 15 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织 |
| 16 | 是否公开唱价 | □是 ☑否 |
| 17 | 磋商过程中可能实质性变动的内容 | 本项目磋商文件第六部分供应商须知附表中的商务要求及第八部分技术要求及说明。 |
| 18 | 报价机会 | 通过资格性审查和符合性审查的供应商有再次报价的机会，但每一次报价均应以书面形式确认，价格的评审以最终报价为准。 注：除磋商过程中采购人代表确认的实质性变动内容，再次报价不得修改首次递交响应文件对供应商须知附表中商务要求作出的响应。 |
| 19 | 报价方式 | 本项目为交钥匙工程。 本项目非一次性报价。 国产设备：人民币完税报价； 进口非免税设备：人民币完税报价。（进口设备报价须包含惩罚性关税，惩罚性关税+投标报价+外贸代理费不可超出分包预算；成交供应商承担相应的关税风险，所有报价应包括设备费、包装、运输、服务、备件、卸车、保管、安装、检验、验收、策划、设计及其他附带服务的费用、利润以及质保期内的售后服务及磋商文件明示或隐含的全部费用）。 本项目采用全费用报价方式，供应商在报价时应充分考虑市场环境和生产要素价格变化对合同价的影响，可考虑一定的风险系数；所填报价格在合同实施间不因市场变化（或政策性）因素而变动。 供应商填报的全费用报价包括为完成磋商文件要求而发生的全部费用，即标准配件、辅助材料、检测检验、专用工具、运输装卸、调试合格验收、人员培训、售后服务、策划、设计所需的各种费用及必要的保险（含货物保险和人身保险）、利润、税费等费用，及合同明示或暗示的所有责任、义务、风险及招标代理费等所有费用的总和。上述费用均摊在各子项单价中，不单独结算。 上述费用描述须包括所有采购材料到指定交货地点的所有费用，采购人不支付除供应商报价的任何附加费用。最终结算以单价为准，数量若有调整，其单价不变，据实结算。 凡供应商在报价中未列的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。服务需求供应商应根据现场实际情况进行复核，如需服务调整视为供应商风险自担，采购人将不再采购报价外追加费用。 |
| 20 | 质保期 | 2年。供应商可根据自身实际情况自报最长质保期。 |
| 21 | 供货期 | 合同签订后90天。 供应商可根据自身实际情况自报最短供货期。 |
| 22 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 23 | 磋商保证金 | 根据鲁财采【2019】40号规定，本项目不向诚信记录良好的供应商收取磋商保证金。 |
| 24 | 付款方式及履约保证金 | 自中标公告发布之日起3个工作日内成交供应商向采购人指定账户缴纳合同金额5%的履约保证金。在合同签订生效且具备实施条件后，成交供应商向项目负责人或指定人申请合同金额100%的预付款，采购人确定后7个工作日内支付。 履约保证金在验收合格后满一年届满，没有任何质量问题，由中标人向采购人提交申请，采购人根据履约情况无息退还给中标人 |
| 25 | 响应文件格式 | 按磋商文件要求 |
| 26 | 响应文件组成、份数、密封要求 | 正本一份，副本五份，报价一览表（一式三份），USB 接口设备存储的电子版响应文件一份（要求：可编辑WORD 版本）。 正本、副本、报价一览表、电子版响应文件分别单独密封。 |
| 27 | 关于递交复印件的规定 | 如磋商文件要求必须递交的用于资格后审的资格、资质或评分办法中要求提交的构成加分项的复印件，须加盖供应商公章胶装至响应文件中。 |
| 28 | 递交响应文件的时间和地点 | 时间：2023年11月21日08:30-09:00（北京时间） 地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼301 |
| 29 | 响应文件递交截止时间和地点 | 时间：202311月21日 09:00（北京时间） 地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼301 |
| 30 | 检查响应文件的密封情况 | 由监督人/公证机关/见证律师/供应商授权代表检查响应文件密封情况 |
| 31 | 成交服务费收取标准 | 成交供应商须在成交公告发出后5个工作日内向采购代理机构缴纳成交服务费，成交服务费以成交价格为计费基础，收费标准参照“计价格[2002]1980号”规定的70%收取。 开户名称：山东华仁永旺招标有限公司 开户银行：中国工商银行济南高新支行 账 号：1602023609200296250 |
| 32 | 见证律师费的收费标准 | 中标人按中标金额1‰向公证机关/见证律师交纳公证费/见证律师费，(不足500元，按500元收取,上限1000元/每包）。 |
| 33 | 技术部分评审依据内容 （综合对比） | 1、制造商公开发布的印刷资料或彩页等； 2、技术响应表； 3、检测机构出具的检测报告； 4、详细技术描述、建设方案等； 5、评分细则中规定的其他内容。 |
| 34 | 磋商文件解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；同一部分组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一部分组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构负责解释。 |
| 35 | 同一品牌产品相关问题 | 1、提供相同品牌、同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下报价的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌、同型号供应商获得成交供应商推荐资格。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列，得分且最终报价相同的，根据供应商商务部分得分高到低顺序排列。 2、非单一产品采购项目中核心产品的确定原则： 1）第八部分技术要求及说明中规定核心产品的，以核心产品参照上述第1款的规定。 2）第八部分技术要求及说明中未规定核心产品的，多家代理商所投同一品牌、同型号产品价格总和均超过该项目投标总价50%的，适用于上述第1款的规定。 |
| 36 | 其他 | 1、成交供应商所有响应文件的所有权（包括知识产权）归采购人所有。 2、采购人提供的相关资料只供本次招标活动使用，各供应商应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。 3、各供应商的调研费、差旅费及所获补偿金、奖金的税费自理。 4、所有提交成果一律不退回。 5、参加本次报价的单位均被视为承认本磋商文件的所有条款，并按磋商文件规定条款完成投标任务和活动。 |
| 37 | 投标注意事项 | 1、供应商须于报名截止前在中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/index.jsp）注册并报名成功。 2、根据财库[2016]125号的相关规定，本次招投标活动将对相关主体信用记录进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。供应商信用记录信息以信用信息查询记录和证据为准【信用查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（credit.shandong.gov.cn）、 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）】 注： （1）自磋商公告发布之日起至响应文件递交截止时间止，出具相关证明材料，查询时须将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。 （2）注册地非山东省的供应商，须提供注册地省份相关网站查询记录。 3、参与报价活动的供应商应当遵循公平竞争和诚实信用的原则，任何违反公平竞争和诚实信用的行为都将导致报价无效，且依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条进行处罚。 4、根据财库〔2015〕135号的相关规定，本次采购将对成交供应商的报价明细表进行成交公示，请供应商务必认真填写，如因填写有误等供应商自身原因引起的质疑等产生的一切后果由供应商承担。 5、节能、环保产品，是指列入财政部、国家发展改革委制定的最新《节能产品政府采购品目清单的通知》里的“节能产品政府采购品目清单”内和财政部、生态环境部制定的最新《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品,具有《国家节能产品认证证书》和《中国环境标志产品认证证书》，且证书在有效期之内。 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。 6、本项目实行资格后审，报名成功不代表开标结束后通过资格审查。 |

说明：本表内容与磋商文件其他部分内容不一致的，应当以本表内容为准。

第七部分  评审方法和评分细则

## 一、评审方法

本项目采用综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算术平均值。经采购人授权，本项目由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。得分相同的，报价较低的一方为成交供应商。得分且报价相同的，技术指标较优的一方为成交供应商。供应商的综合得分分值计算保留到小数点后两位数，第三位数四舍五入；当出现分值相同情况时，则报价低者优先。

## 二、评分细则

| 总分100分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总分组成 | （1）价格 | 30 |
|  | （2）技术 | 59 |
|  | （3）商务 | 11 |
| 投标报价 30分 |  | 以满足磋商文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 技术部分 59分 | 投标产品参数响应 43分 | 根据磋商文件的技术要求，对照投标文件和技术支持资料的技术参数进行比较，能够实质性响应磋商文件要求的得基本分43分，普通条款一项偏离扣2分，经评标委员会集体认定供应商复制粘贴磋商文件制作技术响应表该项得0分。投标人须提供所投产品技术彩页（或网站截图或制造商说明书或第三方检测报告）作为技术佐证材料，否则评委有权视为技术参数存在负偏离。 |
|  | 投标产品综合性能10分 | 综合考虑投标产品整体配置、后期使用成本、产品维护及其它因素等综合评分。①投标产品整体配置、②明显优于采购要求③后期使用成本低、④产品易于维护，每项完全满足得2.5分，每存在一处不合理、瑕疵、不完善扣1分，扣完为止。 |
|  | 实施方案 6分 | 对供应商提供的具体实施方案进行评审，根据项目实施进度、质量保证措施等进行综合评审，每项完全满足得3分，满分6分每有一项不足扣1分。 |
| 商务 部分 11分 | 业绩 3分 | 根据供应商所投产品近三年（2020年10月至投标截止日止，以合同签订时间为准）完成同类项目的业绩，每提供1项业绩得1分，最高得3分。 注 1.合同中需反映出签约双方名称及公章、签约时间、设备名称、型号。 注 2. 国内销售业绩：制造商或其他代理商销售业绩均可。 |
|  | 服务支持 5分 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的①售后服务方案、②响应时间、③技术力量等三方面综合评价，满分5分，每存在一处不合理、瑕疵、不完善扣1分，扣完为止。 |
|  | 质保期 3分 | 质保期满足磋商文件要求得0分，超过磋商文件要求的，每多一年得1分，最多得3分。 |

## 三、初步审查属于无效报价的条款

★响应文件有以下情况之一的，在资格性和符合性审查时按无效报价处理，不得进入详细评审阶段：

1、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

2、未从采购代理机构报名并取得磋商文件的；

3、响应文件未按磋商文件规定要求编制、签署、盖章的；

4、报价有效期不满足磋商文件要求的；

5、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、未按磋商文件要求报价的；

7、报价（含首次递交的响应文件报价）超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8、未经许可，以进口产品参与报价的；

9、响应文件（含首次递交的响应文件）没有对磋商文件的实质性要求部分（包含供应商须知附表要求部分）和条件或标注★部分作出响应或响应不全面、不规范的；

10、有重大偏离且采购人不能接受的；

11、不提供磋商文件要求的任何形式技术资料的；

12、同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者报价，但磋商文件要求提交备选方案的除外；

13、以他人名义报价或者在响应文件中提供虚假材料的；

14、法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

# 第八部分  技术要求及说明

A包：预算：95万元

| 设备名称 | 主要参数 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 气质联用仪 | - 具体用途：农药残留、有机污染物及其它物质的痕量的定性和定量分析； 二、技术规格和性能要求 1.​性能指标 1.1.气相色谱仪 1.1.1.气相色谱性能 1.1.1.1气相和质谱必须是同一品牌,确保软件的兼容可控性 1.1.1.2浏览器用户界面：具有浏览器用户界面，以实现连接以从网络中的任何位置检查状态或运行诊断、自引导诊断和维护、远程方法和序列编辑、远程日志访问等功能 1.1.1.3具有跟踪各种进样口、检测器和自动进样器参数以及消耗品的使用情况 1.1.1.4保留指数稳定功能 1.1.2.柱温箱​ 1.1.2.1柱箱温度：室温上8˚C-420 ˚C，≥20梯度/21平台程序升温 1.1.2.2升温速率：最大升温速度≥70˚C/min 1.1.2.3降温速率：从300˚C降至50˚C<350s 1.1.2.4控温准确性：≤0.1℃ 1.1.2.5温度稳定性: ＜0.01˚C /1˚C环境变化 1.1.2.6最长运行时间：≥999.99 min 1.1.3.分流不分流进样口 1.1.3.1最大压力设定范围：0-100psi 1.1.3.2最高操作温度 400 °C 1.1.3.3流量设定范围：0-1200mL/min 1.1.3.4分流比：≥7000：1 1.1.3.5具有进样口密封系统，无需工具更换进样口衬管 - 1.2.​液体自动进样器 1.2.1.液体进样量范围：0.1-50μL之间 1.2.2.样品瓶位数：≥100位 1.2.3.进样速度：3种模式: 高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调 1.2.4.面积重现性：＜0.3% RSD 1.2.5.具有重叠进样的功能 1.2.6.进样针位置：2-30mm可调 1.2.7.交叉污染：<0.001% 1.3.顶空进样器 - 1.3.1 加热位数：≥6 1.4质谱部分 1.4.1仪器检测限指标（验收指标）及灵敏度：IDL: ≤10 fg ，100fg OFN 连续8次进样。 1.4.2信噪比：1pg 八氟萘针对标称质量数为 272.0 u 的离子在 50 - 300 u 范围内扫描，信噪比≥ 5000:1。 1.4.3离子源：配置EI源，独立控温，最高温度可到350˚C 1.4.4最大离子化能量：≥240eV，提供证明材料，如不能达到，需配置两套离子源 1.4.5无损双灯丝设计 1.4.6气质接口温度: 独立控温，最高温度可到350˚C 1.4.7四极杆质量分析器：能独立温控，最高可达 200˚C，非预四极杆加热 1.4.8质量数范围：0.6-1091u 1.4.9质量准确度：OFN单同位素出现在 m/z 271.987 ± 0.005 处 1.4.10谱图准确度：≥99.0% 1.4.11质量稳定性：≤ 0.10 u/48 小时 1.4.12扫描速率：最高 20000 u/s 1.4.13扫描功能:全扫描(Full Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、全扫描和选择离子同时扫描（SIM/SCAN）、轮廓图扫描（Profile） 1.5数据处理系统及配套支持 1.5.1数据处理工作站及输出系统：≥22寸，内存≥8G，硬盘≥1T，i7以上处理器，A3激光打印机 1.5.2软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件 1.5.3智能预警软件和早期维护提醒：智能预警软件监控仪器运行状况并提供基于电子邮件的警报;早期维护提醒功能，监控仪器运行状况，提醒更换关键耗材。 1.5.4通用谱库：最新版NIST谱库 1.5.5 40升氮气瓶和氦气瓶各2个（带减压阀）；氢气发生器1个；耗材包（进样隔垫≥50个，惰性化处理石英棉≥1盒，O型圈≥50个，接头≥1包;石英棉填充工具1套;镊子≥1个;10uL进样针≥2根;惰性化带石英棉不分流衬管5个，惰性化带石英棉分流衬管5个，压环0.53/0.32各≥1套;工具包≥1套，气路附件≥1套，2mL样品瓶≥200个，气路净化装置≥1套）；30m毛细管柱：极性和非极性各3根；UPS电源一个； 2售后服务 2.1供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。 2.2仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。响应时间：≤4小时以内响应，48小时达到现场。 | 1 |

B包预算：80万元

| 设备名称 | 参数 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- |
| 微量高速冷冻离心机 | - 最高转速≥15,800rpm；最大离心力≥23000×g；最大容量： 10x 5 mL 2.温度范围：-10°C～ +40°C；达到最高转速时，转子温度持续保持在4°C 3.有待机制冷功能 4.单独的瞬时离心按键，按住即可根据所需转速离心，可连续离心 5.单独快速预冷按键，可快速预冷转子和离心机，从室温到4℃≤10分钟 6.离心盖锁技术；离心结束后可自动开盖，盖门可任意位置停留 7.具有冷凝水槽，冷凝水可以自动排出 8.具有定速计时功能 9.所有转子均可高温高压灭菌(121°C条件下≤20分钟) 10.待机与持续冷藏自由切换 11.一键锁参功能 12.≥12组常用参数预存储，用户可一键调用 13.噪音水平：≤54dB（A） 14.不少于六种转子可选，适用多种规格样品管离心 15.多重报警功能（转子不平衡，样品不平衡，温度过高预警等）最大程度保障实验人员安全 16.具有紧急开锁装置 17.快速锁定转子盖设计，仅需旋转1/6圈即可，处理样品非常简便、安全 18.具有转子动平衡实时监控系统 配置：1.5ml转子1个 | 1 |
| 高速台式冷冻离心机 | - 最高转速≥18,000rpm；最大离心力≥30,000×g；最大容量： 4x 400 mL 2.温度范围：-10°C～ +40 °C；达到最高转速时，转子温度持续保持在4°C 3.有待机制冷功能，确保离心前后和最大转速时，敏感样品都维持低温状态 4.单独快速预冷按键，可快速预冷转子和离心机，从室温到4℃最快≤15分钟 5.独特的盘管排布设计，极大增加了制冷接触面积，保证了制冷的均一性和快速性 6.离心盖锁技术；离心结束后可自动开盖，开盖高度符合人体工程学设计 7.具有定速计时功能，可在达到预设转速时才开始计时，确保离心可重复性 8.转子材料采用航空级别的铝合金，持久耐用，安全系数高 9.所有转子均可高温高压灭菌(121°C条件下≤20分钟) 10.触摸操作，程序编辑，仪器健康情况和预约功能 11.待机与持续冷藏自由切换，待机模式下8 小时不使用后自动待机，节约能耗，延长压缩机使用寿命；开启持续冷藏后，确保离心前后，敏感样品都维持低温状态 12.一键锁参功能，有效防止离心参数被误改 13.不少于100组常用参数预存储，用户可一键调用 14.一个程序里可自定义至少10步不等速/不等时连续离心 15.噪音水平：＜56 dB（A） 16.不少于9种转子可选，适用多种规格样品管离心 17.多重报警功能（转子不平衡，样品不平衡，温度过高预警等）最大程度保障实验人安全 18.具有紧急开锁装置 19.3s内快速更换转子及快速锁定转子盖设计，仅需旋转1/6圈即可，处理样品非常简便、安全 20.具有转子识别功能，可在转子安装后识别转子，且每个转子都有唯一编码 21.具有账号管理系统，使用更灵活 22.具有预约功能，周一至周日全覆盖循环预约功能，提供更便捷的使用体验 具有转子动平衡实时监控系统 配置：1.5ml转子1个 | 2 |
| 微电极拉制仪 | 1.拉力 0.5-8N； 2.气压 1-4psi； 3.加热电流 0-80A； 4.拉制尖端口径 ≥0.06μm； 5.锥体长度 3~15 mm； 6.毛细管外径范围 1.0-2.0 mm； 7.可存用户自定义程序数≥150个； 8.触摸屏尺寸≥7吋，佩戴手套可正常操作。屏幕分辨率≥1024*600像素； 9.系统语言支持中文和英文； 10.针对不同型号加热片配有不同规格的加热合金片固定卡槽； 11.内置拉制电极参考程序，覆盖三种加热片、七种玻璃管、四种常用实验； 12.加热模式具有定时和延时可选择； 13.电极电阻 1-100兆欧； 14.具有安全加热模式； 15.具有预热恒温功能； 16.一键式玻璃管软化点测试功能； 17.配有复制与粘贴功能，配有系统诊断功能； | 2 |
| 电动显微操纵器 | - 平台移动尺寸：200x200x60mm；支撑立柱尺寸：底板尺寸160x150x15mm 2. 中英文操作界面 3. 4.3吋触摸屏，显示被激活的操纵器以及X、Y、Z的位置、移动速度 4. 最大移动速度2.9mm/s 5. 粗/细调节按键：能够通过粗/细调节按键在粗调（≤0.15微米）和细调（≤0.04微米）切换 6. 常规/对角模式切换按键：能够通过按键在常规和对角移动模式间切换； 7. 左臂/右臂切换按键：能够通过编码器上的按键自由切换左臂和右臂的操纵器； 8. 能够通过按键在连续和步进模式间切换 通过连续模式参数设置按键，可以设置连续模式下每一脉冲对应的微步数（转换为位移=微步数/脉冲*步进值） 通过步进模式参数设置按键，用户可以设置微步数/脉冲以及微步/秒（转换为位移：微米/脉冲和速度：微米/秒） 9. 能够通过按键在相对和绝对模式间切换；绝对坐标范围为（0.00μm~25000.00μm） 10. 具备原点定位功能 11. 工作点定位功能：可以设置work position的XYZ坐标；此时保存坐标为绝对坐标；在启用ORIGIN键功能后，可以通过按下该按键，操纵器将按照2.9mm/s±10%速度归位到预设的work position的位置 12. 高分辨率步进马达满足四轴驱动，X、Y、Z和对角移动最大距离为25mm， 13. 静止漂移10nm /h 14. 一个旋转光电编码器可通过按键切换控制两个操纵器 15. 单轴重复定位精度≤1μm，三轴重复定位精度≤2μm 16. 兼容主流显微操作平台，可与任何显微镜配套使用，可夹持多种探针和微注射器 17. 仪器开机显示实时时间 18. 零点校准：用户可以通过该按键实现各轴按照最大速度2.9mm/s±10%回到绝对零点 | 2 |
| 玻璃电极注射泵 | 1.运行模式为注射/抽吸 2.注射速度达≤0.02nL/s，注射体积分辨率达≤0.1 nL 3.具备填充，排空功能，填充速率0.02~200 nL/s，排空速率0.02~200 nL/s 4．可设置循环注射操作，对于同一样品多次不同时间间隔注射提供方便性，编程循环次数1~8000 5.注射量程范围，注射量程为0.6 nl-5000 nl 6.注射过程不会进入气泡以及漏液情况 7.内置留针时间设定功能 8. 可搭配立体定位仪或者显微操作仪联合使用 9. 5.0吋LCD触摸屏，触屏控制灵敏，可戴手套操作 10.具备断电保护功能 11.搭配玻璃毛细管尺寸：外径1.14mm，内径0.53mm 12.可进行中英文切换 13.具备注射次数自动计数功能 14.屏幕亮度可调节 15.可存储≥10种程序 | 2 |
| 微量注射泵 | 1.运行模式：注射/回抽 2.注射精度：≤0.35%，重复性：≤0.05% 3.注射范围：0.5 μL – 60 mL 4.流速范围：0.0001 μL/min （0.5μL注射器）-100mL/min（60mL注射器） 5.驱动方式：步进电机 6.通信接口：USB-B、BNC、RS485、TTL 7.步进:0.05 μm/步 8.线速度：12um/min -120mm/min 10.步进速率： 0.2s/μstep～20us/μstep | 1 |
| 缓释泵 | 1.采物生物相容性材质，不会出现免疫排斥反应； 2.一次埋置操作，可实现≥6周持续给药； 3.给药速率稳定，保证给药量一致； 4.泵体体积小，能极大减少对动物自由活动的影响； 5.能够减少反复抓取与注射给动物带来应激刺激，保证动物处于正常生理状态 | 1 |
| 导管 | 1.可以实现对脑区的多次给药； 2.可以针对单侧脑区或者两侧脑区实现给药； 3.操作简单，一次手术，可以实现长时间多次给药； 4.部件可以经过灭菌，消毒处理，从而保证不会引起动物的炎症反应。 | 1 |
| 智能型动物监护仓 | - 可用于啮齿动物、爬行类、猫狗、兔子、鸟等动物，应用于新生动物培养、呼吸系统疾病、外伤、低血糖、休克、传染病等治疗或研究、动物术后恢复； 2.调节范围：20.0-40.0℃，控制精度±0.5℃ 3.湿度调节范围30-70%RH，可最低以1%增量进行调节，控制精度±1%RH，初始值55％； 4.风速可调； 5.CO2浓度范围500-4000ppm，控制精度±10ppm，可根据CO2浓度自动开启通风系统； 6.O2浓度范围：20-60％，氧浓度精度±3%； 7.LED灯照明亮度可调； 8.具有紫外消毒功能； 9.红外灯：功率≥100W； 10.负离子净化：浓度可≥720万/cm3； 11.设备运行噪音≤50dB； 12.雾化器：雾化率3.3ml/min，定时0-30min可调； 13.智能输入设定：系统根据用户选择动物种类、年龄和疾病类型一键自动输出 14.屏幕显示7吋触摸屏，屏亮度调； 15.系统语言支持中英文切换； 16.具有断电保护功能； 17.报警：具有温度异常、传感器异常、CO2浓度异常、仓门打开等声音、文字、图标警报提示； | 3 |

售后服务保障

1、交货期：合同签订后90天。

2、交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

3、质保期：2年。

4、报价需逐条报价，不得有空项。

5、验收

1）货物运抵现场后，卖方应派工程技术人员到达现场，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与磋商文件、响应文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2 ）货物由中标人进行安装、调试，并承担因此发生的一切费用。完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。卖方应向买方提供详细的验收标准和验收手册。安装完毕后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一；

3）对安装有特殊要求的设备，中标人应在合同签订后 10 个工作日内以书面形式向采购人提出安装场地环境要求，采购人负责安装场地的准备。

6、货物由中标人进行安装、调试，并承担因此发生的一切费用。完毕后，采购人应对货物（试剂）的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。

7、付款方式：

自中标公告发布之日起3个工作日内成交供应商向采购人指定账户缴纳合同金额5%的履约保证金。在合同签订生效且具备实施条件后，成交供应商向项目负责人或指定人申请合同金额100%的预付款，采购人确定后7个工作日内支付。

8、1）履约保证金提交形式：电汇形式、银行汇票、履约保函

履约保证金在验收合格后满一年届满，没有任何质量问题，由中标人向采购人提交申请，采购人根据履约情况无息退还给中标人。

2）履约保证金缴纳信息;

户  名：山东第一医科大学

账  号：15126101040096666

开户行：中国农业银行股份有限公司济南槐荫支行

机构代码（大额支付银行行号）：103463051852

3）增值税发票开具信息：

名  称： 山东第一医科大学

识别号： 12370000MB2865235G

地  址： 济南市槐荫区青岛路6699号

电  话： 0538-6229987

账户名称：山东第一医科大学

账  号：15518501040000160

开户行：中国农业银行股份有限公司泰安旅游开发区分理处

机构代码（大额支付银行行号）：103463051852

9、若有其他优惠请自报。