山东第一医科大学（山东省医学科学院）双高计划放射肿瘤学建设科研设备购置公开招标文件

项目编号：SDGP370000000202302003858

/sdhryw2023103

（第二册 项目专用部分）

采   购   人：山东第一医科大学（山东省医学科学院）

采购代理机构：山东华仁永旺招标有限公司

日        期：二〇二三年七月

目  录

第一册  通用部分

第一部分   投标人须知

第二部分   政府采购合同格式

第三部分   投标文件格式

第四部分   附件

第二册  项目专用部分（本册）

第五部分 投标邀请	3

第六部分投标人须知附表	5

第七部分评标方法和评分细则	9

一、评标方法	9

二、评分细则	9

三、初步审查属于无效投标的条款	10

第八部分技术要求及说明	12

# 第五部分 投标邀请

山东华仁永旺招标有限公司（以下简称采购代理机构）受山东第一医科大学（山东省医学科学院）的委托，对“山东第一医科大学（山东省医学科学院）双高计划放射肿瘤学建设科研设备购置”货物及其他相关服务进行国内公开招标，欢迎符合条件的合格投标人参与投标。

一、项目名称及编号

项目名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）双高计划放射肿瘤学建设科研设备购置

项目编号：SDGP370000000202302003858/sdhryw2023103

二、采购内容及分包

1、采购内容：山东第一医科大学（山东省医学科学院）双高计划放射肿瘤学建设科研设备购置，包括拟采购设备的供货、运输、安装调试及售后服务等。

2、分包情况：共2个包，分包内不允许拆包后投标。具体分包及技术、服务要求详见“第八部分技术要求及说明”。

| 包号 | 货物名称 | 数量（宗） | 预算（万元） | 投标人资格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | SRS三维立体质控系统 | 1 | 140 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（www.creditsd.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次政府采购活动；3、进口产品需提供产品授权；（所投产品为进口产品的）4、本项目不接受联合体投标。 |
| C | 热释光剂量仪 | 1 | 14 |  |

三、招标文件发售的时间、地点、售价及方式

1、时间：2023年7月5日至2023年7月12日，每天8:30-12:00、13:30-16:30（节假日除外）。

2、地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603(山东华仁永旺招标有限公司)。

3、报名备案登记方式：凡有意参加本次政府采购的供应商必须在中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）进行注册并报名，网站报名成功后携带营业执照复印件、授权委托书（格式自拟）、进口产品需提供产品授权（所投产品为进口产品的）等材料盖章前来招标代理机构现场报名或邮箱报名（联系电话：19861051518，邮箱sdhryw@126.com）：上述资料扫描件及对公汇款截图、联系人、联系电话发至邮箱（报名费转账必须公对公转账并备注23-103报名费+包号开户单位：山东华仁永旺招标有限公司，开户银行：中国工商银行济南高新支行，帐号：1602023609200296250）。投标报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以评审小组的资格后审为准。标书售出不退。招标文件售价：400 元/包

4、地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603

四、投标文件的递交

1、递交投标文件时间：2023年7月26日08:30-09:00（北京时间）。

2、递交投标文件截止时间和开标时间：2023年7月26日09:00（北京时间），逾期递交的投标文件不予接受。

3、递交投标文件和开标地点：山东省济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603

五、采购人信息

1、名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）

六、采购代理机构信息

1、名称：山东华仁永旺招标有限公司

2、地址：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603

3、项目联系人：于美玲、葛东银

4、联系电话：19861051518、15650010801

第六部分投标人须知附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院） |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：山东华仁永旺招标有限公司 地址：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603 |
| 3 | 投标人特定资格要求 | 进口产品需提供制造商的授权书或经销证明（授权能追溯到厂家）（若采进口产品的需提供） |
| 4 | 计划编号 | 37000000014006520230101 |
| 5 | 资金性质 | 财政资金 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 疑问 | 投标人有疑问需要采购人解答的须在招标文件发售截止次日12:00之前发送到sdhryw@126.com，注明邮件主题为XXX公司关于XXX项目X包的疑问，并电话告知采购代理机构（0531-88589238），逾期不再接收。 |
| 8 | 投标有效期 | 投标截止日后90日有效 |
| 9 | 是否专门面向中小微企业采购 | □是☑否 |
| 10 | 中小企业划分标准中采购标的所属行业 | 制造业 |
| 11 | 是否允许分包、转包 | □是☑否 |
| 12 | 备选方案 | ☑不允许 □允许，备选投标方案的编制要求、评标办法： |
| 13 | 样品要求 | 详见技术参数要求 |
| 14 | 演示要求 | ☑不需演示 □需演示 |
| 15 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织 |
| 16 | 报价方式 | 1、本项目为交钥匙工程。 2、国产、进口设备：人民币完税报价； 3、本项目采用全费用报价方式，投标人在报价时应充分考虑市场环境和生产要素价格变化对合同价的影响，可考虑一定的风险系数；所填报价格在合同实施间不因市场变化（或政策性）因素而变动。 投标人填报的全费用报价包括为完成招标文件要求而发生的全部费用，即标准配件、辅助材料、检测检验、专用工具、运输装卸、调试合格验收、人员培训、售后服务、策划、设计所需的各种费用及必要的保险（含货物保险和人身保险）、利润、税费等费用，及合同明示或暗示的所有责任、义务、风险及中标服务费等所有费用的总和。上述费用均摊在各子项单价中，不单独结算。 上述费用描述须包括所有采购材料到指定交货地点的所有费用，采购人不支付除投标人报价的任何附加费用。 4、凡投标人在报价中未列的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。投标人应根据现场实际情况进行复核服务需求，如服务需求调整视为投标人风险自担，采购人将不再采购报价外追加费用。 |
| 17 | 质保期 | 详见招标文件“第八部分技术要求及说明”具体要求； 投标人可根据自身实际情况自报最长质保期。 |
| 18 | 供货期 | 详见招标文件“第八部分技术要求及说明”具体要求； 投标人可根据自身实际情况自报最短供货期。 |
| 19 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 20 | 投标保证金 | 根据鲁财采【2019】40号规定，本项目不向诚信记录良好的投标人收取投标保证金。 |
| 21 | 付款方式及履约保证金 | 国产设备：合同签订前成交供应商向采购人指定账户缴纳合同金额5%的履约保证金。在合同签订生效且具备实施条件后，成交供应商向项目负责人或指定人申请合同金额70%的预付款，采购人确定后7个工作日内支付。项目验收合格、审计定案（若需要）后7个工作日内，支付剩余合同货款。 进口设备：中标后合同签订前中标人向采购人指定账户缴纳合同金额5%的履约保证金。在合同签订生效且具备实施条件后，外贸公司向项目负责人或指定人申请合同金额70%的预付款，采购人确定后7个工作日内支付。信用证开立后7个工作日内，支付剩余合同货款。 外贸公司开具以中标人指定的国外生产商为受益人的不可撤销即期信用证，或货到后电汇。 |
| 22 | 投标文件格式 | 按招标文件要求 |
| 23 | 投标文件组成、份数、密封要求 | 正本一份，副本七份，报价一览表（一式三份），USB 接口设备存储的电子版投标文件一份（要求：可编辑WORD 版本、签字盖章的投标文件正本PDF 版本）。 正本、副本、报价一览表、电子版投标文件分别单独密封。 |
| 24 | 关于递交原件的规定 | 业绩加分部分：若要求提供原件的，须提供合同原件（复印件加盖投标人公章胶装于投标文件），该合同不提供或提供不全不得分。 |
| 25 | 递交投标文件的时间和地点 | 时间：2023年7月26日08:30-09:00（北京时间） 地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603A |
| 26 | 开标时间和地点 | 时间：2023年7月26日09:00（北京时间） 地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603A |
| 27 | 检查投标文件的密封情况 | 由监督人/公证机关/见证律师/投标人授权代表检查投标/投标文件密封情况 |
| 28 | 中标服务费收取标准 | 中标人须在中标公告发出后5个工作日内向采购代理机构缴纳中标服务费，中标服务费以中标价格为计费基础，收费标准参照“计价格[2002]1980号”规定80%收取。 |
| 29 | 见证律师费的收费标准 | 中标人按中标金额1‰向公证机关/见证律师交纳公证费/见证律师费，不足500元，按500元收取。 |
| 30 | 技术部分评审依据内容 （综合对比） | 1、制造商公开发布的印刷资料或彩页等； 2、检测机构出具的检测报告； 3、技术响应表； 4、投标详细技术描述、建设方案等； 5、评分细则中规定的其他内容。 |
| 31 | 招标文件解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；同一部分组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一部分组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构负责解释。 |
| 32 | 同一品牌产品相关问题 | 1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 2、非单一产品采购项目中核心产品的确定原则： （1）第八部分技术要求及说明中规定核心产品的，以核心产品参照上述第1款的规定。 （2）第八部分技术要求及说明中未规定核心产品的，多家代理商所投同一品牌产品价格总和均超过该项目投标总价50%的，适用于上述第1款的规定。 |
| 33 | 其他 | 1、中标人所有投标文件的所有权（包括知识产权）归采购人所有。 2、采购人提供的相关资料只供本次招标活动使用，各投标人应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。 3、各投标人的调研费、差旅费及所获补偿金、奖金的税费自理。 4、所有提交成果一律不退回。 5、参加本次投标的单位均被视为承认本招标文件的所有条款，并按招标文件规定条款完成投标任务和活动。 |
| 34 | 投标注意事项 | 1、投标人须于报名截止前在中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/index.jsp）注册并报名成功。 2、根据财库[2016]125号的相关规定，本次招投标活动将对相关主体信用记录进行查询，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。投标人信用记录信息以信用信息查询记录和证据为准【信用查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（www.creditsd.gov.cn）、 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）】 注： （1）自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止，出具相关证明材料，查询时须将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。 （2）注册地非山东省的投标人，须提供注册地省份相关网站查询记录。 3、参与投标活动的投标人应当遵循公平竞争和诚实信用的原则，任何违反公平竞争和诚实信用的行为都将导致投标无效，且依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条进行处罚。 4、根据财库〔2015〕135号的相关规定，本次采购将对中标人的投标报价明细表进行公示，请投标人务必认真填写，如因填写有误等投标人自身原因引起的质疑等产生的一切后果由投标人承担。 5、节能、环保产品，是指列入财政部、国家发展改革委制定的最新《节能产品政府采购品目清单的通知》里的“节能产品政府采购品目清单”内和财政部、生态环境部制定的最新《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品,具有《国家节能产品认证证书》和《中国环境标志产品认证证书》，且证书在有效期之内。 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。 6、本项目实行资格后审，报名成功不代表开标结束后通过资格审查。 |

说明：本表内容与招标文件其他部分内容不一致的，应当以本表内容为准。

# 第七部分评标方法和评分细则

## 一、评标方法

本项目采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。经采购人授权，本项目由评标委员会直接确定中标人，综合评分得分最高的投标人为中标人。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。投标人的综合得分分值计算保留到小数点后两位数，第三位数四舍五入；当出现分值相同情况时，则报价低者优先。

- 评分细则

评分细则

| 总分100分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总分组成 | （1）价格 | 30 |
|  | （2）技术 | 59 |
|  | （3）商务 | 11 |
| 投标报价 30分 |  | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 技术部分 59分 | 投标产品参数响应 43分 | 根据招标文件的技术要求，对照投标文件和技术支持资料的技术参数进行比较，能够实质性响应招标文件要求的得基本分43分，普通条款一项偏离扣2分，经评标委员会集体认定供应商复制粘贴招标文件制作技术响应表该项得0分。投标人须提供所投产品技术彩页（或网站截图或制造商说明书或第三方检测报告）作为技术佐证材料，否则评委有权视为技术参数存在负偏离。 |
|  | 投标产品综合性能10分 | 综合考虑投标产品整体配置、后期使用成本、产品维护及其它因素等综合评分。①投标产品整体配置、②明显优于采购要求③后期使用成本低、④产品易于维护、⑤其它因素，每项完全满足得2分，每存在一处不合理、瑕疵、不完善扣1分，扣完为止。 |
|  | 实施方案 6分 | 对供应商提供的具体实施方案进行评审，根据项目实施进度、质量保证措施等进行综合评审，每项完全满足得3分，满分6分，每有一项不足扣1分。 |
| 商务 部分 11分 | 业绩 3分 | 根据供应商所投产品近三年（2020年5月至投标截止日止，以合同签订时间为准）完成同类项目的业绩，每提供1项业绩得1分，最高得3分。 注 1.合同中需反映出签约双方名称及公章、签约时间、设备名称、型号。 注 2. 国内销售业绩：制造商或其他代理商销售业绩均可。 |
|  | 服务支持 5分 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的①售后服务方案、②响应时间、③技术力量等三方面综合评价，满分5分，每存在一处不合理、瑕疵、不完善扣1分，扣完为止。 |
|  | 质保期 3分 | 质保期满足招标文件要求得0分，超过招标文件要求的，每多一年得1分，最多得3分。 |

## 三、初步审查属于无效投标的条款

★投标文件有以下情况之一的，在资格性和符合性审查时按无效投标处理，不得进入详细评审阶段：

1、不具备招标文件中规定的资格要求的；

2、未从采购代理机构报名并取得招标文件的；

3、投标文件未按招标文件规定要求编制、签署、盖章的；

4、投标有效期不满足招标文件要求的；

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、未按招标文件要求报价的；

7、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8、未经许可，以进口产品参与投标的；

9、投标文件没有对招标文件的实质性要求部分（包含投标人须知附表要求部分）和条件或标注★部分作出响应或响应不全面、不规范的；

10、有重大偏离且采购人不能接受的；

11、不提供招标文件要求的任何形式技术资料的；

12、同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选方案的除外；

13、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

# 第八部分技术要求及说明

一、项目总体说明

1、本项目所招设备未标识允许进口产品参与投标的，不允许进口产品参与投标。

2、本项目各包均为交钥匙工程，与用户现有信息系统连接，费用包含在报价内。

二、技术参数要求

A包  预算：140万元  可采进口 数量：1套

| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| SRS三维立体质控系统 | 1 功能及应用： 头部立体定向放射治疗端到端的完整流程验证 2 应用范围 ：端到端立体定向放射治疗验证，包括CT/MR图像质量质控，TPS融合及计划验证,治疗计划剂量验证及设备等中心验证 3 应用目的： 可提高系统对已知体积、距离和几何参数图象的修正能力的可信度,以证实 CT/MRI 图象重建和图象融合能在TPS中进行 4 定位方式 ：具备用水平调节底座直接定位于治疗床面的功能 5 定位精度： ≤0.1mm精度 6 剂量测量方式： 具备小野点剂量测量及胶片面剂量测量验证方式 7 多层胶片剂量测量： 支持单层，3层及最大13层胶片剂量测量 8 剂量验证： 球形模体可测量横断位、矢状位、冠状位的任意界面剂量及点剂量 9 CT影像质控： 支持CT影像形变评估，CT密度值评估和已知体积CT成像空间三维重建验证 10 MR影像质控： 支持MR影像形变评估，MR密度值评估和已知体积MR成像空间三维重建验证 11 TPS图像融合质控： TPS图像重建功能，多模态图像融合评估，扫描层面位置、厚度和/或扫描层面对齐 12 辐射等中心验证： 支持设备辐射等中心及机械等中心空间位置评估，误差≤1mm，对射束和机械等中心、激光准直系统、治疗床上定位以及定位系统的几何精度进行全面的评估 13 小野剂量： 支持MCL及Jaw形成的立体定向小野及专用Cone（限光筒）小野剂量验证，最小支持≤3.4mm×3.4mm立体定向小野 14 OAR及靶区验证： 支持靶区及危及器官剂量梯度检测 16 模体结构： 模体材料为球形透明合成树脂 等效水材质 17 水平调节底座： 三维可调节水平底座，保证球体中心处于等中心位置，误差≤0.1° 18 球形模体尺寸： 球体直径 ≥140mm ，球体中心空心槽尺寸≤ 81 × 81 × 35 mm，≤85 × 85 × 10 mm 19 微型探测器兼容性： 支持A16 0.007cc 及其他0.015cc微型电离室及探测器 20 胶片兼容性： 支持可变辐射感光胶片机免洗胶片的剂量测量 21 CT插件属性： CT 标记珠中心间隔≤ 5mm ， CT 插栓不规则尺寸 包含250mm,750 mm,1750 mm ，CT 网格槽直径≤ 0.5mm CT 网格槽铝质材料 ， CT 网格槽间距 ≤5mm 22 MR插件属性： MRI 标记 ≥4 个 ，MRI 标记珠中心间隔≤ 5mm ， MRI 插栓不规则尺寸 包含250mm,750 mm,1750 mm MRI 网格槽直径≤ 0.5mm， MRI 网格槽铝质材料 ， MRI 网格槽间距≤ 5mm 23 兼容性： 支持辐射准直点插块及单个辐射点的立体辐射等中心校准，拥有独立的校准软件 24 CT分辨率： 栅线≤0.5mm（铝），间隔≤5mm并且位于插件中心 25 CT电子密度： 可快速方便地检查成像和治疗计划系统使用的CT密度表。 插入物包括：水，空气，致密骨，疏松骨和脂肪等效密度 26 探测器模块： 腔的参考尺寸2.5×8×1mm 27 CT圆柱形标记柱： 标记圆柱包含5个直径≤2mm的铝球，中心间距≤5mm，球间距≤3mm。 28 MRI圆柱形标记柱： 这些圆柱体包含5个≤2mm直径的球体，中心间距≤5mm，间距≤3mm。 29 TPS重建评估： 具备三种CT / MRI插入物，可用于验证图像融合算法的准确性，具有三个已知几何形状的CT体积插入物，具有三个不规则形状的空气体积 30 TPS融合评估： 具有三个已知几何形状的MR体积插入物，具有三个不规则形状的体积（填充物为矿物油）。 31 探测器接口： TNC接口 32 立体定向位置精度模块： 具备 33 延长电缆： 30m 34 携带箱： 具备 35 便携式后处理工作站： 操作系统：Windows CPU≥i7 12代12700 显示器：32位显卡，分辨率≥1024×768 内存≥32GB 硬盘≥512GB SSD+2T机械硬盘 预装条件：Microsoft Excel，管理员权限，C++,Java,matlab等 |

质保期：1年

C包 预算14万元   数量：1套

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 热释光剂量仪 | 一、热释光剂量仪 1.量程：0.01μGy～10Gy ；升温速率：1～40℃/s ； 2.加热方式：适于LiF（Mg,Cu,P）、LiF（Mg,Ti）等 3.温度恒温：400℃（最高可达600℃） 4.光源稳定度：≤0.5% 5.加热方式：电加热 6.操作模式：液晶显示屏触摸式 7.制冷技术：半导体制冷模式，恒温14±1℃ 8.输出与显示：LED显示测量参数、剂量编号及测量值；数字指示加热温度。 9.数据存储：可在仪器中保留≥5000组测量结果 10.数据处理软件系统性能要求： （1）可由热释光测量仪接口传入数据； （2）数据库可与Excel兼容； （3）可实现数据、统计、分析、报告、报表功能； （4）可接收条形码输入； （5）数据库包括个人剂量监测所有信息，如人员编号、姓名、单位、性别、工种、佩戴日期、剂量； （6）可自动和手工扣除本底，可对不同单位、根据监测时间自动或手工设置不同的本底扣除； （7）可输入每周期不同的刻度系数； （8）自动计算，打印报告； （9）可手工设置剂量调查水平，根据佩戴时间不同自动选择超调查水平人员，形成报表； （10）具有缺失数据、异常数据、名义剂量的处理功能，报表中可剔除异常数据； （11）仪器配套数据处理系统：可满足与中国人民共和国卫生部放射工作人员职业健康管理系统软件数据的一键导入，实现对接。 （12）可以通过这套软件直接打印人员条形码编码并且可以导出数据、在条码纸上或者导出的数据需有不少于： 人员编码信息：单位名称、人员名称、人员编码、条形码等。 二、退火炉 （1）热风循环系统； （2）热电耦传感器控制温度阈； （3）温度连续可调； （4）最大温度≥400℃，多点测温，炉膛内温度均匀性±3℃ （5）铝合金外壳 （6）可一次性退火≥400片 （7）可用于各种热释光探测器的退火； （8）退火后自动冷却功能； （9）温度数字式显示。 （10）配套电子温度计 三、热释光探测器 1.探测对象：X-γ射线；成分：LiF（Mg,Cu,P） 2.形状：圆片 ；规格：φ2×12mm 3.测量范围：1μGy—10Gy 4.能量响应（30KeV～3MeV的光子）：＜20% 5.角度响应：＜11% ；分散性：≤2% ；重用性：无限 6.相对灵敏度（TLD-100）：62倍 7.线性范围：100nGy～12Gy；探测阈：0.1μGy 8.数量：100片 |

质保期3年

售后服务保障

1、厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

2、厂家工程师至少每年保养机器一次。

3、设备相关软件终身免费升级。

4、随机附带快速操作流程（纸质压膜）2套。

5、交货期：自行填写（或按甲方要求）。

6、交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

7、质保期：详见参数；

8、供货地点：所有产品的供货、安装地点均由用户指定。

9、付款方式：

国产设备：合同签订后成交供应商向采购人指定账户缴纳合同金额5%的履约保证金。在合同签订生效且具备实施条件后，成交供应商向项目负责人或指定人申请合同金额70%的预付款，采购人确定后7个工作日内支付。项目验收合格、审计定案（若需要）后7个工作日内，支付剩余合同货款。

进口设备：中标后合同签订前中标人向采购人指定账户缴纳合同金额5%的履约保证金。在合同签订生效且具备实施条件后，外贸公司向项目负责人或指定人申请合同金额70%的预付款，采购人确定后7个工作日内支付。信用证开立后7个工作日内，支付剩余合同货款。

外贸公司开具以中标人指定的国外生产商为受益人的不可撤销即期信用证，或货到后电汇。

10、1）履约保证金提交形式：电汇形式、银行汇票、履约保函

履约保证金在验收合格后满一年后，没有任何质量问题，由中标人向采购人提交申请，采购人根据履约情况无息退还给中标人

2）履约保证金缴纳信息;

户  名：山东第一医科大学

账  号：15126101040096666

开户行：中国农业银行股份有限公司济南槐荫支行

机构代码（大额支付银行行号）：103463051852

3）增值税发票开具信息：

名  称： 山东第一医科大学

识别号： 12370000MB2865235G

地  址： 济南市槐荫区青岛路6699号

电  话： 0538-6229987

账户名称：山东第一医科大学

账  号：15518501040000160

开户行：中国农业银行股份有限公司泰安旅游开发区分理处

机构代码（大额支付银行行号）：103463051852

11、外贸公司

| 外贸代理价格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分段 | 山东润文国际经贸有限公司 |
| 1 | 合同金额在30万元以下（含） | 1.50% |
| 2 | 合同金额在30万元以上80万元以下（含） | 1.40% |
| 3 | 合同金额在80万元以上300万元以下（含） | 1.00% |
| 4 | 合同金额在300万元以上1000万元以下（含） | 0.60% |
| 5 | 合同金额在1000万元以上 | 0.40% |

注：1）以上代理服务费为从签订三方合同到设备到甲方期间所产生的全部费用，含代办免税、批件手续以及有关进口环节发生的费用(如银行用费用、报关费、仓储费、送货费等)

2）海运设备及大型超重设备的运费及装卸费用,由外贸代理服务商与中标商另行商议。

3）代理服务费不含海关根据政策不批准免税所发生的海关税费。

4）其他特殊情况产生的费用,由甲方同外贸代理服务商双方协商决定。

12、若有其他优惠请自报。