山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合生命科学学院专业建设科研设备购置竞争性磋商文件

项目编号：SDGP370000000202302008030

/sdhryw2023264

（第二册 项目专用部分）

采   购   人：山东第一医科大学（山东省医学科学院）

采购代理机构：山东华仁永旺招标有限公司

日        期：二〇二三年九月

目  录

第一册  通用部分

第一部分   供应商须知

第二部分   政府采购合同格式

第三部分   响应文件格式

第四部分   附件

第二册  项目专用部分（本册）

第五部分  磋商邀请	2

第六部分  供应商须知附表	3

第七部分  评审方法和评分细则	11

一、评审方法	11

二、评分细则	11

三、初步审查属于无效报价的条款	11

第八部分  技术要求及说明	14

# 第五部分  磋商邀请

山东华仁永旺招标有限公司（以下简称采购代理机构）受山东第一医科大学（山东省医学科学院）的委托，对“山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合生命科学学院专业建设科研设备购置”货物及其他相关服务进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的合格供应商参与报价。

一、项目名称及编号

项目名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合生命科学学院专业建设科研设备购置

项目编号：SDGP370000000202302008030/sdhryw2023264

二、采购内容及分包

1、采购内容：本项目为山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合生命科学学院专业建设科研设备购置，包括拟采购设备的供货、运输、安装调试及售后服务等。

2、分包情况：本项目总预算18.23万元，共1个包，A包：小型台式高速离心机等货物。分包内不允许拆包后报价。具体分包及技术、服务要求详见“第八部分技术要求及说明”。

三、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（credit.shandong.gov.cn）、 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动；3、本项目不接受联合体报价。

四、磋商文件发售的时间、地点、售价及方式

1、时间：2023年9月26日至2023年10月8日，每天8:30-11:30、13:30-16:30（节假日除外）。

2、地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603(山东华仁永旺招标有限公司)。

3、售价：300元/包，磋商文件售出不退。开户单位：山东华仁永旺招标有限公司，开户银行：中国工商银行济南高新支行，账号：1602023609200296250。

4、报名方式：凡有意参加本次政府采购的供应商必须在中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）进行注册并报名，网站报名成功后携带营业执照复印件、授权委托书（格式自拟）盖章资料前来招标代理机构现场报名或邮箱报名（联系电话：0531-88589237，邮箱sdhryw@126.com）：上述资料扫描件及对公汇款截图、联系人、联系电话发至邮箱（报名费转账必须公对公转账并备注“23-264报名费”，开户单位：山东华仁永旺招标有限公司，开户银行：中国工商银行济南高新支行，帐号：1602023609200296250）。投标报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以评审小组的资格后审为准。

五、响应文件的递交

1、递交响应文件时间：2023年10月11日08:30-9:00（北京时间）。

2、递交响应文件截止时间：2023年10月11日09:00（北京时间），逾期递交的响应文件不予接收。

3、递交响应文件地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼301。

六、采购人信息

1、名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）

七、采购代理机构信息

1、名称：山东华仁永旺招标有限公司

2、地址：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603A

3、项目联系人：于美玲、葛东银

4、报名咨询电话： 0531-88589237

5、开户名称：山东华仁永旺招标有限公司

6、开户银行：中国工商银行济南高新支行

7、账    号：1602023609200296250

# 第六部分  供应商须知附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院） |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：山东华仁永旺招标有限公司 地址：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603A |
| 3 | 供应商特定资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（credit.shandong.gov.cn）、 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动。3.本项目不接受联合体报价。 |
| 4 | 计划编号 | 37000000014006520230304 |
| 5 | 资金性质 | 财政资金 |
| 6 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 7 | 疑问 | 供应商有疑问需要采购人解答的须在磋商文件发售截止次日12:00之前发送到sdhryw@126.com，注明邮件主题为XXX公司关于XXX项目X包的疑问，并电话告知采购代理机构（0531-88589237），逾期不再接收。 |
| 8 | 报价有效期 | 报价截止日后90日有效 |
| 9 | 是否专门面向中小微企业采购 | □是 ☑否 |
| 10 | 中小企业划分标准中采购标的所属行业 | 制造业 |
| 11 | 是否允许分包、转包 | □是 ☑否 |
| 12 | 备选方案 | ☑不允许 □允许，备选报价方案的编制要求、评审办法： |
| 13 | 样品要求 | ☑不需提交样品 □需提交样品 |
| 14 | 演示要求 | ☑不需演示 □需演示 |
| 15 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织 |
| 16 | 是否公开唱价 | □是 ☑否 |
| 17 | 磋商过程中可能实质性变动的内容 | 本项目磋商文件第六部分供应商须知附表中的商务要求及第八部分技术要求及说明。 |
| 18 | 报价机会 | 通过资格性审查和符合性审查的供应商有再次报价的机会，但每一次报价均应以书面形式确认，价格的评审以最终报价为准。 注：除磋商过程中采购人代表确认的实质性变动内容，再次报价不得修改首次递交响应文件对供应商须知附表中商务要求作出的响应。 |
| 19 | 报价方式 | 本项目为交钥匙工程。 本项目非一次性报价。 国产设备：人民币完税报价； 进口非免税设备：人民币完税报价。（进口设备报价须包含惩罚性关税，惩罚性关税+投标报价+外贸代理费不可超出分包预算；成交供应商承担相应的关税风险，所有报价应包括设备费、包装、运输、服务、备件、卸车、保管、安装、检验、验收、策划、设计及其他附带服务的费用、利润以及质保期内的售后服务及磋商文件明示或隐含的全部费用）。 本项目采用全费用报价方式，供应商在报价时应充分考虑市场环境和生产要素价格变化对合同价的影响，可考虑一定的风险系数；所填报价格在合同实施间不因市场变化（或政策性）因素而变动。 供应商填报的全费用报价包括为完成磋商文件要求而发生的全部费用，即标准配件、辅助材料、检测检验、专用工具、运输装卸、调试合格验收、人员培训、售后服务、策划、设计所需的各种费用及必要的保险（含货物保险和人身保险）、利润、税费等费用，及合同明示或暗示的所有责任、义务、风险及招标代理费等所有费用的总和。上述费用均摊在各子项单价中，不单独结算。 上述费用描述须包括所有采购材料到指定交货地点的所有费用，采购人不支付除供应商报价的任何附加费用。最终结算以单价为准，数量若有调整，其单价不变，据实结算。 凡供应商在报价中未列的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。服务需求供应商应根据现场实际情况进行复核，如需服务调整视为供应商风险自担，采购人将不再采购报价外追加费用。 |
| 20 | 质保期 | 详见磋商文件“第八部分 技术要求及说明”具体要求。供应商可根据自身实际情况自报最长质保期。 |
| 21 | 供货期 | 自行填写（需填写具体日期如签订合同后XX日） |
| 22 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 23 | 磋商保证金 | 根据鲁财采【2019】40号规定，本项目不向诚信记录良好的供应商收取磋商保证金。 |
| 24 | 付款方式及履约保证金 | 自中标公告发布之日起3个工作日内成交供应商向采购人指定账户缴纳合同金额5%的履约保证金。在合同签订生效且具备实施条件后，成交供应商向项目负责人或指定人申请合同金额70%的预付款，采购人确定后7个工作日内支付。项目验收合格、审计定案（若需要）后7个工作日内，支付剩余合同货款。 履约保证金在验收合格后满一年后，没有任何质量问题，由中标人向采购人提交申请，采购人根据履约情况无息退还给中标人 |
| 25 | 响应文件格式 | 按磋商文件要求 |
| 26 | 响应文件组成、份数、密封要求 | 正本一份，副本五份，报价一览表（一式三份），USB 接口设备存储的电子版响应文件一份（要求：可编辑WORD 版本）。 正本、副本、报价一览表、电子版响应文件分别单独密封。 |
| 27 | 关于递交复印件的规定 | 如磋商文件要求必须递交的用于资格后审的资格、资质或评分办法中要求提交的构成加分项的复印件，须加盖供应商公章胶装至响应文件中。 |
| 28 | 递交响应文件的时间和地点 | 时间：2023年10月11日08:30-09:00（北京时间） 地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼301 |
| 29 | 响应文件递交截止时间和地点 | 时间：2023年10月11日09:00（北京时间） 地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼301 |
| 30 | 检查响应文件的密封情况 | 由监督人/公证机关/见证律师/供应商授权代表检查响应文件密封情况 |
| 31 | 成交服务费收取标准 | 成交供应商须在成交公告发出后5个工作日内向采购代理机构缴纳成交服务费，成交服务费以成交价格为计费基础，收费标准参照“计价格[2002]1980号”规定的70%收取。 开户名称：山东华仁永旺招标有限公司 开户银行：中国工商银行济南高新支行 账 号：1602023609200296250 |
| 32 | 见证律师费的收费标准 | 成交供应商按成交金额1‰向公证机关/见证律师交纳公证费/见证律师费，(不足500元，按500元收取,上限1000元/每包）。 |
| 33 | 技术部分评审依据内容 （综合对比） | 1、制造商公开发布的印刷资料或彩页等； 2、技术响应表； 3、检测机构出具的检测报告； 4、详细技术描述、建设方案等； 5、评分细则中规定的其他内容。 |
| 34 | 磋商文件解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；同一部分组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一部分组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构负责解释。 |
| 35 | 同一品牌产品相关问题 | 1、提供相同品牌、同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下报价的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌、同型号供应商获得成交供应商推荐资格。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列，得分且最终报价相同的，根据供应商商务部分得分高到低顺序排列。 2、非单一产品采购项目中核心产品的确定原则： 1）第八部分技术要求及说明中规定核心产品的，以核心产品参照上述第1款的规定。 2）第八部分技术要求及说明中未规定核心产品的，多家代理商所投同一品牌、同型号产品价格总和均超过该项目投标总价50%的，适用于上述第1款的规定。 |
| 36 | 其他 | 1、成交供应商所有响应文件的所有权（包括知识产权）归采购人所有。 2、采购人提供的相关资料只供本次招标活动使用，各供应商应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。 3、各供应商的调研费、差旅费及所获补偿金、奖金的税费自理。 4、所有提交成果一律不退回。 5、参加本次报价的单位均被视为承认本磋商文件的所有条款，并按磋商文件规定条款完成投标任务和活动。 |
| 37 | 投标注意事项 | 1、供应商须于报名截止前在中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/index.jsp）注册并报名成功。 2、根据财库[2016]125号的相关规定，本次招投标活动将对相关主体信用记录进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。供应商信用记录信息以信用信息查询记录和证据为准【信用查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（credit.shandong.gov.cn）、 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）】 注： （1）自磋商公告发布之日起至响应文件递交截止时间止，出具相关证明材料，查询时须将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。 （2）注册地非山东省的供应商，须提供注册地省份相关网站查询记录。 3、参与报价活动的供应商应当遵循公平竞争和诚实信用的原则，任何违反公平竞争和诚实信用的行为都将导致报价无效，且依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条进行处罚。 4、根据财库〔2015〕135号的相关规定，本次采购将对成交供应商的报价明细表进行成交公示，请供应商务必认真填写，如因填写有误等供应商自身原因引起的质疑等产生的一切后果由供应商承担。 5、节能、环保产品，是指列入财政部、国家发展改革委制定的最新《节能产品政府采购品目清单的通知》里的“节能产品政府采购品目清单”内和财政部、生态环境部制定的最新《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品,具有《国家节能产品认证证书》和《中国环境标志产品认证证书》，且证书在有效期之内。 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。 6、本项目实行资格后审，报名成功不代表开标结束后通过资格审查。 |

说明：本表内容与磋商文件其他部分内容不一致的，应当以本表内容为准。

第七部分  评审方法和评分细则

## 一、评审方法

本项目采用综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算术平均值。经采购人授权，本项目由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。得分相同的，报价较低的一方为成交供应商。得分且报价相同的，技术指标较优的一方为成交供应商。供应商的综合得分分值计算保留到小数点后两位数，第三位数四舍五入；当出现分值相同情况时，则报价低者优先。

## 二、评分细则

| 总分100分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总分组成 | （1）价格 | 30 |
|  | （2）技术 | 59 |
|  | （3）商务 | 11 |
| 投标报价 30分 |  | 以满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商为评标基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/最终报价）×30%×100 |
| 技术部分 59分 | 投标产品参数响应 43分 | 根据磋商文件的技术要求，对照响应文件和技术支持资料的技术参数进行比较，能够实质性响应磋商文件要求的得基本分43分，普通条款一项偏离扣2分，经磋商小组集体认定供应商复制粘贴磋商文件制作技术响应表该项得0分。供应商须提供所投产品技术彩页（或网站截图或制造商说明书或第三方检测报告）作为技术佐证材料，否则评委有权视为技术参数存在负偏离。 |
|  | 投标产品综合性能10分 | 综合考虑投标产品整体配置、后期使用成本、产品维护及其它因素等综合评分。①投标产品整体配置、②明显优于采购要求③后期使用成本低、④产品易于维护，每项完全满足得2.5分，每存在一处不合理、瑕疵、不完善扣1分，扣完为止。 |
|  | 实施方案 6分 | 对供应商提供的具体实施方案进行评审，根据项目实施进度、质量保证措施等进行综合评审，每项完全满足得3分，满分6分每有一项不足扣1分。 |
| 商务 部分 11分 | 服务支持 8分 | 根据磋商要求和响应文件技术响应情况，对供应商提供的①售后服务方案、②响应时间、③技术力量等三方面综合评价，满分8分，每存在一处不合理、瑕疵、不完善扣1分，扣完为止。 |
|  | 质保期 3分 | 质保期满足磋商文件要求得0分，超过磋商文件要求的，每多一年得1分，最多得3分。 |

## 三、初步审查属于无效报价的条款

★响应文件有以下情况之一的，在资格性和符合性审查时按无效报价处理，不得进入详细评审阶段：

1、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

2、未从采购代理机构报名并取得磋商文件的；

3、响应文件未按磋商文件规定要求编制、签署、盖章的；

4、报价有效期不满足磋商文件要求的；

5、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、未按磋商文件要求报价的；

7、报价（含首次递交的响应文件报价）超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8、未经许可，以进口产品参与报价的；

9、响应文件（含首次递交的响应文件）没有对磋商文件的实质性要求部分（包含供应商须知附表要求部分）和条件或标注★部分作出响应或响应不全面、不规范的；

10、有重大偏离且采购人不能接受的；

11、不提供磋商文件要求的任何形式技术资料的；

12、同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者报价，但磋商文件要求提交备选方案的除外；

13、以他人名义报价或者在响应文件中提供虚假材料的；

14、法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

# 第八部分  技术要求及说明

| 序号 | 资产名称 | 计量单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型台式高速离心机 | 台 | 6 | 1.产品特性：采用无刷直流电机驱动、升降速度快、特殊组合减震装置使电机平稳运行。 2.显示：智能化控制，触摸面板，直观的数字显示，运行参数可自动记忆，可RCF直接设置。 3.机身：机身采用钢结构，不锈钢离心腔。 4.安防：转子识别系统，具有门盖自锁、超速、不平衡等多重保护功能，配有电子门锁。 5.技术参数： 5.1最高转速：≥16600r/min 5.2最大相对离心力：≥19200×g 5.3转速精度：≥±50r/min 5.4定时范围1～99min 5.5噪音 ≤65dB 5.6电机：无刷直流电机，微机控制 5.7标配转头：12*1.5ml/2ml转子 |
| 2 | 小型台式高速离心机 | 台 | 4 | 技术参数： 1.最高转速：16600r/min 2.最大相对离心力：19200×g 3.转速精度：±50r/min 4.定时范围1～99min 5.整机噪音 ≤65dB 6.电机：无刷直流电机，微机控制 7.标配转头：10×5mL转子 |
| 3 | 高压蒸汽灭菌消毒锅 | 台 | 1 | 1.体积：30升 2.材质/腔体厚度：全不锈钢/2.0mm 3.灭菌温度：50-126℃ 4.灭菌时间：0-999min 5.压力：设计压力0.165Mpa，工作压力0.142mpa 6.电压/功率：220V/2KW 7.外形参考尺寸：440×480×800mm 8.使用容积：φ269×420mm 9.包装参考尺寸：550×500×900mm 10.毛重：31Kg 11.安全连锁装置 12.超温超压保护功能 13.断水保护功能 14.漏电流保护功能 15.LED 数显运行保护程序 16.记忆存储功能 |
| 4 | 超声波清洗仪 | 台 | 2 | 1.外形参考尺寸：320*260*320mm 2.内槽参考尺寸：300*240*150mm 3.容量：10L 4.超声频率：40KHz 5.频率转换时间可调：— 6.选配超声频率：20、25、28、33、40KHz 7.超声功率：200W 8.超声功率可调范围：40-100% 9.水位显示：1-120mm 10.加热功率：600W 11.制冷功率：— 12.温度设定范围：10-80℃ 13.工作时间可调：1-480min 14溶液过滤：— 15.其他配置：塑料网篮、不锈钢降音盖、手控进排水 16.主要性能特点 17.清洗器操作采用单片机软件 18.清洗器主体材质为304优质不锈钢 19.数显产品出厂日期及累计工作时间 20.数显超温度、超电压、超电流、低水位保护指示 数显、记忆、设定超声时间、功率、温度、液位 21.清洗器采用PTC贴片加热方式 22.清洗器电路及器件全面升级并匹配 23.清洗器电路具有自动扫频功能 24.标配常规换能器功率50W/个、频率40KHz |
| 5 | 蛋白、转印电泳系统 | 套 | 5 | 垂直电泳槽（包括制胶槽） 技术规格 1.电泳槽承载凝胶面积：8.3X7.3cm 2.玻璃板种类：0.75mm/1.0mm/1.5mm 3.大电压负荷：200V 4.外槽容纳缓冲液大体积：750ml 5.内槽容纳缓冲液大体积：130ml 6.外型参考尺寸（LxWxH）：16X11.5X15cm 7.可以同时运行二块8.3×7.3cm的凝胶。 8.用于少量核酸及蛋白质样品进行垂直电泳分离。 与转移电泳槽配套，一槽多用 9.性能特点 9.1多重安全设计 9.2玻璃板与垫条采用一体化的设计，确保了垫条表面及垫条制胶密封端的平整，防止漏液。 9.3多种厚度间隔的垫条玻璃板和制胶梳子（0.75 mm/1.0 mm/1.5 mm），满足不同上样量需要。 9.4制胶架，操作方便。 9.5转移电泳槽（可同时转印两块凝胶） 10.技术指标： 11.通用承载凝胶的面积：8.3 x 7.3 cm 12.同时运行凝胶数：2 13.槽体容纳缓冲液最大体积：900ml 14.外型参考尺寸（LXWXH）：16 x 11.5 x 15 cm 15.586-1700 转膜薄滤纸 16.大电压负荷：300V 17.大电流负荷：800mA 18.性能特点： 18.1多重安全设计，免除了可能产生的操作安全问题。要与上面的180垂直电泳槽配套使用 18.2开启式转移胶架，电泳产热少，操作方便。 18.3可同时转印2块8.3 x 7.3 cm凝胶，效率高，转膜快，条带清晰。 18.4电极架散热设计，无需埋冰。 18.5蓝冰盒可反复使用，方便环保。 18.6转印时间为15-60min，也可选择低电压过夜 |
| 6 | 恒温金属浴 | 台 | 1 | 技术参数： 1、温度设置范围：10℃-105℃； 2、温控范围：(室温+5℃)-105℃； 3、时间设置范围：1min-99h59min； 4、温度波动度：≤±0.5℃； 5、温控精度：≤±0.5℃； 6、模块温度均匀性：≤±0.5℃； 7、加热时间：≤12min（20℃至100℃）； 8、标配模块（选一）：A:40*1.5ml、 9、加热：加热管； 10、电源：220V，50Hz，120W； 11、外形参考尺寸（mm）：300*200*160（L*W*H）。 |
| 7 | 微量移液器 | 套 | 2 | 1.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌 2.具备伸缩式弹性吸嘴设计 3.具备密度调节窗口， 适用于不同密度的液体 4. 6种规格一套：0.1-2.5 uL、0.5-10 uL、2.0-20 uL、20-200 uL、100-1000 uL、0.5-5 mL |
| 8 | 半制备色谱柱 | 个 | 4 | 5μm，120A，250*10mm，C18 |
| 9 | 分析型色谱柱 | 个 | 3 | 5μm，120A，250*4.6mm，C18 |
| 10 | 旋转蒸发仪 | 台 | 1 | 冷凝器种类：垂直式 1.转速5-300rpm可调，最低转速不高于5rpm，数字显示 2.带人体感应器和锁定键的升降把手，左右手两边都有解锁按键，升降行程120mm。下降终点有固定的60mm安全距离，防止碰撞。 3. 直流无刷马达，头部角度可调0-45°，使用方便，寿命长。 4. PTFE抗腐蚀材质密封圈，安装方便，经久耐用 5.三层冷凝管设计，全部可通冷却液，全方位冷凝。冷凝面积不低于1600cm2。 6. 可平稳启动，转速100RPM，有效防止热水泼溅 7. 配置真空缓冲回流瓶，有效保护真空泵 8. 加热锅可外延140mm，无需任何额外配件可实现连接转换接头或4L大体积蒸馏 9. 专用退瓶夹扣一体化设计，轻松取下和固定蒸发瓶 10.电源中断时，蒸发瓶将自动提升至加热锅以上位置，保护样品，防止爆沸。 11. 加热锅温度数字显示，控温范围：RT-180℃，全量程温度范围内控制精度 ±1 ℃，加热功率1350W。 12.加热锅带锁定功能键，避免误操作 13.加热锅安全温度调节范围：50-190°C，非固定安全温度，可根据实际应用调节 14. 加热锅底部采用椭圆形设计，快速升温，有效缩短实验前期的等待时间，最大程度利用有效容积。加热锅可以单独使用，水油浴一体。 15. 蒸发管具有双重锁定保护，未安全锁定状态下，会有红色标识。 16. 工作环境：电压：220-240V；允许环境温度：5-40°C 17. 2+3年质保，生产厂家在国内有自主和授权的维修点和配件库，配有专业维修工程师和应用工程师，24小时内快速响应。 18.配置： （1）旋转蒸发仪主机，断电可自动抬升 （2）RV10.1 玻璃组件：包含冷凝管，1L接收瓶和1L蒸发瓶 （3）数字显示加热锅 |
| 11 | 超级恒温水浴 | 台 | 2 | 1、水槽采用不锈钢材料，有较强的抗腐能力。 2、控温精度高，数字显示。 3、具有水循环和水冷却系统，使用方便。(HH-601无此功能) 4.技术参数： 4.1控温范围：0℃-95℃（外循环） 4.2外箱参考尺寸（mm）：480×280×360 4.3内参考尺寸（mm）：350*240*180 4.4加热功率：1000W 4.5温度均匀性：±0.1℃ 4.6控温精度：≤±0.5℃ |
| 12 | 霉菌培养箱 | 台 | 2 | 一、产品特点： 1.外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，搁板可以任意调节； 2.温控系统采用微电脑单片机技术，控温精度高； 具有温度、时间调节控制，触模式键盘设定调节； 显示为双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优越； 3.具有定时和计时功能； 4.工作室内装紫外线杀菌灯，大视角保温真空钢化玻璃，便于观察； 5.具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 二、技术参数： 1.控温范围：0℃-60℃ 2.分辨率：0.1℃ 3.波动度：±0.5℃ 4.均匀度：±1℃（37℃时） 5.输入功率：1100W 6.定时范围：0-999小时 7.内胆参考尺寸(mm)：510×450×1090 8.外形参考尺寸(mm)：650×740×1726 9.载物托架：4块 |
| 13 | 手提式高压灭菌锅 | 台 | 2 | 一、技术参数： 1.容积：24L 2.功率：2kW 3.电源：220V±10% 50Hz±2% 4.极限工作/设计温度：126℃/128℃ 5.极限工作/设计压力：0.142MPa/0.165MPa 6.定时范围（分钟）：0-999 7.灭菌室尺寸(mm)：Φ300×430 8.外形尺寸(mm)：D=325, H=660 9.微电脑自动控制内部温度，到达设定温度自动开始计时。 10.数显屏显示设定温度、实际温度、灭菌时间。 11.外壳采用SUS304不锈钢，精湛工艺，精心制作。 12.采用电加热方式，升温速率快，到达设定温度时间小于30min。 13.配有安全阀，内部蒸汽压力异常增大自动泄出。 灭菌完成自动蜂鸣报警，同时断开加热，自然降温。 双排气阀设计，手动排气阀可用于主动排气泄压，自动排气阀在压力异常升高时可自动泄压保护人员。 内置水位安全浮球，灭菌过程中一旦内部水位过低，电加热管自动停止加热，并伴有蜂鸣器报警提醒。 配有自涨式密封圈，耐热耐水硅橡胶材质，有效保证灭菌过程中的气密性。 |

售后服务保障

1、厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

2、交货期：自行填写（需填写具体日期如签订合同后XX日）。

3、交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

4、质保期：3年；

5、供货地点：所有产品的供货、安装地点均由用户指定。

6、验收

1货物运抵现场后，卖方应派工程技术人员到达现场，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与磋商文件、响应文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2 货物由中标人进行安装、调试，并承担因此发生的一切费用。完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。卖方应向买方提供详细的验收标准和验收手册。安装完毕后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一；

3对安装有特殊要求的设备，中标人应在合同签订后 10 个工作日内以书面形式向采购人提出安装场地环境要求，采购人负责安装场地的准备。

7、付款方式：

国产设备：自中标公告发布之日起3个工作日内成交供应商向采购人指定账户缴纳合同金额5%的履约保证金。在合同签订生效且具备实施条件后，成交供应商向项目负责人或指定人申请合同金额70%的预付款，采购人确定后7个工作日内支付。项目验收合格、审计定案（若需要）后7个工作日内，支付剩余合同货款。

8、1）履约保证金提交形式：电汇形式、银行汇票、履约保函

履约保证金在验收合格后满一年后，没有任何质量问题，由中标人向采购人提交申请，采购人根据履约情况无息退还给中标人

2）履约保证金缴纳信息;

户  名：山东第一医科大学

账  号：15126101040096666

开户行：中国农业银行股份有限公司济南槐荫支行

机构代码（大额支付银行行号）：103463051852

3）增值税发票开具信息：

名  称： 山东第一医科大学

识别号： 12370000MB2865235G

地  址： 济南市槐荫区青岛路6699号

电  话： 0538-6229987

账户名称：山东第一医科大学

账  号：15518501040000160

开户行：中国农业银行股份有限公司泰安旅游开发区分理处

机构代码（大额支付银行行号）：103463051852

9、若有其他优惠请自报。